# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування обладнання Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології (гематологічного аналізатора Sysmex XP-300) код ДК:021:2015: 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідувачки Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології Яновської В.Г. №891 від 23.04.2026р. |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість визначена на підставі однієї комерційної пропозиції з надання авторизаційного листа. Вартість закупівлі: 15 600,00 грн. (П’ятнадцять тисяч шістсот гривень 00 копійок), з ПДВ. |

# ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Послуги з технічного обслуговування обладнання Українського Референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології (гематологічного аналізатора

Sysmex XP-300) код ДК:021:2015: 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

Обґрунтування закупівлі:

Проведення планового технічного обслуговування обладнання

Українського Референс-центру з клінічної лабораторної

діагностики та метрології

Табл. 1

| № з/п | Найменування обладнання | Серійний номер обладнання | Інвентарний номер | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гематологічний аналізатор Sysmex XP-300 | В7347 | 1014001142 | 1 шт |

Табл.2

| № з/п | Регламентні роботи |
| --- | --- |
| 1 | - Очищення отвору сифона та голки блока регулювання рівня вакууму - Перевірка всієї системи трубок щодо бруду та пошкоджень - Перевірка та очищення частин з набору у вакуумній та нагнітаючій камерах пневматичного блоку - Перевірка фільтрів Filter №8, PU protector filter №1 - Візуальна перевірка в середині та з зовні щодо пошкоджень та бруду - Очищення камери відходів - Перевірка позиціонування промивальної чашки та її очищення, механічна настойка при потребі - Очищення трансдьюсерів та камер RBC/WBC - Очищення камери пастки - Перевірка позиціонування поворотного клапана SRV та його очищення, механічна настройка при потребі - Перевірка всієї системи трубок та ніпелів щодо бруду та пошкоджень, очищення - Перевірка функціонування всіх клапанів MV та SV та очищення з поновленням шару силіконового мастила на поршнях при необхідності - Перевірка працездатності термістора - Перевірка клавіатури та панелі відображення - Очищення внутрішнього принтера - Перевірка та регулювання рівнів тиску та вакууму - Регулювання рівнів CLOG WBC та CLOG RBC - Перевірка та регулювання блоку HGB, фонового значення - Перевірка та регулювання стандартної чутливості WBC (W-MFV), RBC (R-MCV), PLT (P-MFV) - Очищення основного блоку від бруду (всередині та зовні) - Змащення направляючих механізму №58 - Виконання операційних тестів (перевірка фонових значень) - Випробовування внутрішнього принтера - Виконання контролю якості (QC) з контрольною кров’ю та перевірка по специфікації - Перевірка та правка калібрувальних значень вимірювальних параметрів - Перевірка роботи аналізатора вимірюванням проб крові пацієнтів - Перевірка версії ПЗ та її обновлення за необхідністю |

Технічні вимоги/ Технічна специфікація:

| Найменування/ критерії/ опис предмета закупівлі | Відповідність / так |
| --- | --- |
| Проведення планового технічного обслуговування обладнання Загальні вимоги до учасника: 1. Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника; 2. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів необхідних для проведення технічного обслуговування; 3. Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки; 4. Учасник повинен підтвердити можливість надання послуг, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист на обладнання, що підлягає ремонту та/або технічному обслуговуванню, яким підтверджується можливість надання Учасником послуг згідно з предметом закупівлі, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі; 5. Гарантія на якість виконаних робіт та послуг складає 6 місяців. На підтвердження Учасник надає гарантійний лист; |  |

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).