# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Педіатричний цистоуретроскоп з набором інструментів код ДК 21:2015: «33160000-9 Устаткування для операційних блоків код ДК 021:2015: «33168000-5 Ендоскопічні та ендохірургічні інструменти»(код НК 024:2023: 36652 «Жорсткий цистоуретроскоп») код НК 031:2024 – Z12020702 ЦИСТОУРЕТРОСКОПИ) |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідувача відділу дитячої урології Пономаренка М.В. №904 від 24.04.2026р. |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі визначена по найменшій комерційній пропозиції з наданих трьох. Вартість закупівлі: 596 839,58 грн. (п’ятсот дев’яносто шість тисяч вісімсот тридцять дев’ять гривень 00 копійок), з ПДВ. |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю по предмету

Педіатричний цистоуретроскоп з набором інструментів  код ДК 21:2015: «33160000-9 Устаткування для операційних блоків код ДК 021:2015: «33168000-5 Ендоскопічні та ендохірургічні інструменти»(код НК 024:2023: 36652 «Жорсткий цистоуретроскоп»)  код НК 031:2024 – Z12020702 ЦИСТОУРЕТРОСКОПИ)

| Таблиця 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Найменування позиції із плану закупівель Педіатричний цистоуретроскоп 9.5 Шр.+щипці+голка укомплектований : Цисто-уретроскоп педіатричний, комплект -1; Щипці 5Шр, 30см-5шт., Голка ін’єкційна 3Шр -1шт. (Karl Stors) |  |  |  |
| 2. | Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі # Характеристика. Інструмент використовується як для діагностики, так і для виконання мінімально інвазивних втручань: - Візуалізація сечового міхура при підозрі на аномалії розвитку. - Встановлення або видалення сечовідних стентів та ендоскопічна корекція клапанів задньої уретри, корекція міхурово-сечовідного рефлюксу. - Допомога у проведенні провідникових струн та лазерне дроблення дрібних каменів у сечовому міхурі, сечоводах. Застосовується для огляду внутрішньої поверхності уретри (сечового каналу) і сечового міхура;діагностика циститів, уретритів, новоутворень, взяття зраків тканини (біопсія) та видалення невеликих пухлин, вилучення сторонніх тіл.. Конструкція: Часто має жорстку або гнучку трубку. Має робочий канал для введення інструментів (наприклад щипців для біопсії) та порт для подачі рідини.. # Уретерореноскоп (цистоуретроскоп) Карл Шторц (Karl Storz) 27002K 9.5 шарнье. Застосовується для огляду внутрішньої поверхності уретри (сечового каналу) і сечового міхура;діагностика циститів, уретритів, новоутворень, взяття зраків тканини (біопсія) та видалення невеликих пухлин, вилучення сторонніх тіл.. Довжина 340 мм × 430 мм, автоклавований+. Бокс 39501X для стерилізації,. Щипці урологічні Karl Storz 27425Z, 27425F діаметр 5Fr довжина 30см. Діаметр тубуса: 9.5, довжина від 13см до 14 см, що оптимально відповідає анатомії дитини. Оптика: Використовується мініатюрна стрижнева лінза (наприклад, системи Hopkins II або аналогічні волоконно-оптичні системи) з кутом огляду \(0^{\circ }\) або \(30^{\circ }\) для повного панорамного огляду.. Робочий канал: Зазвичай вміщує інструменти розміром 3-4 \(Fr\). Деякі моделі мають модифікацію з 5 \(Fr\) каналом, в такому випадку застосовується інструмент із відведеним окуляром (offset).. Матеріали: Виготовляється із медичної сталі, повністю автоклавується (придатний для багаторазової стерилізації).. Система іригації: Вбудовані порти для постійного промивання та підтримання чіткої видимості під час маніпуляцій.. Процедура із застосуванням даного дитячого інструменту проводиться переважно під загальною анестезією, оскільки структура тканин та уретра у дітей дуже чутливі.. Щипці урологічні багатофункціональні 30 см:. Нержавіюча сталь. Довжина , мм 300. Голка ін’єкційна : розмір 0.3х13 мм, 0,3х13 мм одноразова. |
| 3. | Вимоги щодо якості товару |  |  |  |
|  | Нормативні акти, які встановлюють якість товару |  |  |  |
|  | (Вказати нормативний документ або стандарт) Технічна документація виробника товару, який є предметом закупівлі у вигляді технічного опису або інструкції користувача українською мовою. Підтвердження відповідності технічних характеристик запропонованого Учасником товару надається Учасником у формі заповнених таблиць, наведених у Якісних та кількісних характеристиках предмета закупівлі цього додатку. | (Вказати санітарно-гігієнічні характеристики) | (Вказати індивідуальні вимоги) |  |
| 3.1. | Термін придатності товару на дату поставки |  |  |  |
|  | Гарантійний термін (строк) експлуатації товару, запропонованого Учасником повинен становити не менше 12 місяців, з дня підписання акта введення в експлуатацію обладнання. Товар повинен бути новим та таким, що не був у використанні, не раніше 2025 року випуску. |  |  |  |
| 4. | Строк та умови поставки товару |  |  |  |
|  | Одноразово, протягом 90 календарних днів з дати укладання договору |  |  |  |
| 5. | Місце поставки товару Доставка за адресою Чорновола 28/1 НП «Охматдит» ВККТ ЦСК , інсталяція, пуск обладнання та навчання спеціалістів здійснюється за рахунок Учасника (Учасник надає оригінал гарантійного листа). |  |  |  |
| 6. | Відповідальна особа, її контактний тел., e-mail |  |  |  |
| 7. | Умови поставки товару |  |  |  |
| 7.1. | Вимоги до упаковки |  |  |  |
|  | Загальні (товар передається в упаковці, яка забезпечує його схоронність за визначених умов зберігання та транспортування) | Індивідуальні вимоги |  |  |
| 7.2. | Вимоги до холодоланцюгового режиму |  |  |  |
|  | Опис вимог до холодоланцюгового режиму | Відсутні |  |  |
| 7.3. | Вимоги до транспорту, яким здійснюється перевезення товару |  |  |  |
|  | Описати вимоги до транспорту | Відсутні |  |  |
| 7.4 | Умови розвантаження та час поставки |  |  |  |
| 8. | Перевірка якості та кількості товару |  |  |  |
| 9. | Додаткові вимоги (заповнюються у разі потреби) |  |  |  |

Інші вимоги:

- Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим у цьому додатку до тендерної документації та національним та/або міжнародним стандартам.

- Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції копії технічної документації виробника товару, який є предметом закупівлі у вигляді технічного опису або інструкції користувача українською мовою. Підтвердження відповідності технічних характеристик запропонованого Учасником товару надається Учасником у формі заповнених таблиць, наведених у Якісних та кількісних характеристиках предмета закупівлі цього додатку.

- Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

- Гарантійний термін (строк) експлуатації товару, запропонованого Учасником повинен становити не менше 12 місяців, з дня підписання акта введення в експлуатацію обладнання. Товар повинен бути новим та таким, що не був у використанні, не раніше 2025 року випуску.

- На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк) експлуатації, запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам зазначеним в даному пункті.

- Доставка, інсталяція, пуск обладнання та навчання спеціалістів здійснюється за рахунок Учасника (Учасник надає оригінал гарантійного листа).

- Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися інженерами, сертифікованими виробником.

- На підтвердження Учасник повинен надати копію сертифіката сервісного інженера або іншого документу, виданого виробником.

- Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією Учасника.

- На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер закупівлі, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико- технічні вимоги містять вираз (або еквівалент.