ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю :

ДК 021:2015 – код  33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (система для позиціонування та моніторингу поверхні тіла пацієнта)

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)

| № п/п | Склад та технічні вимоги до комплекту | Наявність або значення функції або параметру, що вимагається | Відповідність вимогам та посилання на відповідну сторінку технічного документу |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Система для позиціонування та моніторингу поверхні тіла пацієнта | 1 комплект |  |
| 1 | Оптична система (оптичний сканер) для 4D позиціонування та моніторингу поверхні тіла пацієнта для незалежної автоматичної перевірки та коригування положення пацієнта щодо референтного 4D зображення та референтної моделі дихання – респіраторний гейтинг (respiratory Gating). | Наявність |  |
| 2 | Модуль, що встановлюється в приміщенні Комп’ютерного томографу, з оптичною камерою на стелі, для безперервного та необмеженого створення оптичного 4D зображення на поверхні тіла пацієнта в режимі вільного дихання та в режимі затримки дихання на глибокому вдиху | 1 одиниця |  |
| 3 | Модуль, що встановлюється в лікувальному приміщені з лінійним прискорювачем, до складу якого входить три оптичних камери, що встановлюється на стелі, для створення безперервного 4D оптичного зображення на поверхні тіла пацієнта у комплекті з необхідним програмним й апаратним забезпеченням та інтерфейсом. | 1 одиниця |  |
| 4 | Моніторинг руху пацієнта та синхронізація опромінення з диханням з точністю не менше 1 мм | Наявність |  |
| 5 | Постійний контроль системи за положенням пацієнта під час лікування, де випромінювання автоматично зупиняється, коли актуальне зображення виходить за задані межі відносно еталонного тривимірного зображення. | Наявність |  |
| 6 | Здатність відслідковувати модель дихання пацієнта (респіраторний гейтинг) в режимі вільного дихання і глибокого вдиху із затримкою дихання. | Наявність |  |
| 7 | Робота системи позиціонування повинна проводитися без будь-якої додаткової дози опромінення та без необхідності нанесення маркерів на тіло пацієнта. | Наявність |  |
| 8 | Усі дані позиціонування пацієнта повинні зберігатися в центральній базі даних в мережі та за потреби автоматично відображатися в лікувальній кімнаті. | Наявність |  |
| 9 | Метод реєстрації: в режимі реального часу, з можливістю обчислення помилки позиціонування для автоматичного ре-позиціонування | Наявність |  |
| 10 | Система має бути сумісна та готова для роботи з медичним лінійним прискорювачем Elekta Synergy® S та комп’ютерним томографом Aquilion LB, що наявні в лікувальному закладі | Наявність |  |
|  | Загальні вимоги |  |  |
| 11 | Спроможність учасника поставити запропоноване обладнання повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа виробника (якщо учасник не є виробником обладнання) або представника виробника або офіційного представника виробника, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією документацією та пропозицією учасника. Надати оригінал такого гарантійного листа. | Наявність |  |
| 12 | Гарантійний термін не менше 12 місяців з моменту введення обладнання в експлуатацію. Учасник надає гарантійний лист. | Наявність |  |
| 13 | Термін постачання не більше 120 днів | Так |  |
| 14 | Обладнання нове та не перебувало у використанні. Рік випуску не раніше 2021. На підтвердження учасник надає гарантійний лист. | Наявність |  |
| 15 | Інструктаж медичного персоналу при введенні обладнання в експлуатацію. Надати гарантійний лист. | Наявність |  |
| 16 | Проведення навчання медичного персоналу, щодо клінічного застосування. Учасник повинен надати перелік тренінгів. | Наявність |  |
| 17 | Вартість доставки до лікувального закладу включена до вартості обладнання. Учасник надає гарантійний лист. | Наявність |  |
| 18 | Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерами, що сертифіковані виробником запропонованого обладнання на території України. Надати копії сертифікатів. | Наявність |  |
| 19 | Вартість проведення монтажних і пусконалагоджувальних робіт особами уповноваженими виробником обладнання включено до загальної вартості запропонованого обладнання. На підтвердження учасник надає гарантійний лист. | Наявність |  |

У разі, якщо в Технічному завданні міститься посилання на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Очікувана вартість закупівлі складає: 7 206 589 ,00 (сім мільйонів двісті шість тисяч п’ятсот вісімдесят дев’ять грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ 7%.

Голова робочої групи:

Медичний директор                                          _______________Чернишук С.С.

Члени робочої групи:

Заст.генерального директора з медичної частини____________Іванова Т.П.

Заст. генерального директора з розвитку лікарні ___________ Полозенко О.П.

Завідувач Центру Радіології                                _____________Ребенков С.О.

Завідувач відділення ортопедії та травматології ____________ Бебешко О.В.

Завідувач відділення анестезіології 			____________ Водяницький С.Л.