# ОБГРУНТУВАННЯ

# ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Послуги з ремонту та технічного обслуговування лабораторних вентиляційних та ламінарно-потокових шаф за адресою: м. Київ, вул. В. Чорновола 28/1, м. Київ, вул. В. Чорновола 28/1-Р

згідно коду ДК 021:2015 – 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

Кожен учасник може ознайомитись з об’єктом обслуговування та технічною документацією на обладнання (щодня з 08 год. 00 хв. до 16 год. 30 хв., крім суботи та неділі), попередньо надавши письмовий запит на електронну пошту: office@ohmatdyt.com.ua. Витрати на відвідування об’єкту Учасник несе за власні кошти. Контактна особа – Смиченко Олег Петрович (098-103-80-64)

1.Місце надання послуг

| № зп | Адреса Об’єкту | Кількість робітників | Графік чергування | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Локація 1: -вул. В. Чорновола, 28/1-Р; Локація 2: -вул. В. Чорновола, 28/1; | Не менше 2 робітників під керівництвом 1 інженерно-технічного працівника | Цілодобово в робочі, вихідні та святкові дні | м. Київ |

2. Перелік обладнання, що входить до обслуговування

| № | Найменування обладнання | Інв. Номер | Кількість | Тип шаф |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Відділення виходжування новонароджених з перинатальною патологією, медичної реабілітації та катамнестичного спостереження немовлят |  |  |  |  |
|  | шафа витяжна ШВЛ-02 9202 | 10147141511 | 1 | Витяжні лабораторні шафи |
| Дитяче патологоанатомічне відділення |  |  |  |  |
|  | шафа витяжна лабораторна 6329 | 10147136234 | 1 | Витяжні лабораторні шафи |
|  | Шафа витяжна ШВС-Н 025627 | 1014700548 | 1 |  |
|  | Шафа витяжна ШВС-V 025628 | 1014700549 | 1 |  |
| Лабораторія СМГЦ |  |  |  |  |
|  | шафа витяжна лабораторна 6328 | 10147136233 | 1 | Витяжні лабораторні шафи |
|  | 52-08.232 шафа лабораторна витяжна 00000000000316 | 1014000318 | 1 |  |
|  | 52-08.232 шафа лабораторна витяжна 00000000000317 | 1014000319 | 1 |  |
|  | Шафа витяжна лабораторна /52-12.524 шафа лабораторна витяжна спеціальна 17146 | 1014517147 | 1 |  |
|  | 52-08.533 шафа лабораторна витяжна 00000000002505 | 1016002506 | 1 |  |
| Референс-лабораторія |  |  |  |  |
|  | Шафа витяжна лабораторна /52-12.524 шафа лабораторна витяжна спеціальна 00000000011935 | 1014512454 | 1 | Витяжні лабораторні шафи |
| Відділ експрес-діагностики |  |  |  |  |
|  | Шафа витяжна лабораторна /52-12.524 шафа лабораторна витяжна спеціальна 00000000011937 | 1014512455 | 1 | Витяжні лабораторні шафи |
|  | Шафа витяжна лабораторна /52-12.534 шафа лабораторна витяжна спеціальна 00000000011921 | 1014512456 | 1 |  |
|  | Шафа витяжна лабораторна /52-12.514 шафа лабораторна витяжна спеціальна 17143 | 1014517145 | 1 |  |
|  | 52-12.524 шафа лабораторна витяжна 19917 | 1016002509 | 1 |  |
|  | 52-12.524 шафа лабораторна витяжна 00000000002511 | 1016002512 | 1 |  |
| Референс-лабораторія з лабораторної діагностики онкогематологічних захворювань |  |  |  |  |
|  | Шафа витяжна лабораторна /52-12.524 шафа лабораторна витяжна спеціальна 00000000012452 | 1014512453 | 1 | Витяжні лабораторні шафи |
|  | 52-12.524 шафа лабораторна витяжна 19918 | 1016019919 | 1 |  |
| Відділення кріозбереження та клітинних технологій |  |  |  |  |
|  | Шафа ламінарно -потокова 2-го класу захисту для роботи із токсичними препаратами: Біологічно безпечний ламінарний кабінет ІІ класу ВІОРТІМА Cyto 4 18630 | 1016018631 | 1 | Шафи для токсичних препаратів |
| Відділення хіміотерапії зі стаціонаром денного перебування |  |  |  |  |
|  | Шафа ламінарно -потокова 2-го класу захисту для роботи із токсичними препаратами: Біологічно безпечний ламінарний кабінет ІІ класу ВІОРТІМА Cyto 4 18636 | 1016018637 | 1 | Шафи для токсичних препаратів |
| Відділення інтенсивної хіміотерапії |  |  |  |  |
|  | Шафа ламінарно -потокова 2-го класу захисту для роботи із токсичними препаратами: Біологічно безпечний ламінарний кабінет ІІ класу ВІОРТІМА Cyto 4 18644 | 1016018645 | 1 | Шафи для токсичних препаратів |
| Відділення хіміотерапії онкогематологічних захворювань з блоком інтенсивної терапії |  |  |  |  |
|  | Шафа ламінарно -потокова 2-го класу захисту для роботи із токсичними препаратами: Біологічно безпечний ламінарний кабінет ІІ класу ВІОРТІМА Cyto 4 18646 | 1016018647 | 1 | Шафи для токсичних препаратів |
|  | Шафа ламінарно -потокова 2-го класу захисту для роботи із токсичними препаратами: Біологічно безпечний ламінарний кабінет ІІ класу ВІОРТІМА Cyto 4 18650 | 1016018651 | 1 |  |
|  | Шафа ламінарно -потокова 2-го класу захисту для роботи із токсичними препаратами: Біологічно безпечний ламінарний кабінет ІІ класу ВІОРТІМА Cyto 4 18652 | 1016018653 | 1 |  |
| Відділення онкології |  |  |  |  |
|  | Шафа ламінарно -потокова 2-го класу захисту для роботи із токсичними препаратами: Біологічно безпечний ламінарний кабінет ІІ класу ВІОРТІМА Cyto 4 18632 | 1016018633 | 1 | Шафи для токсичних препаратів |
|  | Шафа ламінарно -потокова 2-го класу захисту для роботи із токсичними препаратами: Біологічно безпечний ламінарний кабінет ІІ класу ВІОРТІМА Cyto 4 18634 | 1016018635 | 1 |  |
| Відділення трансплантації кісткового мозку і інтенсивної мегадозової хіміотерапії та імунотерапії |  |  |  |  |
|  | Шафа ламінарно -потокова 2-го класу захисту для роботи із токсичними препаратами: Біологічно безпечний ламінарний кабінет ІІ класу ВІОРТІМА Cyto 4 18638 | 1016018639 | 1 | Шафи для токсичних препаратів |
|  | Шафа ламінарно -потокова 2-го класу захисту для роботи із токсичними препаратами: Біологічно безпечний ламінарний кабінет ІІ класу ВІОРТІМА Cyto 4 18640 | 1016018641 | 1 |  |
|  | Шафа ламінарно -потокова 2-го класу захисту для роботи із токсичними препаратами: Біологічно безпечний ламінарний кабінет ІІ класу ВІОРТІМА Cyto 4 18642 | 1016018643 | 1 |  |
|  | Шафа ламінарно -потокова 2-го класу захисту для роботи із токсичними препаратами: Біологічно безпечний ламінарний кабінет ІІ класу ВІОРТІМА Cyto 4 18648 | 1016018649 | 1 |  |
| Відділ експрес-діагностики |  |  |  |  |
| 30 | Шафа ламінарно-потокова: ламінарний кабінет 2 класу біологічної безпеки BIO 100 A2 | 1014409746 | 1 | Ламінарні шафи класу II |
| Баклабораторія Корпус 16 |  |  |  |  |
| 31 | Шафа ламінарно-потокова: ламінарний кабінет 2 класу біологічної безпеки BIO 100 A2 | 1014409744 | 1 | Ламінарні шафи класу II |
| 32 | Шафа ламінарно-потокова: ламінарний кабінет 2 класу біологічної безпеки BIO 130 A2 | 1014409740 | 1 |  |
| Відділ онкогенетичних досліджень |  |  |  |  |
| 33 | Шафа ламінарно-потокова: ламінарний кабінет 2 класу біологічної безпеки BIO 130 A2 | 1014409736 | 1 | Ламінарні шафи класу II |
| 34 | Шафа ламінарно-потокова: ламінарний кабінет 2 класу біологічної безпеки BIO 130 A2 | 1014409738 | 1 | Ламінарні шафи класу II |
| 35 | Шафа ламінарно-потокова: ламінарний кабінет 2 класу біологічної безпеки BIO 130 A2 | 1014409734 | 1 | Ламінарні шафи класу II |
| 36 | BIO II Advance Plus 4- Microbiological Safety Cabinet Мікробіологічно безпечний кабінет в комплекті із стенд підставкою для BIO II Advance Plus 4 (Ламінарно-потокова шафа ІІ класу біологічної безпеки) (Виробник: Azbil TELSTAR Technologies, S.L.U., Іспанія) | 1014518328 | 1 | Ламінарні шафи класу II |
| 37 | BIO II Advance Plus 4 - Microbiological Safety Cabinet Мікробіологічно безпечний кабінет в комплекті із стенд підставкою для BIO II Advance Plus 4 (Шафа лабораторна з ламінарним потоком(2клас захисту), на підставці) (Виробник: Azbil TELSTAR Technologies, S.L.U., Іспанія) | 1014518332 | 1 | Ламінарні шафи класу II |
| 38 | BIO II Advance Plus 4 - Microbiological Safety Cabinet Мікробіологічно безпечний кабінет в комплекті із стенд підставкою для BIO II Advance Plus 4 (Шафа лабораторна з ламінарним потоком(2клас захисту), на підставці) (Виробник: Azbil TELSTAR Technologies, S.L.U., Іспанія) | 1014518334 | 1 | Ламінарні шафи класу II |
| 39 | шкаф с ламинар.поток "М" | 10147135361 | 1 | Ламінарні шафи класу II |
| 40 | ламінар.каб.CITOSTAR біолог.безпеч. | 10147136299 | 1 | Шафи для токсичних препаратів |
| Кріобанк |  |  |  |  |
| 41 | Шафа ламінарно-потокова: ламінарний кабінет 2 класу біологічної безпеки BIO 130 A2 | 1014409742 | 1 | Ламінарні шафи класу II |
| Відділення радіонуклідної діагностики |  |  |  |  |
| 42 | SAFEFLOW 2/10-10 Захисна маніпуляційна шафа класу А з вертикальним ламінарним потоком |  | 1 | Шафи для роботи з радіоактивними фармпрепаратами |

3. Перелік та періодичність технічного обслуговування

3.1Витяжні лабораторні шафи

| Перелік робіт | Звіт | Вартість послуг за договором |
| --- | --- | --- |
| Щомісячне ТО |  |  |
| Візуальний огляд корпусу та скла | Протокол щомісячного ТО |  |
| Перевірка роботи вентилятора |  |  |
| Перевірка ущільнювачів та екрана |  |  |
| Перевірка електричних вимикачів |  |  |
| Очищення попередніх фільтрів (за наявності) |  |  |
| Піврічне ТО |  |  |
| Перевірка стану повітроводів та герметичності | Протокол піврічного ТО |  |
| Перевірка витрати повітря (попереднє вимірювання) |  |  |
| Перевірка та очищення вентилятора |  |  |
| Перевірка автоматичних вимикачів і контактів |  |  |
| Щорічне ТО / Кваліфікація |  |  |
| Повна діагностика продуктивності вентиляції | Річний протокол кваліфікації Рекомендації щодо подальшої експлуатації |  |
| Вимірювання швидкості повітря |  |  |
| Перевірка герметичності корпусу |  |  |
| Калібрування індикаторів |  |  |
| Офіційний протокол вимірювань |  |  |

3.2 Ламінарні шафи класу II

| Перелік робіт | Звіт | Вартість послуг за договором |
| --- | --- | --- |
| Щомісячне ТО |  |  |
| Візуальний огляд корпусу та робочої камери | Протокол щомісячного ТО |  |
| Перевірка вентилятора (відсутність шумів та вібрацій) |  |  |
| Перевірка УФ лампи та освітлення |  |  |
| Перевірка аварійної індикації |  |  |
| Перевірка кабелів та вимикачів |  |  |
| Піврічне ТО |  |  |
| Попереднє вимірювання швидкості повітря в робочій зоні | Протокол піврічного ТО |  |
| Перевірка стану вентиляторів та ущільнень |  |  |
| Перевірка попередніх фільтрів |  |  |
| Перевірка функціонування електронних модулів керування |  |  |
| Щорічна кваліфікація |  |  |
| Вимірювання швидкості ламінарного потоку в зоні роботи | Річний протокол кваліфікації Протокол PAO/DOP-тесту Протокол smoke-test Рекомендації щодо подальшої експлуатації |  |
| Перевірка HEPA-фільтрів методом PAO/DOP |  |  |
| Smoke-test (візуалізація потоків повітря) |  |  |
| Перевірка герметичності корпусу та з'єднань |  |  |
| Калібрування датчиків швидкості та тиску |  |  |
| Оформлення протоколів IQ/OQ/PQ |  |  |

3.3 Шафи для токсичних препаратів

| Перелік робіт | Звіт | Вартість послуг за договором |
| --- | --- | --- |
| Щомісячне ТО |  |  |
| Візуальний огляд робочої зони | Протокол щомісячного ТО |  |
| Перевірка вентилятора та вібрацій |  |  |
| Перевірка УФ лампи |  |  |
| Перевірка індикації тиску |  |  |
| Перевірка герметичності без PAO-тесту |  |  |
| Піврічне ТО |  |  |
| Перевірка системи витяжки | Протокол піврічного ТО |  |
| Перевірка префільтрів |  |  |
| Перевірка аварійних систем |  |  |
| Перевірка датчиків тиску |  |  |
| Щорічна кваліфікація |  |  |
| Тест HEPA входу та виходу PAO/DOP | Річний протокол кваліфікації Протокол PAO/DOP-тесту Протокол smoke-test Рекомендації щодо подальшої експлуатації |  |
| Smoke-test усіх зон |  |  |
| Перевірка герметичності камер |  |  |
| Вимірювання швидкостей потоку |  |  |
| Калібрування датчиків |  |  |

3.4 Шафи для роботи з радіоактивними фармпрепаратами

| Перелік робіт | Звіт | Вартість послуг за договором |
| --- | --- | --- |
| Щомісячне ТО |  |  |
| Перевірка стабільності вертикального ламінарного потоку | Протокол щомісячного ТО |  |
| Огляд стану та герметичності робочої камери |  |  |
| Перевірка роботи витяжної системи та індикаторів повітряного потоку |  |  |
| Огляд префільтрів та очищення |  |  |
| Перевірка освітлення та аварійної індикації |  |  |
| Перевірка манометрів та датчиків тиску |  |  |
| Піврічне ТО |  |  |
| Перевірка вентиляційної системи та витяжки. | Протокол піврічного ТО |  |
| Огляд електронних модулів. |  |  |
| Перевірка герметичності ущільнювачів дверей та шлюзів. |  |  |
| Перевірка підключень до системи витяжки приміщення. |  |  |
| Щорічна кваліфікація |  |  |
| Вимірювання швидкості повітря у робочій зоні. | Річний протокол кваліфікації Протокол PAO/DOP-тесту Протокол smoke-test Рекомендації щодо подальшої експлуатації |  |
| Перевірка HEPA-фільтрів методом PAO/DOP. |  |  |
| Smoke-test потоків повітря. |  |  |
| Перевірка герметичності робочої камери. |  |  |
| Вимірювання перепадів тиску. |  |  |
| Калібрування датчиків потоку та тиску. |  |  |
| Перевірка відповідності класу чистоти A (ISO 14644). |  |  |
| Оформлення протоколів IQ/OQ/PQ. |  |  |
| Вимоги безпеки: - Дата проведення обслуговування шафи узгоджується Підрядником із Завідувачем відділення радіонуклідної діагностики Центру радіології та Завідувачем відділення радіаційної безпеки Центру радіології не пізніше ніж за 7 днів до початку виконання робіт. - Усі роботи виконуються під контролем фахівця з радіаційної безпеки. - Перед початком робіт проводиться контроль радіаційного фону. |  |  |

4.Вимоги до матеріалів, інструментів та контрольно-вимірювальних приладів (КВП)

4.1. Загальні вимоги до матеріалів та комплектуючих

4.1.1. Усі матеріали, запасні частини та комплектуючі, що використовуються Підрядником під час виконання робіт, повинні відповідати:

-вимогам чинних ДСТУ, ДБН, ДСТУ EN, Технічних регламентів;

-вимогам виробника обладнання;

-вимогам пожежної, електричної та технічної безпеки.

4.1.2. Матеріали повинні бути новими, такими, що не були у використанні, не підлягали ремонту чи відновленню.

4.1.3. Усі матеріали повинні мати:

-паспорт або технічний опис;

-сертифікат відповідності (якщо підлягає сертифікації);

-гарантію виробника (за наявності).

4.1.4. Використання неоригінальних або аналогічних матеріалів допускається лише за погодженням із Замовником та тільки, якщо вони не погіршують характеристики системи.

4.1.5. Усі роботи з використанням матеріалів повинні відповідати технології та рекомендаціям виробника обладнання.

4.2. Вимоги до інструментів та обладнання Підрядника

4.2.1. Інструменти, обладнання та технічні засоби Підрядника повинні забезпечувати:

-безпечне виконання робіт з технічного обслуговування лабораторних шаф з урахуванням вимог охорони праці та специфіки медичного закладу;

-точність та достовірність вимірювань, тестів і перевірок параметрів роботи шаф (повітряні потоки, перепади тиску, фільтрація, електричні параметри);

-можливість виконання робіт у важкодоступних місцях та всередині робочих камер шаф без порушення їх конструктивної цілісності;

-відповідність регламентам технічного обслуговування, кваліфікації та експлуатації лабораторних шаф усіх типів, а також вимогам виробників і чинних нормативних документів.

4.2.2. Інструменти та обладнання повинні забезпечувати повну автономність роботи Підрядника на об’єкті (без залучення інструментів Замовника).

4.3. Вимоги до контрольно-вимірювальних приладів (КВП)

4.3.1. Усі КВП, що використовуються підрядником, повинні відповідати:

-Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;

-вимогам технічних регламентів;

-стандартам для відповідного типу вимірювань.

4.3.2. Усі КВП повинні застосовуватися відповідно до інструкцій виробника, із дотриманням умов експлуатації та техніки безпеки.

4.3.3. У разі закінчення строку повірки або виявлення дефекту під час роботи, підрядник зобов’язаний зупинити використання приладу та замінити його іншим, що має чинні дозвільні документи.

4.4. Запасні частини та витратні матеріали

4.4.1. Усі замінені матеріали повинні бути узгоджені із Замовником (крім аварійних випадків, коли діяти необхідно негайно).

4.4.2. Матеріали та обладнання, встановлені під час ремонту або ТО, передаються у власність Замовника (якщо інше не визначено договором).

4.5. Вимоги до безпечного застосування матеріалів та приладів

4.5.1. Усі роботи повинні виконуватись із застосуванням інструментів, захищених від ураження електричним струмом (встановлена категорія).

4.5.2. Забороняється використання пошкоджених, несправних або неперевірених інструментів.

4.5.3. Підрядник зобов’язаний забезпечити свій персонал ЗІЗ:

-діелектричні рукавиці;

-захисні окуляри;

-каски;

-захисний одяг;

-інші ЗІЗ відповідно до вимог охорони праці.

5.Порядок реагування на аварії

5.1. Загальні положення

5.1.1. Підрядник забезпечує цілодобове (24/7) чергування та готовність до реагування на аварійні ситуації та критичні відмови в роботі систем, що входять до предмету договору.

5.1.2. Підрядник зобов’язаний гарантувати підтримку працездатності систем у режимах, що забезпечують безпеку, безперервність функціонування та відповідність нормативним вимогам.

5.1.3. Усі аварії класифікуються за рівнями критичності, що визначають допустимі строки реагування та відновлення.

5.2. Класифікація аварій

5.2.1. Критичні аварії

Події, що призводять або можуть призвести до:

повної зупинки роботи лабораторної шафи будь-якого типу;

відмови вентилятора або системи повітряного потоку, що робить роботу шафи неможливою;

втрати ламінарного потоку в шафах класу II або класу А;

виходу з ладу HEPA-фільтра, що створює ризик забруднення персоналу або продукту;

відсутності або зворотної тяги у витяжній хімічній шафі;

відмови системи локального захисту у шафах для токсичних препаратів (Cyto);

порушення герметичності маніпуляційної шафи класу А або рукавичних портів;

відмови контролерів, датчиків критичних параметрів (швидкість повітря, тиск, фільтрація), якщо це блокує безпечну роботу;

виявлення потенційного витоку токсичних, хімічно небезпечних або радіоактивних речовин (для відповідних типів шаф).

Строк реакції: не більше 30 хвилин
Строк прибуття на об’єкт: не більше 1 години
Строк локалізації / тимчасового відновлення: не більше 4 годин, крім випадків очікування унікальних запчастин або форс-мажору
Повне відновлення: у максимально короткі строки, погоджені із Замовником (залежно від наявності запасних частин), крім випадків очікування унікальних запчастин або форс-мажору

5.2.2. Важливі аварії

Події, що:

погіршують роботу шафи, але не призводять до повної втрати безпеки;

пов’язані зі зменшенням швидкості повітря або частковою невідповідністю параметрів;

включають несправності окремих елементів, які не блокують роботу (освітлення, індикаторів, локальних модулів керування);

потребують термінового реагування, але не становлять негайної загрози.

Строк реакції: до 1 години
Строк прибуття на об’єкт: до 4 годин
Строк усунення: протягом 24 годин або в межах найближчої доби, крім випадків очікування унікальних запчастин або форс-мажору

5.2.3. Некритичні аварії та планові роботи (відхилення, виявлені під час ТО)

Події, що не впливають на безпеку та основну функціональність шафи:

поодинокі збої допоміжних датчиків або індикації;

косметичні дефекти (ущільнювачі, ручки, світильники, панелі);

незначні відхилення, виявлені під час планового ТО, які не потребують негайного реагування;

запланована заміна витратних матеріалів, ламп або дрібних елементів конструкції.

Строк реакції: до 24 годин
Строк усунення: згідно плану обслуговування, але не більше 5 робочих днів, крім випадків очікування унікальних запчастин або форс-мажору

5.3. Канали комунікації та порядок повідомлення

5.3.1. Замовник повідомляє про аварію:

телефоном (гаряча лінія 24/7);

через месенджер / e-mail (за домовленістю);

через автоматизовану систему (якщо передбачено).

5.3.2. Підрядник протягом визначеного порядком реагування на аварії часу повинен:

підтвердити отримання черговим повідомлення;

надати відповідальну контактну особу;

розпочати діагностику дистанційно або направити спеціаліста.

5.4. Тимчасове відновлення працездатності

5.4.1. Якщо повне усунення аварії потребує додаткових матеріалів або робіт, Підрядник зобов’язаний забезпечити тимчасове відновлення функціональності, достатнє для безпечної експлуатації.

5.4.2. Тимчасове рішення має бути узгоджене із Замовником.

5.4.3. Строки повного ремонту визначаються окремо та фіксуються письмово.

5.5. Документування аварій

Підрядник зобов’язаний надати Замовнику:

Аварійний акт — протягом 24 годин після усунення;

Звіт про причину аварії — протягом 3 робочих днів;

Рекомендації щодо запобігання  повторення аварій — за необхідності.

У звіті обов’язково зазначаються:

-причина аварії;

-які елементи відмовили;

-які роботи проведено;

-які деталі замінено;

-фотофіксація (за можливості).

6. Перелік документів, що підлягають поданню Підрядником

6.1. Після завершення регламентних робіт за відповідний період Підрядник надає Замовнику:

6.1.1 Акт виконаних робіт, що містить:

перелік виконаних робіт відповідно до технічного завдання;

6.1.2. Заповнений журнал технічного обслуговування який містить інформацію про дату і час робіт, обладнання, перелік виконаних операцій, результати перевірок, виявлені дефекти та заходи з їх усунення, а також дані та підписи виконавця і Замовника (за потреби).

6.1.3. Заповнений журнал  аварійних заявок (за наявності усунених аварій за звітний період)

Журнал аварійних заявок повинен містити інформацію, достатню для фіксації, відстеження та контролю процесу реагування Підрядника на аварійні ситуації, включаючи етапи повідомлення, реагування, прибуття на об’єкт, виконання робіт та усунення аварії.

6.1.4. Щомісячний звіт про стан системи (зміни щодо еталонного стану).
6.1.5. Первинний (еталонний) звіт — після першого місяця обслуговування (подається одноразово).
6.1.6. Заключний звіт — у завершальний місяць дії договору.
6.1.7. Інші документи, визначені технічним завданням або вимогою Замовника.

6.2. Процедура приймання робіт Замовником

6.2.1. Замовник перевіряє документи, надані Підрядником, а також фактичний стан обладнання, систем та вузлів, що обслуговуються.
6.2.2. Замовник має право вимагати від Підрядника:

-усунення виявлених недоліків;

-повторного проведення окремих робіт або вимірювань;

-надання додаткових пояснень чи документів.
6.2.3. У разі виявлення дефектів Замовник складає Перелік зауважень, який передається Підряднику для усунення у визначений сторонами строк.
6.2.4. Після усунення недоліків Підрядник повторно подає документи на приймання.

7. Загальні вимоги до ведення журналу та звітності

7.1. Ведення журналу технічного обслуговування
7.1.1. Підрядник зобов’язаний вести журнал технічного обслуговування у встановленій Замовником формі (у паперовому та/або електронному вигляді).
7.1.2. У журналі обов’язково фіксуються:

-дата та час проведення робіт;

-найменування системи та обладнання, що обслуговується;

-перелік виконаних робіт (з посиланням на регламент);

-результати вимірювань та перевірок (за наявності);

-виявлені дефекти та відхилення;

-вжиті заходи щодо їх усунення;

-прізвище, посада та підпис виконавця робіт, а також представника Замовника (у разі його присутності).
7.1.3. Журнал технічного обслуговування повинен бути доступний для перевірки уповноваженим представникам Замовника в будь-який час.

7.2. Підрядник зобов’язаний вести журнал аварійних заявок у встановленій Замовником формі (у паперовому та/або електронному вигляді).
7.2.1. У журналі обов’язково фіксуються:

-час повідомлення;

-реакція;

-прибуття;

-вжиті заходи;

-час усунення.

7.3. Початковий звіт (після першого місяця обслуговування)
7.3.1. Після завершення першого місяця обслуговування Підрядник зобов’язаний надати Замовнику розширений звіт про технічний стан системи (надалі – Початковий звіт).
7.3.2. У Початковому звіті повинні бути відображені:

-перелік усіх систем та підсистем, що входять до предмету договору;

-фактичний технічний стан основних вузлів та елементів системи;

-результати проведених перевірок і вимірювань;

-виявлені дефекти, пошкодження, відхилення від нормативних вимог;

-критичні та потенційно критичні ризики для безперервної роботи систем;

-рекомендації щодо ремонтів, заміни обладнання, модернізації та/або додаткових заходів.
7.3.3. Початковий звіт вважається базовим (еталонним станом системи), відносно якого надалі відстежуються всі зміни.

7.4. Щомісячні звіти про стан системи
7.4.1. За результатами кожного календарного місяця Підрядник готує щомісячний звіт про стан системи, який подається Замовнику не пізніше 5 числа наступного місяця.
7.4.2. Щомісячний звіт містить лише зміни та відхилення від еталонного стану, зафіксованого в Початковому звіті, а саме:

-нові виявлені дефекти та несправності;

-зміни параметрів роботи систем (у порівнянні з Початковим звітом);

-проведені ремонтні та відновлювальні роботи;

-замінене або додатково встановлене обладнання;

-тимчасові обмеження або особливі режими роботи.
7.4.3. У разі відсутності змін у технічному стані системи Підрядник у щомісячному звіті окремо зазначає, що «змін стану системи у порівнянні з Початковим звітом не виявлено».
7.5. Заключний звіт (останній місяць обслуговування)
7.5.1. У останній місяць дії договору Підрядник зобов’язаний надати Заключний звіт про технічний стан системи.
7.5.2. Заключний звіт повинен мати структуру, аналогічну Початковому звіту, та містити:

-актуальний на момент завершення договору технічний стан усіх систем;

-узагальнення всіх суттєвих дефектів та відхилень, що були виявлені та/або не усунуті;

-інформацію про виконані протягом строку договору роботи з ремонту, заміни та модернізації обладнання;

-оцінку загальної працездатності системи на момент завершення договору;

-орієнтовну оцінку залишкового ресурсу основних елементів систем;

-рекомендації щодо подальшої експлуатації, технічного обслуговування та необхідних ремонтів.
7.5.3. Заключний звіт використовується Замовником як підстава для оцінки якості виконаних послуг Підрядником та планування подальших заходів з підтримання систем у працездатному стані.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість закупівлі складає   3 025 000,00 грн. (три мільйони двадцять п’ять тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ.