# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування системи AnyScan (ОФЕКТ/КТ/ПЕТ), виробництва Mediso Medical Imaging System Ltd., Угорщина код ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідуючого Центру рапдіології Нечаєва М.П. №249 від 09.02.2026р. |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість визначається виходячи із середнього арифметичного значення цін, зазначених у трьох комерційних пропозиціях. Вартість закупівлі: 392 400,00 грн. (Триста дев’яносто дві тисячі чотириста гривні 00 копійки), з ПДВ. |

# ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Послуги з технічного обслуговування системи AnyScan (ОФЕКТ/КТ/ПЕТ), виробництва Mediso Medical Imaging System Ltd., Угорщина код ДК 021:2015 – 50420000-5  Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

Обґрунтування закупівлі:

Відповідно до наказу МОЗ України №294 Про затвердження Державних санітарних правил і норм «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур» пункт 9.31. зобов’язує суб'єкт підприємницької діяльності щороку укладати договір з відповідною організацією про профілактичне обслуговування і ремонт рентгенівського устаткування. В даному випадку заключення договору на проведення робіт з обслуговування системи AnyScan (ОФЕКТ/КТ/ПЕТ).

Також, згідно інструкції виробника рекомендовано проводити технічне обслуговування раз на квартал.

| № з/п | Найменування обладнання | Серійний номер | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системи AnyScan (ОФЕКТ/КТ/ПЕТ), Mediso | AS-102044-SCP | 1 шт. |

| № | Найменування послуг з технічного обслуговування | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічне обслуговування трьохмодальної системи | послуга | 1 |

| № | Регламентні роботи по обслуговуванні системи AnyScan «SPECT/CT/PET» |
| --- | --- |
| 1 | Огляд системи на предмет механічних пошкоджень |
| 2 | Демонтаж захисних кожухів обладнання |
| 3 | Перевірка, очищення та змащування столу пацієнта, перевірка рухів, лімітів рухів |
| 4 | Перевірка ланцюгів аварійного відключення |
| 5 | Перевірка, очищення та змащування механізмів гентрі ОФЕКТ |
| 6 | Перевірка, очищення та змащування механізмів гентрі КТ |
| 7 | Перевірка, очищення гентрі ПЕТ |
| 8 | Перевірка, очищення та змащування механізмів детекторів ОФЕКТ |
| 9 | Перевірка роботи пульту керування |
| 10 | Перевірка роботи сенсорного екрану гентрі ОФЕКТ, калібрування в разі необхідності |
| 11 | Діагностика моторизованих приводів |
| 12 | Перевірка та очищення охолоджуючих вентиляторів системи |
| 13 | Тестування просторової роздільної здатності модуля ОФЕКТ (з використанням ізотопу замовника Tc99m), калібрування в разі необхідності |
| 14 | Тестування системної чутливості модуля ОФЕКТ (з використанням ізотопу замовника Tc99m), калібрування в разі необхідності |
| 15 | Виконання тесту cor модуля ОФЕКТ (з використанням ізотопу замовника Tc99m), калібрування в разі необхідності |
| 16 | Перевірка контактного кільця, контактних щіток та кліщового упору гентрі КТ |
| 17 | Перевірка та змащення роз'ємів високовольтного кабелю гентрі КТ |
| 18 | Очищення плексигласового вікна X-Ray гентрі КТ |
| 19 | Тест реєстрації модальності КТ (та калібрування за необхідності) |
| 20 | Тест продуктивності КТ |
| 21 | Калібрування повітрям |
| 22 | Перевірка однорідності КТ |
| 23 | Тест на роздільну здатність КТ |
| 24 | Перевірка точності томографічної площини КТ |
| 25 | Тести QC для модуля ПЕТ |
| 26 | Перевірка працездатності керуючого комп'ютера і програмного забезпечення (оновлення за необхідності) |
| 27 | Встановлення захисних кожухів обладнання |
| 28 | Загальна перевірка роботи системи після сервісного обслуговування |

Технічні вимоги/ Технічна специфікація:

| Найменування/ критерії/ опис предмета закупівлі | Відповідність / так |
| --- | --- |
| Умови надання послуги: 1. Компанія постачальник послуги повинна мати кваліфікований персонал та надати копію сертифікату про навчання інженера та здобутті відповідних навичок для проведення сервісного обслуговування даного апарату. 2. Виконавець при виконанні послуг відповідає: – за достовірність та відповідність заявленим характеристикам матеріалів і комплектуючих; – за дотримання правил охорони праці; – за своєчасне прибирання робочих місць; – за збереження цілісності іншого обладнання, яке знаходиться в зоні виконання послуг. 3. Виконувати послуги навченим та атестованим персоналом. 4. Транспортні витрати завантаження та розвантаження обладнання, матеріально-технічної бази а також усіх матеріальних ресурсів, що будуть використані при виконанні послуг, виконавець здійснює своїми коштами та силами. 5. Компанія постачальник послуги повинна мати ліценцію на право провадження господарської діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання відповідного обладнання (надати копію). 6. . Вимоги до сумісності з існуючою інфраструктурою - Сумісність із наявною PACS/RIS лікарні - Можливість експорту DICOM-зображень через локальну мережу - Підтримка протоколів DICOM Store/Query/Retrieve |  |

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).