# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування та ремонту рентгенодіагностичної системи «SYMBOL FP L» та системи рентгенографічної діагностичної «CALYPSO») за код ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідуючого Центру рапдіології Нечаєва М.П. №412 від 27.02.2026р. |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість визначається виходячи із середнього арифметичного значення цін, зазначених у трьох комерційних пропозиціях. Вартість закупівлі: 192 777,60 грн. (сто дев’яносто дві тисячі сімсот сімдесят сім гривні 60 копійки), з ПДВ. |

# ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Послуги з технічного обслуговування та ремонту рентгенодіагностичної системи «SYMBOL FP L» та системи рентгенографічної діагностичної «CALYPSO»)

за ДК 021:2015- 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання»

Обґрунтування закупівлі:

Відповідно до наказу МОЗ України №294 «Про затвердження Державних санітарних правил і норм «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур»» пункт 9.31. зобов’язує суб'єкт підприємницької діяльності щороку укладати договір з відповідною організацією про профілактичне обслуговування і ремонт рентгенівського устаткування. В даному випадку заключення договору на проведення робіт з обслуговування рентгенодіагностичної системи «SYMBOL FP L» та рентгенографічної системи «CALYPSO».

Також, згідно інструкції виробника рекомендовано проводити сервісне обслуговування раз на рік.

| № з/п | Найменування обладнання | Серійний номер | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система рентгенографічна діагностична «SYMBOL FP L» | 01316, 01317, 01318, 01319 | 4 шт. |
| 2 | Системи рентгенографічна діагностична «CALYPSO» | 02029 | 1 шт. |

| № | Найменування послуг з технічного обслуговування | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічне обслуговування рентгенографічних систем | послуга | 1 |

| № | Регламенти послуг з технічного обслуговування рентгенодіагностичної системи «SYMBOL FP L» |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Об'єкт | Перевірка |
| 2 | Заземлення | Перевірка заземлення всієї системи |
| 3 | Розподільна захисні панелі | Перевірка розподільної захисної панелі |
| 4 | Джерело живлення | Перевірка напруги змінного/постійного струму |
| 5 | Друкований плати | Перевірка міцності, чистоти і корозії |
| 6 | Монітор | Перевірка правильності роботи |
| 7 | Вертикальний рух | Перевірка роботи |
| 8 | Перемикачі | Перевірка роботи |
| 9 | Підшипники | Перевірка на наявність бруду та антикозія олії |
| 10 | Вентилятори | Перевірка роботи і на бруд |
| 11 | Рульове колесо | Перевірка натягу і регулювання колеса |
|  | Складання та індикатори | Візуально-акустичний контроль |
| 12 | Рентгенівський контроль | Перевірка правильності роботи |
| 13 | Вирівнювання | Вирівнювання та регулювання пучка Перевірка центрування та колімації променів вирівнювання та центрування лазера |
| 14 | Механічна частина | Перевірка проводів, кінцевих вимикачів, затягування гайок і гвинтів Перевірка дефлектор кабелю Гальма |
| 15 | Опціонально | Перевірка принтер Dicom Дистанційне керування |
| 16 | Якість зображення | Перевірка якості |
| 17 | Етикетки | Перевірка читаності |
| 18 | Дозиметр | Перевірка точності та роботи |
| 19 | Фільтри випуску вентиляційного повітря | Зміна фільтрувального тканини |

| № | Регламентні роботи по обслуговуванні рентгенівської системи GMM «CALYPSO» |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опірні та ковзаючі механізми | Чистка та змазка |
| 2 | Опірні механізми та стержні | Чистка та змазка |
| 3 | Опірні функції та їх хід | Перевірка та регулювання |
| 4 | Центруючі та вирівнюючі механізми | Перевірка та регулювання |
| 5 | Гвинти кріплення | Перевірка та регулювання |
| 6 | Гальмівні механізми | Перевірка та регулювання |
| 7 | Контрольні та сигнальні пристрої | Перевірка та регулювання |
| 8 | Електропроводка та її ізоляція | Перевірка та регулювання |
| 9 | Двигун підйому | Перевірка шуму |
| 10 | Стійка підйому | Чистка та змазка |
| 11 | Підшипник | Чистка та змазка |
| 12 | Направляюча опори | Чистка та змазка |
| 13 | Ланцюг | Чистка та змазка |
| 14 | Направляюча для ковзання лотка касети | Чистка та змазка |
| 15 | Касетоприймальний пристрій | Чистка та змазка |
| 16 | Поперечні підшипники ковзання | Чистка та змазка |
| 17 | Двигун колони | Перевірка шуму та щіток |
| 18 | Ланцюг | Чистка та змазка |
| 19 | Підшипник колони | Чистка та змазка |
| 20 | Двигун фокусної відстані | Перевірка шуму |
|  | Генератор |  |
| 21 | Кабельні з'єднання | Перевірка та регулювання |
| 22 | Пульт управління | Перевірка та регулювання |
| 23 | Високовольтні з'єднання | Змащення, перевірка та регулювання |
| 24 | Батарея плати процесора | Перевірка та регулювання |
| 25 | Перевірка настройок генератора | Перевірка та регулювання |
| 26 | Калібрування трубки | Змащення, перевірка та регулювання |

Технічні вимоги/ Технічна специфікація:

Найменування/ критерії/ опис предмета закупівлі

Умови надання послуги: 1. Виконавець повинен мати у своєму штаті або залучати на законних підставах кваліфікований персонал, який має відповідну освіту, досвід та підготовку для виконання робіт з обслуговування (ремонту) обладнання відповідного типу. На підтвердження кваліфікації Виконавець зобов’язаний надати Замовнику копії чинних сертифікатів, свідоцтв або інших документів про проходження спеціалізованого навчання інженера(ів), допущених до виконання робіт щодо обладнання відповідного виду, виданих виробником обладнання або уповноваженим навчальним центром (за наявності такої вимоги виробника). Документи про кваліфікацію повинні бути чинними на момент виконання робіт та відповідати моделі (серії) обладнання, що обслуговується. 2. Виконавець при виконанні послуг відповідає: – за достовірність та відповідність заявленим характеристикам матеріалів і комплектуючих; – за дотримання правил охорони праці; – за своєчасне прибирання робочих місць; – за збереження цілісності іншого обладнання, яке знаходиться в зоні виконання послуг. 3. Виконувати послуги навченим та атестованим персоналом. 4. Транспортні витрати завантаження та розвантаження обладнання, матеріально-технічної бази а також усіх матеріальних ресурсів, що будуть використані при виконанні послуг, виконавець здійснює своїми коштами та силами. 5. Компанія постачальник послуги повинна мати ліценцію на право провадження господарської діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання відповідного обладнання.

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівален