# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування обладнання у Центрі трансфузіології код ДК 021:2015– 50730000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідувача служби крові Перетятка Д.В. №126 від 23.01.2026р. |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом порівняння ринкових цін на підставі вартості аналогічного договору 2025 року. При розрахунку застосовано коефіцієнт коригування 1,1 з урахуванням прогнозованого індексу інфляції та можливого зростання вартості матеріально-технічних ресурсів. Вартість закупівлі: 236 060, 00 грн. (двісті тридцять шість тисяч шістдесят гривень 00 копійок), з ПДВ. |

# ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Послуги з технічного обслуговування обладнання у Центрі трансфузіології

код ДК 021:2015– 50730000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок

Місце надання послуг: 01135, м. Київ, вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р/вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1.

Специфікація обладнання, що потребує технічного обслуговування

| № з/п | Найменування обладнання | Кіль-кість шт. | Серійний номер | Інвентарний номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Низькотемпературний морозильник K 66 PL | 5 | 79316 | 1014002561 |
|  |  |  | 79317 | 1014002563 |
|  |  |  | 79312 | 1014002565 |
|  |  |  | 79314 | 1014002569 |
|  |  |  | 79318 | 1014002559 |
| 1.1 | Низькотемпературний морозильник K 66 PL (із заміною компресора) | 1 | 79313 | 1014002567 |
| 1.2 | Низькотемпературний морозильник K 66 PL (із заміною плати управління компресорами) | 1 | 79315 | 1014002557 |
| 2 | Низькотемпературний морозильник K4055EPLL | 3 | 79321 | 1014002575 |
|  |  |  | 79319 | 1014002577 |
|  |  |  | 79320 | 1014002573 |
| 3 | Ультранизькотемпературний морозильник DW-86 L338J | 1 | BE0H8 7E1T0 OQGKA K0007 | 10148139490 |
| 4 | Медичний низькотемпературний морозильник Haier | 1 | BE0ST7E1T00QEE9D0002 | 10149141455 |
| 5 | Холодильник низькотемпературний | 3 | ХНТ-100 | 10149136493 |
|  |  |  | ХНТ-200 | 10149137014 |
|  |  |  | ХНТ-400 | 10149137015 |
| 6 | Холодильник Haier НХС-608 | 1 | ВЕ06Р5Е0U00QEF5K0001 | 10147141512 |
| 7 | Холодильник для зберігання крові LabStarSirius | 1 | 09.181080255 | 10148139459 |
| 7.1 | Холодильник для зберігання крові LabStarSirius (із заміною фільтра) | 1 | 09.181080256 | 10148139460 |
| 8 | Холодильник Haier HXC-158 | 1 | BE06L DEIT0 OQGK7 U0004 | 10148139488 |
| 9 | Холодильник на -80 С для клітинного продукту | 2 | BE0H8 7E1T0 OQGKA K0006 | 10148139489 |
|  |  |  | BE0H8 7E1T0 OQGKA K0009 | 10148139491 |
| 10 | Холодильник на -20 С для реактивів | 2 | BE02M 8E0N0 OQEL2M0019 | 10148139485 |
|  |  |  | BE02M 8E0N0 OQEL2M0014 | 10148139486 |
| 11 | Холодильник лабораторний на +4 С з морозильною камерою для реактивів | 2 | 053L4EAN500007F | 10148139502 |
|  |  |  | 053L4EAN500002P | 10148139505 |

Загальні вимоги:

| № з/п | Вимоги | Відповід-ність (ТАК/НІ) |
| --- | --- | --- |
|  | Для забезпечення безперебійної роботи відділень необхідно провести планове технічне обслуговування обладнання, вказаного в Специфікації, витратними матеріалами Виконавця, згідно з регламентами виробників. |  |
|  | Надання послуг передбачає приїзд сертифікованих спеціалістів Виконавця на територію Замовника, за заявками Замовника в обумовлені дати та час. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист. |  |
|  | Послуги повинні надаватися кваліфікованими спеціалістами, що мають відповідний досвід. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист. |  |
|  | З метою своєчасного отримання кваліфікованих послуг та зважаючи на терміновість технічного обслуговування обладнання: Низькотемпературний морозильник K 66 PL; Низькотемпературний морозильник K4055EPLL; Ультранизькотемпературний морозильник DW-86 L338J; Медичний низькотемпературний морозильник Haier; Холодильник Haier НХС-608; Холодильник Haier HXC-158; Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції листи виpoбників вказаного обладнання (або офіційних представників виpoбників на території України), якими підтверджується можливість в разі необхідності термінової технічної підтримки та/або постачання Учаснику витратних матеріалів для належного надання послуг за предметом закупівлі цих торгів. |  |
|  | 5.1. Перелік послуг включає в себе: - планове технічне обслуговування обладнання, вказаного в Специфікації; - зовнішній огляд обладнання, перевірка цілісності компонентів та кріплень; - діагностика та зчитування сервісних технологічних повідомлень; - перевірка та очистка внутрішніх блоків, фільтрів, дренажної системи; - діагностика електронних схем управління; - тестування на відповідність технічним характеристикам, налаштування необхідних робочих параметрів; - технічне обслуговування обладнання виконується оригінальними матеріалами відповідно до експлуатаційної документації; - надання необхідних консультацій медичному персоналу Замовника щодо роботи з обладнанням; - своєчасне і якісне надання послуг у відповідності до вимог експлуатаційної документації та регламентів виробників. 5.2. Перелік послуг по п. 1.1 Специфікації додатково включає в себе: заміну компрессора embrace NJ2212GK, перевірку герметичності системи охолодження, вакуумацію системи, заправку фреоном. 5.3. Перелік послуг по п. 1.2 Специфікації додатково включає в себе: заміну плати управління компресорами. 5.4. Перелік послуг по п. 7.1 Специфікації додатково включає в себе: заміну фільтра, пошук та ліквідацію пошкодження герметичності системи охолодження, вакуумацію системи, заправку фреоном. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист. |  |
|  | Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів і ресурсів, транспортних витрат Виконавця, необхідних для проведення технічного обслуговування обладнання. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції довідку в довільній формі. |  |
|  | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист щодо дотримання вимог із захисту довкілля, передбачених чинним законодавством України. |  |
|  | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог у галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист у довільній формі. |  |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико- технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Термін надання послуг: з моменту підписання договору та скріплення печатками (за наявності) – по 31 грудня  2026 року.