# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Технічне обслуговування медичного обладнання із заміною деталей код ДК:021:2015: 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі директора ДІТЗ №721 від 02.04.2026р. |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість визначається виходячи з аналізу ціни аналогічного договору 2025 року. Вартість закупівлі: 650 000,00 грн. (Шістсот п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок), з ПДВ. |

# ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

# ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання  код ДК 021:2015 – 50420000-5 (технічне обслуговування медичного обладнання із заміною деталей)

Місце надання послуг: м. Київ, вул. В.Чорновола, 28/1, вул. В.Чорновола, 28/1-Р ДНП «НДСЛ «Охматдит» МОЗ України»

Перелік робіт:

- Технічне обслуговування медичного обладнання із заміною деталей.

- Запчастини   входять   до  загальної    вартості      технічного    обслуговування медичного  обладнання.

- Послуги надаються щодня та  на випадок термінової потреби у ремонті за                                                                                         викликом.

Перелік відділень, яким надаються послуги:

- Відділення хірургії новонароджених недоношених та дітей раннього грудного віку;

- Центр інфекційних хвороб "Клініка для лікування хворих на ВІЛ-інф./СНІД;

- Операційне відділення;

- Бактеріологічна лабораторія;

- Відділення інтенсивної терапії;

- Відділення виходжування новонароджених з перинатальною патологією, медичної реабілітації та катамнестичного спостереження немовлят;

- Відділення дитячої урології;

- Відділення ургентної хірургї;

- Відділення постінтенсивного лікування та виходжування передчасно народжених дітей;

- Референс лабораторія;

- Патологоанатомічне відділення;

- Спеціалізований медико-генетичний центр;

- Референс-лабораторія з лабораторної діагностики онкогематологічних захворювань;

- Український Референс-центр з клінічної лабораторної діагностики та метрології;

- Лабораторія медичної генетики СМГЦ.

ПЕРЕЛІК МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ЯКЕ ПОТРЕБУЄ ТО

| № | Найменування медичного обладнання | Інвентарний номер |
| --- | --- | --- |
| Відділення інтенсивної терапії |  |  |
| 1 | Електрокардіограф 100L, Cardioline S.p.A., Італія 00000000000447 | 1014000448 |
| 2 | відсмоктувач медич.Medela модель Vsrio 6518_2 | 10147138012 |
| 3 | стіл для медикаментів 7891 | 10147140029 |
| 4 | аспіратор електр.MINIVAC 8-S 8045 | 10147140083 |
| 5 | систем а інтен.терап.д. новонародж. VARIOTHERM 8104 8045 | 10147140142 |
| 6 | компресор медичний "DK50DS 8111 | 10147140149 |
| 7 | оксиметр церебральний INVOS 8707 | 10147140746 |
| 8 | система нагляд. за стан. пацієнта Infinity Delta в к-ті 9038 | 10147141077 |
| 9 | дефібрілятор портат.Cardiolife TEC-5521 K 9141 | 10147141450 |
| 10 | система обігріву конвекційна War Touch 9198 | 10147141507 |
| 11 | відсмоктувач медичний В 40 9323_5 | 10147141700 |
| 12 | відсмоктувач медичний В 40 9323_6 | 10147141701 |
| 13 | Аспіратор ATMOS C 261 Aspirator / DDS 96809 | 10147160676 |
| 14 | Аспіратор ATMOS C 261 Aspirator / DDS 96809_1 | 10147160676_1 |
| 15 | Пульсоксиметр Rad 97 96810 | 10147160677 |
| 16 | Пульсоксиметр Rad 97 96810_1 | 10147160677_1 |
| 17 | Приліжковий монітор пацієнта BSM - 6701K, ві комплекті 96807 | 10148141667 |
| 18 | Відсмоктувач медичний B-40 96881 | 10148141677 |
| 19 | Медичний аспіратор Vacus 7032 00000000000484 | 1014000491 |
| 20 | насос шприцевий інфузійний SEP-21S Plus 00000000002772 | 1014002773 |
| 21 | Аспіратор Аccuvac pro 16221 | 1014016222 |
| 22 | Аспіратор Аccuvac pro 16225 | 1014016226 |
| 23 | Аспіратор Аccuvac pro 16229 | 1014016230 |
| 24 | Монітор пацієнта З16 РС-3000 16709 | 1014016710 |
| 25 | Монітор пацієнта З16 РС-3000 16711 | 1014016712 |
| 26 | Монітор пацієнта З16 РС-3000 16713 | 1014016714 |
| 27 | Монітор пацієнта З16 РС-3000 16715 | 1014016716 |
| 28 | Монітор пацієнта приліжковий Nihon KondenPVM-2703 19161 | 1014019162 |
| 29 | Монітор пацієнта приліжковий Nihon KondenPVM-2703 19163 | 1014019164 |
| 30 | Монітор пацієнта 19348 | 1014019349 |
| 31 | Приліжковий монітор пацієнта PVM-4763 023862 | 1014700012 |
| 32 | Приліжковий монітор пацієнта PVM-4763 023863 | 1014700013 |
| 33 | Система обігріву пацієнтів Warm 6100 укомплектована матрацом Warm 5190 024930 | 1014700394 |
| 34 | Підігрівач інфузійних розчинів модель H20DS 025222 | 1014700413 |
| 35 | Підігрівач інфузійних розчинів модель H20DS 025223 | 1014700414 |
| 36 | Кисневий концентратор New Life Intensity Air Zer (б/в) 22815 | 1014722816 |
| 37 | Кисневий концентратор New Life Intensity Air Zer (б/в) 22817 | 1014722818 |
| 38 | Зволожувач респіраторний FL-9000EU, ЄС 230В з 2-контактним штекером у комплекті (дріт адаптера для респіраторного зволожувача з однією лінією обігріву, дріт температурного датчика для респіраторного з 23614 | 1014723615 |
| 39 | REANIBEX-700 Дефібрилятор-монітор з ручним і автоматичним режимами, кольоровим екраном та принтером,DGA 2749 (тип 1) СН 20062152 20032 | 1014020033 |
| 40 | REANIBEX-700 Дефібрилятор-монітор з ручним і автоматичним режимами, кольоровим екраном та принтером,DGA 2749 (тип 1) СН 20062158 20050 | 1014020051 |
| 41 | REANIBEX-700 Дефібрилятор-монітор з ручним і автоматичним режимами, кольоровим екраном та принтером,DGA 2749 (тип 1) СН 20062159 20053 | 1014020054 |
| 42 | REANIBEX-700 Дефібрилятор-монітор з ручним і автоматичним режимами, кольоровим екраном та принтером,DGA 2749 (тип 1) СН 20062162 20062 | 1014020063 |
| 43 | REANIBEX-700 Дефібрилятор-монітор з ручним і автоматичним режимами, кольоровим екраном та принтером,DGA 2749 (тип 1) СН 20062165 20071 | 1014020072 |
| 44 | REANIBEX-800 Дефібрилятор-монітор DHA 0829 (Дефибрилятор тип 2) СН 20033486 20083 | 1014020084 |
| 45 | REANIBEX-800 Дефібрилятор-монітор DHA 0829 (Дефибрилятор тип 2) СН 20033489 20092 | 1014020093 |
| 46 | REANIBEX-800 Дефібрилятор-монітор DHA 0829 (Дефибрилятор тип 2) СН 20033499 20122 | 1014020123 |
| 47 | Каталка медична для переміщення пацієнта AD-227/K СН 227К.UA.003 20192 | 1014020193 |
| 48 | Каталка медична для переміщення пацієнта AD-227/K СН 227K.U.A.014 20195 | 1014020196 |
| 49 | Світильник операційний Polaris 600 00000000002915 | 1014001104_3 |
| 50 | Світильник операційний Polaris 600 00000000002918 | 1014001104_4 |
| 51 | Візок анестезіологічний / Медичнийвізок INSAUSTI анестезіологічний 300 серія 14509 | 1014014510 |
| 52 | Стимулятор нервовий Stimuplex® HNS12 00000000008950 | 1014408951 |
| 53 | Універсальний оглядовий стіл-крісло 4040X, електричний, 2 секції у комплекті 15756 | 1014715757 |
| 54 | Аспіратор медичний Vario Vac 16423 | 1014716424 |
| 55 | Аспіратор медичний Vario Vac 16425 | 1014716426 |
| 56 | Аспіратор медичний Vario Vac 16427 | 1014716428 |
| 57 | Аспіратор медичний Vario Vac 16431 | 1014716432 |
| 58 | Аспіратор медичний Vario Vac 16433 | 1014716434 |
| 59 | Аспіратор медичний Vario Vac 16437 | 1014716438 |
| 60 | Аспіратор медичний Vario Vac 16439 | 1014716440 |
| 61 | Аспіратор медичний Vario Vac 16441 | 1014716442 |
| 62 | Система нагляду за станом пацієнта INFINITY Acute Care System (IACS) з C700 16541 | 1014716542 |
| 63 | Система нагляду за станом пацієнта INFINITY Acute Care System (IACS) з C700 16543 | 1014716544 |
| 64 | Система нагляду за станом пацієнта INFINITY Acute Care System (IACS) з C700 16545 | 1014716546 |
| 65 | Система нагляду за станом пацієнта INFINITY Acute Care System (IACS) з C500 16569 | 1014716570 |
| 66 | Система нагляду за станом пацієнта INFINITY Acute Care System (IACS) з C500 16573 | 1014716574 |
| 67 | Система нагляду за станом пацієнта INFINITY Acute Care System (IACS) з C500 16589 | 1014716590 |
| 68 | Система нагляду за станом пацієнта INFINITY Acute Care System (IACS) з C500 16593 | 1014716594 |
| 69 | Система нагляду за станом пацієнта INFINITY Acute Care System (IACS) з C500 16595 | 1014716596 |
| 70 | Система нагляду за станом пацієнта INFINITY Acute Care System (IACS) з C700 16651 | 1014716652 |
| 71 | візок 96709 | 10164161968 |
| Відділення виходжування новонароджених з перинатальною патологією, медичної реабілітації та катамнестичного спостереження немовлят |  |  |
| 72 | монітор DASH 4000 | 10147136937 |
| 73 | аспіратор електричний Medela Basic | 10147137041 |
| 74 | лампа обігріваюча з сервоконтролем IW-910 | 10147137046 |
| 75 | штатив апаратурний AS-01 | 10147137049 |
| 76 | штатив апаратурний AS-01 | 10147137051 |
| 77 | штатив апаратурний AS-01 | 10147137052 |
| 78 | стіл реан.д.новонародж.RESUSCITAIRE RW-82 | 10147138676 |
| 79 | пулсоксіметр Rad-8 | 10147141496 |
| 80 | монітор нагліду за станом пацієнта YM6000 | 10147140108 |
| 81 | монітор нагліду за станом пацієнта YM6000 | 10147140109 |
| 82 | монітор нагліду за станом пацієнта YM6000 | 10147140110 |
| 83 | монітор нагліду за станом пацієнта YM6000 | 10147140111 |
| 84 | монітор нагліду за станом пацієнта YM6000 | 10147140176 |
| 85 | монітор нагліду за станом пацієнта YM6000 | 10147140177 |
| 86 | нагрівач інфрачервоний CERAMOTHERM в к-ті з моб. сиійкою | 10147140138 |
| 87 | нагрівач інфрачервоний CERAMOTHERM в к-ті з моб. сиійкою | 10147140139 |
| 88 | нагрівач інфрачервоний CERAMOTHERM в к-ті з моб. сиійкою | 10147140140 |
| 89 | нагрівач інфрачервоний CERAMOTHERM в к-ті з моб. сиійкою | 10147140387 |
| 90 | нагрівач інфрачервоний CERAMOTHERM в к-ті з моб. сиійкою | 10147140389 |
| 91 | нагрівач інфрачервоний CERAMOTHERM в к-ті з моб. сиійкою | 10147140388 |
| 92 | нагрівач інфрачервоний CERAMOTHERM в к-ті з моб. сиійкою | 10147140395 |
| 93 | нагрівач інфрачервоний CERAMOTHERM в к-ті з моб. сиійкою | 10147140396 |
| 94 | нагрівач інфрачервоний CERAMOTHERM в к-ті з моб. сиійкою | 10147140397 |
| 95 | комплекс комп'ют. електроенцеф. "Braintest" | 10147141526 |
| 96 | Насос шприцевий ДШ-09 | 1014017340 |
| 97 | Насос шприцевий ДШ-09 | 1014017342 |
| 98 | Насос шприцевий ДШ-09 | 1014017344 |
| 99 | Насос шприцевий ДШ-09 | 1014017346 |
| 100 | Насос шприцевий ДШ-08 | 1014017319 |
| 101 | Насос шприцевий ДШ-08 | 1014017321 |
| 102 | Насос шприцевий ДШ-08 | 1014017323 |
| 103 | Насос шприцевий ДШ-08 | 1014017325 |
| 104 | Насос шприцевий ДШ-08 | 1014017327 |
| 105 | лампа фототерапії Natus NejBlue | 10147137040 |
| 106 | сканер ультразвуковий SSA-325 | 10147135664 |
| 107 | стіл реан.д.новонародж.NIW-3500 | 10147135709 |
| 108 | насос інфуз.шприц.SEP-10S | 10147136003 |
| 109 | інфуз. шприцев.насос SEP-10S-Viltechmeda | 10147136384 |
| 110 | насос шприцев.інфузі.SEP-10S Plus | 10147136651 |
| 111 | насос шприцев.інфузі.SEP-10S Plus | 10147136652 |
| 112 | насос інфуз.шприц.SEP-10S | 10147136895 |
| 113 | насос інфуз.шприц.SEP-10S | 10147136896 |
| 114 | Пульсоксиметр М800 Biolight Meditech Co., Ltd | 1014009374 |
| 115 | система фототерап.Bili Blanket | 10147136058 |
| 116 | пульсоксіметр Sat 805 | 10147136829 |
| 117 | інкубатор модель V-2100G | 10147137031 |
| 118 | інкубатор модель V-2100G | 10147137032 |
| 119 | реанімаційний комплекс відкритий IW-930 | 10147137033 |
| 120 | монітор пацієнта ВР-10 Press Mate | 10147137038 |
| 121 | компресор медичний AD-3500XJ | 10147137048 |
| 122 | лампа д. фототерапії BILI-COMPACT WY1816 в к-ті з мобільною стійкою | 10147140120 |
| 123 | лампа д. фототерапії BILI-COMPACT WY1816 в к-ті з мобільною стійкою | 10147140121 |
| 124 | лампа д. фототерапії BILI-COMPACT WY1816 в к-ті з мобільною стійкою | 10147140122 |
| 125 | лампа д. фототерапії BILI-COMPACT WY1816 в к-ті з мобільною стійкою | 10147140123 |
| 126 | лампа д. фототерапії BILI-COMPACT WY1816 в к-ті з мобільною стійкою | 10147140124 |
| 127 | систем а інтен.терап.д. новонародж. VARIOTHERM | 10147140145 |
| 128 | насос шприцевий ТОР-5500 | 10147140317 |
| 129 | насос шприцевий ТОР-5500 | 10147140318 |
| 130 | насос шприцевий ТОР-5500 | 10147140321 |
| 131 | насос шприцевий ТОР-5500 | 10147140322 |
| 132 | насос шприцевий ТОР-5500 | 10147140323 |
| 133 | насос шприцевий ТОР-5500 | 10147140324 |
| 134 | насос шприцевий ТОР-5500 | 10147140325 |
| 135 | насос шприцевий ТОР-5500 | 10147140327 |
| 136 | насос шприцевий ТОР-5500 | 10147140329 |
| 137 | насос шприцевий ТОР-5500 | 10147140330 |
| 138 | інкубатор для новонародж.Isolette 8000 | 10147140681 |
| 139 | інкубатор для новонародж.Isolette 8000 | 10147140682 |
| 140 | інкубатор для новонародж.Isolette 8000 | 10147140683 |
| 141 | інкубатор для новонародж.Isolette 8000 | 10147140684 |
| 142 | інкубатор для новонародж.Isolette 8000 | 10147140685 |
| 143 | інкубатор для новонародж.Isolette 8000 | 10147140686 |
| 144 | аналізатор білірубіну у новонароджених | 10147140843 |
| 145 | концентратори кисневі „ Біомед” | 1014003258 |
| 146 | Лампа для фототерапії BILI-COMPACT WY1816(з комплектуючими) | 1014017164 |
| 147 | Транскутаний детектор жовтухи (білірубінометр) ВМ-100А | 1014300001 |
| 148 | Транскутанний детектор жовтухи (білірубінометр) ВМ-100А | 1014700403 |
| 149 | Монітор пацієнта "БІОМЕД" ВМ800А (з сенсорним екраном) | 1014722595 |
| 150 | Монітор пацієнта "БІОМЕД" ВМ800А (з сенсорним екраном) | 1014722597 |
| 151 | Монітор пацієнта "БІОМЕД" ВМ800А (з сенсорним екраном) | 1014722599 |
| 152 | Зволожувач дихальної суміші з підігрівом MR850ARU | 1014722641 |
| 153 | Інфузійний насос МР-1000 | 1014423754 |
| 154 | Інфузійний насос МР-1000 | 1014423756 |
| 155 | Інфузійний насос МР-1000 | 1014423758 |
| 156 | Інфузійний насос МР-1000 | 1014423760 |
| 157 | Інфузійний насос МР-1000 | 1014423762 |
| 158 | Інфузійний насос МР-1000 | 1014423764 |
| 159 | Штатив для тривалих вливань ШДВП-4 | 1014017407 |
| 160 | відсмоктувач медичний "Біомед" (7Е-В) (6 шт. під одним інвентарним номером) | 1113003490 |
| 161 | Реанімаційний столик | 1113000918 |
| 162 | Відсмоктувач медичний „ Біомед” (13 шт. під одним інвентарним номером) | 1113005793 |
| 163 | Відсмоктувач електричний ” Медика,, модель Н-003А (4 шт. під одним інвентарним номером) | 1113005796 |
| 164 | Монітор пацієнта NC3 (з температурним датчиком) (2 шт. під одним інвентарним номером) | 1113015942 |
| 165 | Шприцевий насос НК-400 (4 шт. під одним інвентарним номером) | 1113016408 |
| 166 | Кисневий концентратор Dynarex 5L-220V (3 шт. під одним інвентарним номером) | 1114000005_6 |
| Відділення дитячої урології |  |  |
| 167 | Монітор пацієнта uMEC10 | 1014000656 |
| 168 | Монітор пацієнта Vista 120 15424 | 1014715425 |
| 169 | Монітор пацієнта РС 92820 | 10147135158 |
| 170 | Кисневий концентратор Newlife Intensiti Oxygen Concentrator 024100 | 1014700042 |
| 171 | Eлектрохірургічний апарат ARC 400 у комплекті 024438 | 1014700138 |
| 172 | Пульсоксиметр 18086 - 2шт. | 1113013876_8 |
| 173 | Стіл лікувальний SAFARI LEOPARD S3.FO 23687 | 1014723688 |
| 174 | Стіл лікувальний SAFARI LEOPARD S3.FO 23689 | 1014723690 |
| Відділення ургентної хірургї |  |  |
| 175 | Монітор пацієнта Vista 120 | 1014715585 |
| 176 | Монітор пацієнта Vista 120 | 1014715587 |
| 177 | Монітор пацієнта Vista 120 | 1014715589 |
| 178 | Монітор пацієнта Vista 120 | 1014715591 |
| 179 | Монітор пацієнта Vista 120 | 1014715593 |
| 180 | Монітор пацієнта Vista 120 | 1014715595 |
| 181 | Монітор пацієнта Vista 120 | 1014715597 |
| 182 | Монітор пацієнта Vista 120 | 1014715599 |
| 183 | Монітор пацієнта Vista 120 | 1014715601 |
| 184 | Монітор пацієнта Vista 120 | 1014715603 |
| 185 | Монітор пацієнта Vista 120 | 1014715605 |
| 186 | Монітор пацієнта Vista 120 | 1014715607 |
| 187 | Монітор пацієнта Vista 120 | 1014715609 |
| 188 | Монітор пацієнта Vista 120 | 1014715611 |
| 189 | Монітор пацієнта Vista 120 | 1014715613 |
| 190 | Універсальний оглядовий стіл-крісло 4040х ,електричний, 2секції у комплекті 15750,15752 | 1014715751 |
| 191 | Універсальний оглядовий стіл-крісло 4040х ,електричний, 2секції у комплекті 15750,15753 | 1014715753 |
| 192 | Світильник операційний Polaris 200 моільний,у комплекті: 18952 | 1014718953 |
| Відділення постінтенсивного лікування та виходжування передчасно народжених дітей |  |  |
| 193 | Аспіратор електр. Madela Basik | 10147137065 |
| 194 | Аспіратор електр. Madela Basik | 10147137066 |
| 195 | Аспіратор електр. Minavac 8-S | 10147140048 |
| 196 | Аспіратор електр. Minavac 8-S | 10147140055 |
| 197 | Аспіратор електр. Minavac 8-S | 10147140050 |
| 198 | Лампа для фототерапії Natus NejBlue | 10147137061 |
| 199 | Лампа для фототерапії Natus NejBlue | 10147137062 |
| 200 | Лампа для фототерапії Natus NejBlue | 10147137063 |
| 201 | Лампа для фототерапії Natus NejBlue | 10147137064 |
| 202 | Лампа для фототерапії Bili compact wy | 10147140125 |
| 203 | Лампа для фототерапії Bili compact wy | 10147140126 |
| 204 | Лампа для фототерапії Bili compact wy | 10147140127 |
| 205 | Лампа для фототерапії Bili compact wy | 10147140128 |
| 206 | Лампа для фототерапії Bili compact wy | 10147140129 |
| 207 | Система інтен. терап. д. новонар. Variotherm | 10147140146 |
| 208 | Система інтен. терап. д. новонар. Variotherm | 10147140147 |
| 209 | Нагрівач інфрачервоний Ceramoterm к-т | 1113011145_2 |
| 210 | Нагрівач інфрачервоний Ceramoterm к-т | 10147140132 |
| 211 | Нагрівач інфрачервоний Ceramoterm к-т | 10147140133 |
| 212 | Нагрівач інфрачервоний Ceramoterm к-т | 10147140134 |
| 213 | Нагрівач інфрачервоний Ceramoterm к-т | 10147140135 |
| 214 | Нагрівач інфрачервоний Ceramoterm к-т | 10147140136 |
| 215 | Нагрівач інфрачервоний Ceramoterm к-т | 10147140137 |
| 216 | Нагрівач інфрачервоний Ceramoterm к-т | 10147140399 |
| 217 | Нагрівач інфрачервоний Ceramoterm к-т | 10147140400 |
| 218 | Насос шприцевий ТОП – 5500 | 10147140198 |
| 219 | Насос шприцевий ТОП – 5500 | 10147140199 |
| 220 | Насос шприцевий ТОП – 5500 | 10147140200 |
| 221 | Насос шприцевий ТОП – 5500 | 10147140201 |
| 222 | Насос шприцевий ТОП – 5500 | 10147140202 |
| 223 | Насос шприцевий ТОП – 5500 | 10147140203 |
| 224 | Насос шприцевий ТОП – 5500 | 10147140204 |
| 225 | Насос шприцевий ТОП – 5500 | 10147140205 |
| 226 | Насос шприцевий ТОП – 5500 | 10147140206 |
| 227 | Насос шприцевий ТОП – 5500 | 10147140207 |
| 228 | Насос шприцевий ТОП – 5500 | 10147140208 |
| 229 | Насос шприцевий ТОП – 5500 | 10147140209 |
| 230 | Насос шприцевий ТОП – 5500 | 10147140210 |
| 231 | Насос шприцевий ТОП – 5500 | 10147140211 |
| 232 | Насос шприцевий ТОП – 5500 | 10147140372 |
| 233 | Насос шприцевий ТОП – 5500 | 10147140373 |
| 234 | Інфрачервоний обігрівач для новонароджених SunflowerWarmer (відкрита реанімаційна система) | 1014000960 |
| 235 | Монітор Dash 4000 | 10147136936 |
| 236 | Монітор нагляду за станом пацієнта YM 6000 | 10147140085 |
| 237 | Монітор нагляду за станом пацієнта YM 6000 | 10147140086 |
| 238 | Монітор нагляду за станом пацієнта YM 6000 | 10147140088 |
| 239 | Монітор нагляду за станом пацієнта YM 6000 | 10147140096 |
| 240 | Монітор нагляду за станом пацієнта YM 6000 | 10147140178 |
| 241 | Монітор нагляду за станом пацієнта YM 6000 | 10147140179 |
| 242 | Обігрівач для немовлят BW-50 | 10147137073 |
| 243 | Опромінювач бактер. передвиж. | 11133009_4 |
| 244 | Опромінювач бактер. передвиж. | 11133010_4 |
| 245 | Опромінювач бактер. передвиж. | 11133011_4 |
| 246 | Опромінювач бактер. передвиж. | 11133012_4 |
| 247 | Опромінювач бактер. передвиж. | 11133013_4 |
| 248 | Опромінювач для немовлят лво-02 | 10147140988 |
| 249 | Стіл реан. для новонародж. NIW-350 | 10147135725 |
| 250 | Стіл реан. для новонародж. RW-82 | 10147138677 |
| 251 | Стіл реанімаційний BABYTHERM | 1014018347 |
| 252 | Шафа сухожарова НЕ-152 | 10147135724 |
| 253 | Насос інфуз. шприц. SEP-10S | 10147136460 |
| 254 | Насос інфуз. шприц. SEP-10S | 10147136897 |
| 255 | Насос інфуз. шприц. SEP-10S | 10147136898 |
| 256 | Реанімаційний комплекс відкритий IW-930 | 10147137055 |
| 257 | Монітор пацієнта BX-ma | 10147137060 |
| 258 | Лампа обігріваюча з сервоконтролем IW-910 | 10147137071 |
| 259 | Пульсоксиметр RAD 8 | 10147140007 |
| 260 | Пульсоксиметр RAD 8 | 10147140009 |
| 261 | Пульсоксиметр RAD 8 | 10147140010 |
| 262 | Пульсоксиметр RAD 8 | 10147140012 |
| 263 | Пульсоксиметр RAD 8 | 10147140013 |
| 264 | Пульсоксиметр RAD 8 | 10147140014 |
| 265 | Пульсоксиметр RAD 8 | 10147140016 |
| 266 | Система лабараторно діагностична 9020 | 10147141059 |
| 267 | Бокс біологічної безпеки ІІ класу BIOBAN 48 | 1014000599 |
| 268 | Пристрій неонатальний для фототерапії та обігрів 34у НО-АФ-КР1 | 1014000652 |
| 269 | Модуль для довгострокового відеомоніторингу | 1014000674 |
| 270 | Комп. Техніка для удоск. комплексів комп. Електроенцефалографічних | 1014000676 |
| 271 | Пульсоксиметр Red 8 | 1014001032 |
| 272 | Пульсоксиметр модель 7500 | 1014002764 |
| 273 | Одношприцевий інфузійний насос АР14 | 1014002766 |
| 274 | Насос шприцевий ДШ-08 | 1014017333 |
| 275 | Насос шприцевий ДШ-08 | 1014017335 |
| 276 | Насос шприцевий ДШ-08 | 1014017337 |
| 277 | Насос шприцевий ДШ-09 | 1014017348 |
| 278 | Насос шприцевий ДШ-09 | 1014017350 |
| 279 | Насос шприцевий ДШ-09 | 1014017352 |
| 280 | Насос шприцевий ДШ-09 | 1014017354 |
| 281 | Насос шприцевий ДШ-09 | 1014017356 |
| 282 | Насос шприцевий ДШ-09 | 1014017358 |
| 283 | Відсмоктувач медичний В-80 з педалю | 1014017384 |
| 284 | Відсмоктувач медичний В-80 з педалю | 1014017386 |
| 285 | Відсмоктувач медичний В-90 з педалю дистанційного включення –виключення | 1014017389 |
| 286 | Відсмоктувач медичний В-40 | 1014017399 |
| 287 | Відсмоктувач медичний В-40 | 1014017397 |
| 288 | Відсмоктувач медичний В-100 | 1014017402 |
| 289 | Молоковудсмоктувач на стійці MEDELA | 1014018350 |
| 290 | Молоковудсмоктувач на стійці MEDELA | 1014018352 |
| 291 | Молоковудсмоктувач на стійці MEDELA | 1014018356 |
| 292 | Молоковудсмоктувач на стійці MEDELA | 1014018359 |
| 293 | Распіраторна система REC RT | 1014000911 |
| 294 | Распіраторна система REC RT | 1014000912 |
| 295 | Распіраторна система REC RT | 1014000915 |
| 296 | База зволожуюча mr850 | 1014002769 |
| 297 | База зволожуюча mr850 | 1014002771 |
| 298 | AIR EP КОНЦЕНТРАТОР СВВ | 1014018362 |
| 299 | AIR EP КОНЦЕНТРАТОР СВВ | 1014018365 |
| 300 | AIR EP КОНЦЕНТРАТОР СВВ | 1014018368 |
| 301 | Система обігріву пацієнта ІНС-2000 CosyTherm2 | 1014722603 |
| 302 | Система обігріву пацієнта ІНС-2000 CosyTherm2 | 1014722605 |
| 303 | Система обігріву пацієнта ІНС-2000 CosyTherm2 | 1014722607 |
| 304 | Система обігріву пацієнта ІНС-2000 CosyTherm2 | 1014722609 |
| 305 | MR 850 База зволожувача | 1016020275 |
| 306 | MR 850 База зволожувача | 1016020277 |
| Відділення хірургії новонароджених недоношених та дітей раннього грудного віку |  |  |
| 307 | Монітор нагляду за станом пацієнта Vista Dragerwerk AG | 1014022101 |
| 308 | Монітор нагляду за станом пацієнта Vista Dragerwerk AG | 1014022133 |
| 309 | Монітор нагляду за станом пацієнта Vista Dragerwerk AG | 1014022103 |
| 310 | Монітор нагляду за станом пацієнта Vista Dragerwerk AG | 1014022105 |
| 311 | Монітор нагляду за станом пацієнта Vista Dragerwerk AG | 1014022107 |
| 312 | Монітор нагляду за станом пацієнта Vista Dragerwerk AG | 1014022155 |
| 313 | Монітор нагляду за станом пацієнта Vista Dragerwerk AG | 1014022157 |
| 314 | Монітор нагляду за станом пацієнта Vista Dragerwerk AG | 1014022137 |
| 315 | Монітор нагляду за станом пацієнта Vista Dragerwerk AG | 1014022097 |
| 316 | Монітор нагляду за станом пацієнта Vista Dragerwerk AG | 1014022099 |
| 317 | Монітор нагляду за станом пацієнта Vista Dragerwerk AG | 1014022109 |
| 318 | Монітор нагляду за станом пацієнта Vista Dragerwerk AG | 1014022111 |
| 319 | Монітор нагляду за станом пацієнта Vista Dragerwerk AG | 1014022113 |
| 320 | Монітор нагляду за станом пацієнта Vista Dragerwerk AG | 1014022115 |
| 321 | Монітор нагляду за станом пацієнта Vista Dragerwerk AG | 1014022117 |
| 322 | Монітор нагляду за станом пацієнта Vista Dragerwerk AG | 1014022119 |
| 323 | Комплект реанімаційний з підігрівом Babytherm 8010 (20 шт. під одним інвентарним номером) | 1014509832 |
| 324 | Інкубатор для новонароджених Babyleo TN 500 (3 шт. під одним інвентарним номером) | 1014509832 |
| 325 | Інкубатор для новонароджених Isollette C 200 | 1014509832 |
| 326 | Лампа для обігріву Isotherm (15 шт. під одним інвентарним номером) | 1014509832 |
| 327 | Ліжко з підігрівом Lifetherm 2000 зрегулятором висоти (6 шт. під одним інвентарним номером) | 1014509832 |
| 328 | монітор пацієнта HEACO G2A комплект А | 1014000970 |
| 329 | монітор пацієнта HEACO G2A комплект А | 1014000968 |
| 330 | монітор пацієнта HEACO G2A комплект А | 1014000975 |
| 331 | монітор пацієнта HEACO G2A комплект А | 1014000974 |
| 332 | монітор пацієнта HEACO G2A комплект А | 1014000966 |
| 333 | монітор пацієнта HEACO G2A комплект А | 1014000972 |
| 334 | Лампа фототерапії Natus NejBlue | 10147137039 |
| 335 | Ліжко медичне функціональне ТИП6 | 1014714530 |
| 336 | Ліжко медичне функціональне ТИП6 | 1014714532 |
| 337 | Ліжко медичне функціональне ТИП6 | 1014714534 |
| 338 | Ліжко медичне функціональне ТИП6 | 1014714536 |
| 339 | Ліжко медичне функціональне ТИП6 | 1014714538 |
| 340 | Ліжко медичне функціональне ТИП6 | 1014714540 |
| 341 | Ліжко медичне функціональне ТИП6 | 1014714542 |
| 342 | Ліжко медичне функціональне ТИП6 | 1014714544 |
| 343 | Ліжко медичне функціональне ТИП6 | 1014714546 |
| 344 | Ліжко медичне функціональне ТИП6 | 1014714548 |
| 345 | Ліжко медичне функціональне ТИП6 | 1014714550 |
| 346 | Ліжко медичне функціональне ТИП6 | 1014714552 |
| 347 | Ліжко медичне функціональне ТИП6 | 1014714554 |
| 348 | Ліжко медичне функціональне ТИП6 | 1014714556 |
| 349 | Ліжко медичне функціональне ТИП6 | 1014714558 |
| 350 | Ліжко медичне функціональне ТИП6 | 1014714560 |
| 351 | Ліжко медичне функціональне ТИП6 | 1014714562 |
| 352 | Ліжко медичне функціональне ТИП6 | 1014714564 |
| 353 | Ліжко медичне функціональне ТИП6 | 1014714566 |
| 354 | Ліжко медичне функціональне ТИП6 | 1014714568 |
| 355 | Ліжко медичне функціональне ТИП6 | 1014714570 |
| 356 | Ліжко медичне функціональне ТИП6 | 1014714572 |
| 357 | Ліжко медичне функціональне ТИП6 | 1014714574 |
| 358 | Ліжко медичне функціональне ТИП6 | 1014714576 |
| 359 | Ліжко медичне функціональне ТИП6 | 1014714578 |
| 360 | Ліжко медичне функціональне, тип 10 / Ліжко медичне MІМІ | 1014010198 |
| 361 | Ліжко медичне функціональне, тип 10 / Ліжко медичне MІМІ | 1014010200 |
| 362 | Ліжко медичне функціональне, тип 10 / Ліжко медичне MІМІ | 1014010202 |
| 363 | Ліжко медичне функціональне, тип 10 / Ліжко медичне MІМІ | 1014010204 |
| 364 | Ліжко медичне функціональне, тип 10 / Ліжко медичне MІМІ | 1014010206 |
| 365 | Ліжко медичне функціональне, тип 10 / Ліжко медичне MІМІ | 1014010208 |
| 366 | Ліжко медичне функціональне, тип 10 / Ліжко медичне MІМІ | 1014010210 |
| 367 | Ліжко медичне функціональне, тип 10 / Ліжко медичне MІМІ | 1014010212 |
| 368 | Ліжко медичне функціональне, тип 10 / Ліжко медичне MІМІ | 1014010214 |
| 369 | Ліжко медичне функціональне, тип 10 / Ліжко медичне MІМІ | 1014010216 |
| 370 | Ліжко медичне функціональне, тип 10 / Ліжко медичне MІМІ | 1014010218 |
| 371 | Ліжко медичне функціональне, тип 10 / Ліжко медичне MІМІ | 1014010220 |
| 372 | Ліжко медичне функціональне, тип 10 / Ліжко медичне MІМІ | 1014010222 |
| 373 | Ліжко медичне функціональне, тип 10 / Ліжко медичне MІМІ | 1014010224 |
| 374 | Ліжко медичне функціональне, тип 10 / Ліжко медичне MІМІ | 1014010226 |
| 375 | Ліжко медичне функціональне, тип 10 / Ліжко медичне MІМІ | 1014010228 |
| 376 | Ліжко медичне функціональне, тип 10 / Ліжко медичне MІМІ | 1014010230 |
| 377 | Ліжко медичне функціональне, тип 10 / Ліжко медичне MІМІ | 1014010232 |
| 378 | Ліжко медичне функціональне, тип 10 / Ліжко медичне MІМІ | 1014010234 |
| 379 | Ліжко медичне функціональне, тип 10 / Ліжко медичне MІМІ | 1014010236 |
| 380 | Ліжко медичне функціональне, тип 10 / Ліжко медичне MІМІ | 1014010238 |
| 381 | Ліжко медичне функціональне, тип 10 / Ліжко медичне MІМІ | 1014010240 |
| 382 | Ліжко медичне функціональне, тип 10 / Ліжко медичне MІМІ | 1014010242 |
| 383 | Ліжко для дітей до 5 років | 1014010149 |
| 384 | Ліжко для дітей до 5 років | 1014010151 |
| 385 | Ліжко для дітей до 5 років | 1014010153 |
| 386 | Ліжко для дітей до 5 років | 1014010155 |
| Операційне відділення |  |  |
| 387 | Апарат діатермії | 10147140430 |
| 388 | Апарат діатермії | 10147140431 |
| 389 | Апарат діатермії | 10147140432 |
| 390 | Апарат діатермії | 10147140433 |
| 391 | Апарат діатермії | 10147140434 |
| 392 | Апарат діатермії | 10147140437 |
| 393 | апарат діатермії аргоноплазмовий | 10147140429 |
| 394 | Електрокоагулятор ЕКВЗ-300 | 1014700117 |
| 395 | Електрокоагулятор ЕКВЗ-300 | 10147141642 |
| 396 | Лампа хірургічна EMALED 500\300 стельова | 10147140593 |
| 397 | Освітлювач операційний Polaris 600\600 двухкупольний | 10147141520 |
| 398 | Освітлювач операційний Polaris 600\600 двухкупольний | 10147141521 |
| 399 | Стіл хірургіч.Cmax S (нейрохірургічний) | 10147141457 |
| 400 | Стіл хірургіч.Cmax S (вертебрологічний) | 10147141458 |
| 401 | Шафа сухо жарова А НЕ-3 | 10147135572 |
| 402 | Платформа енергетична Force Triad | 10147141449 |
| 403 | фізіодиспенсер impl MED SI-923 | 10147138630 |
| 404 | апарат стимулято нервів Nerv Scout | 10147140974 |
| 405 | електрорадіохірург. Dr/Oppel ST-501 | 10147141514 |
| 406 | Медичний аспіратор Vacus 7308 | 1014000494 |
| 407 | Медичний аспіратор Vacus 7308 | 1014000495 |
| 408 | Медичний аспіратор Vacus 7308 | 1014000502 |
| 409 | Медичний аспіратор Vacus 7308 | 1014000508 |
| 410 | Стіл операційний "Біомед" DL-01 | 1014017031 |
| 411 | Центрифуга лабораторна СМ | 1014017252 |
| 412 | Пилка осциляторна КМ703 | 1014213386 |
| 413 | Пилка осциляторна КМ703 | 1014213387 |
| 414 | Дриль канюльований КМ702 | 1014213397 |
| 415 | Дриль канюльований КМ702 | 1014213398 |
| 416 | Стіл операційний TruSystem 7500 | 1014019850 |
| 417 | Стіл операційний TruSystem 7500 | 1014019873 |
| 418 | Стіл операційний TruSystem 7500 | 1014019891 |
| 419 | Стіл операційний TruSystem 7500 | 1014019899 |
| 420 | Стіл операційний TruSystem 7500 | 1014019896 |
| 421 | Стіл операційний TruSystem 7500 | 1014019853 |
| 422 | Стіл операційний TruSystem 7500 | 1014019902 |
| 423 | Стіл операційний TruSystem 7500 | 1014019857 |
| 424 | Стіл операційний TruSystem 7500 | 1014019878 |
| 425 | Стерилізатор паровий Sterimal Plus | 1014018923 |
| 426 | Стерилізатор паровий Sterimal Plus | 1014018925 |
| 427 | Стерилізатор паровий Sterimal Plus | 1014018927 |
| 428 | Стерилізатор паровий Sterimal Plus | 1014018929 |
| 429 | Стерилізатор паровий Sterimal Plus | 1014018931 |
| 430 | Ультразвукова хірургічна система / LG4 Генератор LOTUS Series 4 | 1014409842 |
| 431 | Ультразвукова хірургічна система / LG4 Генератор LOTUS Series 4 | 1014409844 |
| 432 | Ультразвукова хірургічна система / LG4 Генератор LOTUS Series 4 | 1014409846 |
| 433 | Ультразвукова хірургічна система / LG4 Генератор LOTUS Series 4 | 1014409848 |
| 434 | Ультразвукова хірургічна система / LG4 Генератор LOTUS Series 4 | 1014409850 |
| 435 | Ультразвуковий хірургічний аспіратор CUSA® Clarity | 1014409868 |
| 436 | Світильник операційний Polaris 600 двокупольний | 1014704000 |
| 437 | Світильник операційний Polaris 600 двокупольний | 1014704002 |
| 438 | Світильник операційний Polaris 600 двокупольний | 1014716278 |
| 439 | Світильник операційний Polaris 600 двокупольний | 1014716280 |
| 440 | Світильник операційний Polaris 600 двокупольний | 1014716282 |
| 441 | Світильник операційний Polaris 600 двокупольний | 1014716284 |
| 442 | Світильник операційний Polaris 600 двокупольний | 1014716286 |
| 443 | Світильник операційний Polaris 600 двокупольний | 1014716288 |
| 444 | Світильник операційний Polaris 600 двокупольний | 1014716290 |
| 445 | Світильник операційний Polaris 600 двокупольний | 1014716292 |
| 446 | Світильник операційний Polaris 600 двокупольний | 1014716294 |
| 447 | Світильник операційний Polaris 600 двокупольний | 1014716297 |
| 448 | Вакумний аспіратор Тип 1 | 1014715673 |
| 449 | Вакумний аспіратор Тип 1 | 1014715675 |
| 450 | Вакумний аспіратор Тип 1 | 1014715677 |
| 451 | Вакумний аспіратор Тип 1 | 1014715679 |
| 452 | Вакумний аспіратор Тип 1 | 1014715681 |
| 453 | Вакумний аспіратор Тип 1 | 1014715683 |
| 454 | Вакумний аспіратор Тип 1 | 1014715685 |
| 455 | Вакумний аспіратор Тип 1 | 1014715687 |
| 456 | Вакумний аспіратор Тип 1 | 1014715689 |
| 457 | Вакумний аспіратор Тип 1 | 1014715691 |
| 458 | Вакумний аспіратор Тип 1 | 1014715693 |
| Центр інфекційних хвороб "Клініка для лікування хворих на ВІЛ-інф./СНІД |  |  |
| 459 | пульсоксіметр ручний PEARL10 | 10147140558 |
| 460 | пульсоксіметр ручний PEARL10 | 10147140555 |
| 461 | пульсоксіметр ручний PEARL10 | 10147140561 |
| 462 | пульсоксіметр ручний PEARL10 | 10147140559 |
| 463 | пульсоксіметр ручний PEARL10 | 10147140556 |
| 464 | пульсоксіметр ручний PEARL10 | 10147140557 |
| 465 | насос шприцевий ТОР-5500 | 10147140265 |
| 466 | монітор пацієнта G2 KTD | 10147141448 |
| 467 | Джерело безперебійного живлення CMU-SP 650 euro 600VA | 111362872 |
| 468 | Джерело безперебійного живлення LP 650 VA – 6 шт | 111362873 |
| 469 | калькоскоп МК-300 з відео системою | 10147139233 |
| 470 | стіл операційний універ 3006 | 10147136823 |
| 471 | фотокаталітичний очищувач ФЗП-100 | 10147139257 |
| 472 | система ультразв.Z.One | 10147137001 |
| 473 | електрокардіогграф.12-ти канальний | 10147137002 |
| 474 | аналізатор-експр.біохіміч."Accutrend Plus" | 10147137003 |
| Бактеріологічна лабораторія |  |  |
| 475 | стерил.паров.ВК-75-1 об"єм 75л з верт.камер. | 10147136358 |
| 476 | інкубатор великого роз.IF-302 | 10147135501 |
| 477 | інкубатор великого роз.IF-302 | 10147135502 |
| 478 | Лабораторна морозильна камера Thermo scietific 232F-AV-Ts | 1014523791 |
| 479 | інкубатор лаборатор. IF-152 | 10147135499 |
| 480 | інкубатор лаборатор. IF-152 | 10147135473 |
| 481 | інкубатор лаборатор. IF-152 | 10147135474 |
| 482 | стерілізатор повітря.ГП-80-2\3 | 10147136710 |
| 483 | РН метр МР-511. | 10147138646 |
| 484 | стерілізатор паровий ГК-100-3 | 10147139269 |
| 485 | прилад Денсі-Ла-Метр | 10147140881 |
| 486 | Дистилятор MIRO med DE20 | 1113018034 |
| 487 | термошафа універсальна Isotherm OFA, 110л 110-8OFA | 10147141113 |
| 488 | Мікроскоп А ECLIPSE E200 | 10147135465 |
| 489 | микроскоп "Биолам | 10147132920 |
| 490 | Мікроскоп для діагностики in vitro mod | 1014509808 |
| 491 | микроскоп МБС-9 | 10147132605 |
| Референс лабораторія |  |  |
| 492 | мікроскоп A ECLIPSE E200 | 10147135472 |
| 493 | мікроскоп A ECLIPSE E200 | 10147135469 |
| 494 | мікроскоп A ECLIPSE E200 | 10147135467 |
| 495 | мікроскоп флюоресц.ECLPSE E600 | 10147135463 |
| 496 | мікроскоп Primo Star | 101440052 |
| 497 | мікроскоп A ECLIPSE E200 | 10147135471 |
| 498 | мікроскоп A ECLIPSE E200 | 10147135470 |
| 499 | мікроскоп A ECLIPSE E200 | 10147135466 |
| 500 | мікроскоп A ECLIPSE E200 | 10147135468 |
| 501 | микроскоп Цейс 20 | 10147134990 |
| 502 | микроскоп | 10147134565 |
| 503 | микроскоп с объектив | 10147135225 |
| 504 | микроск.бинокулярный | 10147134658 |
| Патологоанатомічне відділення |  |  |
| 505 | мікроскоп оптич.медич.Olympus CX21 | 10147136810 |
| 506 | мікроскоп AxioScope.AL | 10147141518 |
| 507 | мікроскоп мікрофотг.оптич.складний ВХ-43 | 10147140709 |
| 508 | мікроскоп оптич.медич.Olympus CX21 | 10147136809 |
| 509 | мікроскоп оптич.медич.Olympus CX21 | 10147136807 |
| 510 | мікроскоп оптич.медич.Olympus CX21 | 10147136808 |
| Спеціалізований медико-генетичний центр |  |  |
| 511 | мікроскоп мікрофотг.оптич.складний ВХ-61 | 10147140708 |
| 512 | мікроскоп B ECLIPSE E400 | 10147135587 |
| 513 | мікроскоп B ECLIPSE E400 | 10147135586 |
| 514 | мікроскоп флюоресц.ECLPSE E600 | 10147135592 |
| 515 | устаткування оптичне (мікроскоп Axiolmager M1) | 10147137222 |
| Референс-лабораторія з лабораторної діагностики онкогематологічних захворювань |  |  |
| 516 | Мікроскоп Axio Scope. A1 (із системою документування, із джерелом безперебійного живлення виробництва Carl Zeiss) | 1014001126 |
| 517 | Мікроскоп Axio Scope. A1 (із системою документування, із джерелом безперебійного живлення виробництва Carl Zeiss) | 1014022024 |
| 518 | Мікроскоп Primo Star (виробництва Carl Zeiss) | 1014022031 |
| 519 | Мікроскоп Axio Scope. A1 (з оптико-механічною системою для спільного спостереження, із джерелом безперебійного живлення, виробництва Carl Zeiss) | 1014022026 |
| 520 | Мікроскоп Axio Scope. A1 (із системою документування, із джерелом безперебійного живлення виробництва Carl Zeiss) | 1014022028 |
| 521 | Мікроскоп Primo Star (виробництва Carl Zeiss) | 1014001128 |
| 522 | Мікроскоп Axio Scope. A1 (з оптико-механічною системою для спільного спостереження, із джерелом безперебійного живлення, виробництва Carl Zeiss) | 1014001124 |
| Український Референс-центр з клінічної лабораторної діагностики та метрології |  |  |
| 523 | Мікроскоп Primo Star | 1014500006 |
| 524 | Мікроскоп А ECLIPSE E200 | 10147134851 |
| 525 | Мікроскоп Leica DM 500 LED з цифровою камерою Leica Flexacam i5 | 1014500005 |
| 526 | Мікроскоп Leica DM500 | 1014500018 |
| 527 | Мікроскоп А ECLIPSE E200 | 10147134850 |
| 528 | Микроскоп | 10147133724 |
| 529 | Микроскоп"Биолар" | 10147134564_1 |
| Лабораторія медичної генетики СМГЦ |  |  |
| 530 | Моторизований мікроскоп для цитогенетичних досліджень: Мікроскоп для діагностики in vitro mod No. DM 6 B, Виробник: Leica Microsystems CMS GmbH (із джерелом безперебійного живлення) | 1014017569 |
| 531 | Мікроскоп для діагностики in vitro DM 3000 LED - в комплекті (Мікроскоп морфологічний) (Виробник: Leica Microsystems CMS GmbH, Німеччина) | 1014518193 |
| 532 | Мікроскоп для діагностики in vitro mod No. DMi8-в комплекті (Інвертований флуоресцентний мікроскоп) (Виробник: Leica Microsystems CMS GmbH, Німеччина) | 1014518184 |
| 533 | Мікроскоп для діагностики in vitro DM 3000 LED - в комплекті (Мікроскоп з фазовим контрастом для морфологічного дослідження) (Виробник: Leica Microsystems CMS GmbH, Німеччина) | 1014518187 |
| 534 | Мікроскоп для діагностики in vitro DM 3000 LED - в комплекті (Мікроскоп морфологічний) (Виробник: Leica Microsystems CMS GmbH, Німеччина) | 1014518190 |
| 535 | Мікроскоп для діагностики in vitro Leica DM2000 LED в комплекті (Мікроскоп морфологічний) | 1014019727 |
| Загальна кількість обладнання – 607 шт. |  |  |

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

| Обладнання | Вид робіт | Що включає | Періодичність | Вартість послуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система лабараторно діагностична |  |  |  |  |
| Система лабараторно діагностична 9020 | Огляд стану приладів | Візуальна перевірка корпусів, дисплеїв, кабелів живлення, роз'ємів підключення інструментів та педалей (для Force Triad і фізіодиспенсера), а також перевірка надійності замка кришки (для центрифуги) | Щомісячно |  |
|  | Очищення та технічний догляд | Очищення вентиляційних систем охолодження, перевірка стану ротора та змащування осі (для центрифуги), промивання системи подачі фізрозчину (для фізіодиспенсера) та очищення дозаторів/магістралей (для діагностичної системи) | Кожні 3 місяці |  |
|  | Функціональне тестування та калібрування | Перевірка та калібрування вихідної потужності коагулятора (Force Triad), перевірка точності обертів і крутного моменту (фізіодиспенсер), перевірка тахометра центрифуги, калібрування оптичних датчиків аналізатора 9020 | Кожні 6 місяців |  |
|  | Перевірка електробезпеки | Вимірювання високочастотних та низькочастотних струмів витоку, перевірка цілісності контуру захисного заземлення згідно з медичними стандартами безпеки | 1 раз на рік |  |
|  | Заміна витратних матеріалів та зношених деталей | Заміна магістральних трубок (фізіодиспенсер), ламп фотометра та кювет (система 9020), вугільних щіток двигунів, ущільнювальних кілець або запобіжників (за результатами діагностики) | За необхідності |  |
| Бокс біологічної безпеки |  |  |  |  |
| Бокс біологічної безпеки ІІ класу BIOBAN 48 | Огляд стану та технічний догляд | Візуальна перевірка цілісності корпусу, захисного фронтального скла, механізму підйому скла. Очищення та дезінфекція робочої камери (піддону) дозволеними засобами | Щомісячно |  |
|  | Перевірка систем управління та сигналізації | Тестування панелі керування, перевірка працездатності звукової та візуальної тривоги (наприклад, при неправильному положенні скла або порушенні потоку повітря) | Кожні 3 місяці |  |
|  | Валідація потоків повітря та фільтрів | Вимірювання швидкості вхідного та низхідного ламінарних потоків повітря за допомогою анемометра, перевірка цілісності HEPA-фільтрів (DOP/PAO тест на витоки), вимірювання інтенсивності УФ-випромінювання | 1 раз на рік |  |
|  | Перевірка електробезпеки | Перевірка цілісності контуру захисного заземлення, вимірювання струмів витоку та перевірка внутрішньої електропроводки | 1 раз на рік |  |
|  | Заміна витратних матеріалів | Планова заміна HEPA-фільтрів (при критичному засміченні або після закінчення ресурсу), заміна бактерицидних УФ-ламп (при падінні ефективності) та ламп денного світла | За необхідності |  |
| Модуль для довгострокового відеомоніторингу |  |  |  |  |
| Модуль для довгострокового відеомоніторингу | Огляд стану та технічний догляд | Візуальна перевірка цілісності відеокамер, серверного обладнання, комутаторів та кабельних трас. Обережне очищення об'єктивів камер від пилу для забезпечення чіткості зображення | Щомісячно |  |
|  | Програмне обслуговування та збереження даних | Перевірка працездатності програмного забезпечення, коректності фокусування та кутів огляду, перевірка стану жорстких дисків (SMART-діагностика) та цілісності відеоархіву | Кожні 3 місяці |  |
|  | Перевірка систем живлення та зв'язку | Тестування стабільності передачі відеосигналу (відсутність перешкод), перевірка блоків живлення PoE, тестування джерел безперебійного живлення (ДБЖ/UPS) та оцінка зносу їхніх акумуляторів | Кожні 6 місяців |  |
|  | Заміна зношених компонентів | Заміна несправних камер, деградних жорстких дисків для запису (HDD/SSD), акумуляторних батарей у ДБЖ або пошкоджених мережевих конекторів (за результатами діагностики) | За необхідності |  |
| Комп’ютерний діагностичний комплекс для електроенцефалографії |  |  |  |  |
| Комп. Техніка для удоск. комплексів комп. Електроенцефалографічних комплекс комп'ют. електроенцеф. "Braintest" | Огляд стану та технічний догляд | Візуальна перевірка комп'ютерного обладнання, енцефалографічних підсилювачів, фотостимуляторів, цілісності кабелів пацієнта (відведень) та електродів. Очищення роз'ємів та блоків | Щомісячно |  |
|  | Програмне обслуговування та збереження даних | Перевірка працездатності операційної системи та спеціалізованого програмного забезпечення ("Braintest"), створення резервних копій баз даних пацієнтів (архівів ЕЕГ), діагностика жорстких дисків | Кожні 3 місяці |  |
|  | Функціональне тестування та калібрування | Перевірка якості реєстрації ЕЕГ-сигналів (рівень шумів), тестування вбудованого вимірювача імпедансу, перевірка коректності роботи фотостимулятора, калібрування підсилювача | Кожні 6 місяців |  |
|  | Перевірка електробезпеки | Вимірювання струмів витоку, перевірка якості контуру захисного заземлення всього комплексу (критично важливо для безпеки пацієнта та усунення мережевих перешкод на ЕЕГ) | 1 раз на рік |  |
|  | Заміна витратних матеріалів та компонентів | Заміна пошкоджених ЕЕГ-електродів, фіксуючих шоломів, зношених кабелів відведень, а також обслуговування або заміна компонентів ПК (блоки живлення, накопичувачі) | За необхідності |  |
| Пульсоксиметри |  |  |  |  |
| Пульсоксиметр Red 8 Пульсоксиметр модель 7500 пульсоксіметр ручний PEARL10 пульсоксіметр ручний PEARL10 пульсоксіметр ручний PEARL10 пульсоксіметр ручний PEARL10 пульсоксіметр ручний PEARL10 пульсоксіметр ручний PEARL10 оксиметр церебральний INVOS 8707 Пульсоксиметр Rad 97 96810 Пульсоксиметр Rad 97 96810_1 Пульсоксиметр М800 Biolight Meditech Co., Ltd Пульсоксиметр 18086 - 2шт. Пульсоксиметр RAD 8 Пульсоксиметр RAD 8 Пульсоксиметр RAD 8 Пульсоксиметр RAD 8 Пульсоксиметр RAD 8 Пульсоксиметр RAD 8 Пульсоксиметр RAD 8 пулсоксіметр Rad-8 пульсоксіметр Sat 805 | Огляд стану приладів | Перевірка цілісності корпусу, відсутності механічних пошкоджень, стану дисплея та кнопок управління | Щомісячно |  |
|  | Перевірка кабелів та датчиків | Огляд кабелів живлення та SpO2 датчиків на наявність зламів, пошкоджень ізоляції, перевірка надійності конекторів | Щомісячно |  |
|  | Перевірка працездатності | Тестування включення/виключення, перевірка роботи звукових та візуальних систем тривоги (алармів) | Щомісячно |  |
|  | Очищення контактів та роз'ємів | Видалення пилу та окислень з портів підключення датчиків для уникнення похибок вимірювання | Кожні 3 місяці |  |
|  | Перевірка системи живлення | Тестування роботи від мережі, перевірка ємності акумуляторних батарей та часу автономної роботи | Кожні 6 місяців |  |
|  | Контроль точності (калібрування) | Перевірка точності показників сатурації (SpO2) та частоти пульсу за допомогою медичного тестера-симулятора | 1 раз на рік |  |
|  | Заміна витратних матеріалів | Заміна зношених багаторазових датчиків, заміна акумуляторних батарей (за результатами тестування ємності) | За необхідності |  |
| Дефібрилятори |  |  |  |  |
| REANIBEX-700 Дефібрилятор-монітор з ручним і автоматичним режимами, кольоровим екраном та принтером,DGA 2749 (тип 1) СН 20062162 20062 REANIBEX-700 Дефібрилятор-монітор з ручним і автоматичним режимами, кольоровим екраном та принтером,DGA 2749 (тип 1) СН 20062165 20071 REANIBEX-800 Дефібрилятор-монітор DHA 0829 (Дефибрилятор тип 2) СН 20033486 20083 REANIBEX-800 Дефібрилятор-монітор DHA 0829 (Дефибрилятор тип 2) СН 20033489 20092 REANIBEX-800 Дефібрилятор-монітор DHA 0829 (Дефибрилятор тип 2) СН 20033499 20122 дефібрілятор портат.Cardiolife TEC-5521 K 9141 REANIBEX-700 Дефібрилятор-монітор з ручним і автоматичним режимами, кольоровим екраном та принтером,DGA 2749 (тип 1) СН 20062152 20032 REANIBEX-700 Дефібрилятор-монітор з ручним і автоматичним режимами, кольоровим екраном та принтером,DGA 2749 (тип 1) СН 20062158 20050 REANIBEX-700 Дефібрилятор-монітор з ручним і автоматичним режимами, кольоровим екраном та принтером,DGA 2749 (тип 1) СН 20062159 20053 | Огляд стану приладів | Візуальна перевірка корпусу, екрану, кнопок, багаторазових електродів («прасок») та роз'ємів на відсутність механічних пошкоджень | Щомісячно |  |
|  | Перевірка акумуляторних батарей | Тестування ємності акумулятора, перевірка циклів заряду/розряду, стану контактів живлення | Щомісячно |  |
|  | Тестування енергії розряду | Вимірювання фактичної вихідної енергії розряду (в джоулях) за допомогою аналізатора-симулятора дефібрилятора, перевірка функції синхронізації | Кожні 6 місяців |  |
|  | Перевірка системи ЕКГ та моніторингу | Тестування кабелів ЕКГ, перевірка точності відображення серцевого ритму, спрацювання тривог (алармів) | Кожні 6 місяців |  |
|  | Перевірка вбудованого принтера | Перевірка працездатності механізму подачі паперу, якості друку ЕКГ, очищення термодрукуючої головки | Кожні 6 місяців |  |
|  | Перевірка електробезпеки | Вимірювання струмів витоку корпусу та пацієнта, перевірка опору захисного заземлення згідно з медичними стандартами | 1 раз на рік |  |
|  | Заміна витратних матеріалів та зношених вузлів | Заміна акумуляторних батарей, кабелів ЕКГ, термопаперу принтера (за результатами діагностики та зносу) | За необхідності |  |
| Насоси шприцеві |  |  |  |  |
| Насос шприцевий ТОР-5500 — 27 шт. Насос шприцевий ДШ-09 —10 шт. Насос шприцевий ДШ-08 — 8 шт. Інфузійний насос МР-1000 — 6 шт. Насос інфуз. шприц. SEP-10S — 5 шт. Шприцевий насос НК-400 (4 шт. під одним інвентарним номером) Насос шприцев. інфузі. SEP-10S Plus — 2 шт. Одношприцевий інфузійний насос АР14 Насос шприцевий інфузійний SEP-21S Plus 00000000002772 Інфуз. шприцев. насос SEP-10S-Viltechmeda | Огляд стану приладів | Візуальна перевірка корпусу, кріплень до стійки, стану кабелів живлення, дисплея та клавіатури | Щомісячно |  |
|  | Перевірка механічної частини | Очищення від залишків ліків, огляд напрямних штовхача, перевірка роботи та надійності затискача шприца | Кожні 3 місяці |  |
|  | Перевірка систем тривоги (алармів) | Тестування спрацювання датчиків тиску (оклюзії/закупорки), неправильного встановлення шприца, закінчення інфузії та розрядки батареї | Кожні 6 місяців |  |
|  | Перевірка акумуляторних батарей | Тестування роботи від акумулятора, перевірка ємності та часу автономної роботи насоса | Кожні 6 місяців |  |
|  | Контроль точності інфузії (калібрування) | Вимірювання точності швидкості введення (мл/год) та об'єму за допомогою спеціального аналізатора інфузійних насосів | 1 раз на рік |  |
|  | Перевірка електробезпеки | Вимірювання струмів витоку корпусу та перевірка опору захисного заземлення згідно зі стандартами | 1 раз на рік |  |
|  | Заміна зношених деталей | Заміна акумуляторних батарей (у разі втрати ємності), шлейфів, механічних елементів кріплення | За необхідності |  |
| Монітори |  |  |  |  |
| Монітор пацієнта Infinity Delta / Delta XL (в т.ч. з капнографом) — 5 шт. Система моніторингу пацієнта Dräger Infinity Delta XL (IACS) — 6 шт. Монітор пацієнта Vista 120 / Vista 120 S (в т.ч. з капнографом та термопринтером) — 32 шт. Монітор пацієнта Dräger Vista 120 SC — 1 шт. Монітор пацієнта Dash 4000 — 1 шт. Монітор пацієнта B125 — 1 шт. Монітор пацієнта приліжковий Nihon Kohden (серії PVM-2701, BSM-3562) — 2 шт. Програмний пакет (software) для моніторів PVM-2701 / BSM-2301 — 3 шт. Монітор пацієнта Heaco G3D — 1 шт. Монітор пацієнта Heaco G2A (в т.ч. з капнографом) — 4 шт. Монітор пацієнта приліжковий UM 800 (Mindray/Біомед) — 6 шт. Монітор пацієнта приліжковий iMEC 10 / iMEC 12 — 2 шт. Монітор пацієнта Біомед iMEC 8 (з температурними датчиками, 2 шт. під одним інв. №) — 1 шт. (комплект) Монітор пацієнта BeneView T5 / T8 — 2 шт. Монітор пацієнта Philips (модель серії VM / Goldway) — 6 шт. Монітор пацієнта Edan X10 / X12 — 2 шт. Монітор пацієнта ЮТАС ЮМ-300 — 6 шт. Монітор пацієнта Brightfield Healthcare 800 — 1 шт. Монітор пацієнта BM-100 — 1 шт. | Огляд стану приладів | Візуальна перевірка цілісності корпусу, екрану, кріплень та портів підключення | Щомісячно |  |
|  | Перевірка кабелів та датчиків | Огляд кабелів ЕКГ, SpO2 датчиків, манжет NIBP (неінвазивного артеріального тиску), температурних датчиків на наявність пошкоджень | Щомісячно |  |
|  | Перевірка систем тривоги (алармів) | Тестування коректного спрацювання звукової та візуальної сигналізації при виході показників за встановлені межі норми | Щомісячно |  |
|  | Очищення контактів і роз'ємів | Видалення пилу, очищення контактних груп портів підключення для уникнення похибок моніторингу | Кожні 3 місяці |  |
|  | Перевірка системи живлення | Тестування роботи від мережі, перевірка ємності акумуляторних батарей та часу автономної роботи | Кожні 6 місяців |  |
|  | Контроль точності (калібрування) | Перевірка точності каналів ЕКГ, NIBP (тиск), SpO2 (сатурація) та температури за допомогою медичного симулятора пацієнта | 1 раз на рік |  |
|  | Перевірка електробезпеки | Вимірювання струмів витоку та перевірка опору захисного заземлення згідно з медичними стандартами | 1 раз на рік |  |
|  | Заміна витратних матеріалів | Заміна пошкоджених манжет NIBP, датчиків SpO2, кабелів ЕКГ, заміна зношених акумуляторних батарей | За необхідності |  |
| Платформа енергетична |  |  |  |  |
| Платформа енергетична Force Triad | Огляд стану приладу | Візуальна перевірка цілісності корпусу, сенсорного екрану, роз'ємів для підключення інструментів, кабелів живлення та педалей | Щомісячно |  |
|  | Перевірка працездатності та систем тривоги | Проведення процедури самотестування при включенні, перевірка звукової та візуальної сигналізації, зчитування журналу кодів помилок | Кожні 3 місяці |  |
|  | Обслуговування системи охолодження | Очищення вентиляційних отворів від пилу, перевірка працездатності внутрішніх вентиляторів для запобігання перегріву | Кожні 6 місяців |  |
|  | Перевірка системи контролю нейтрального електрода (REM) | Тестування коректного спрацювання системи безпеки пацієнта (моніторинг контакту нейтрального електрода) за допомогою еталонного магазину опорів | 1 раз на рік |  |
|  | Контроль вихідної потужності (калібрування) | Вимірювання та калібрування параметрів монополярної та біполярної коагуляції, лігування (LigaSure) та різання за допомогою електрохірургічного аналізатора | 1 раз на рік |  |
|  | Перевірка електробезпеки | Вимірювання високочастотних та низькочастотних струмів витоку, перевірка опору захисного заземлення згідно зі стандартами | 1 раз на рік |  |
|  | Заміна зношених компонентів | Заміна пошкоджених ножних педалей, мережевих кабелів або внутрішніх елементів (за результатами діагностики) | За необхідності |  |
| Фізіодиспенсер |  |  |  |  |
| фізіодиспенсер impl MED SI-923 | Огляд стану приладу | Візуальна перевірка корпусу основного блоку, мікромотора, кабелів живлення та роз'ємів на відсутність механічних пошкоджень | Щомісячно |  |
|  | Перевірка системи іригації (охолодження) | Тестування роботи механічної помпи, перевірка плавності подачі фізіологічного розчину, огляд шлангів та кріплень на предмет протікання | Кожні 3 місяці |  |
|  | Перевірка мікромотора та педалі керування | Тестування коректного відгуку всіх функцій ножної педалі, перевірка мікромотора на рівень шуму, сторонньої вібрації та надмірного нагрівання під час роботи | Кожні 6 місяців |  |
|  | Контроль параметрів та калібрування | Вимірювання та налаштування точності швидкості обертання (об/хв) та крутного моменту (торку) відповідно до специфікацій виробника | 1 раз на рік |  |
|  | Перевірка електробезпеки | Вимірювання струмів витоку та перевірка опору захисного заземлення згідно з медичними стандартами безпеки | 1 раз на рік |  |
|  | Заміна зношених компонентів | Заміна іригаційних трубок, ущільнювальних кілець мікромотора (О-рингів), ремонт або заміна кабелів живлення чи педалі (за результатами діагностики) | За необхідності |  |
| Центрифуга лабораторна |  |  |  |  |
| Центрифуга лабораторна СМ | Огляд стану приладу | Візуальна перевірка цілісності корпусу, кришки, надійності замка блокування кришки, стану ротора та кабелю живлення | Щомісячно |  |
|  | Очищення та технічний догляд | Очищення внутрішньої камери центрифуги та ротора від забруднень, перевірка балансування та надійності кріплення ротора, змащування рухомих частин замка | Кожні 3 місяці |  |
|  | Контроль робочих параметрів (калібрування) | Перевірка точності швидкості обертання (об/хв) за допомогою оптичного тахометра, перевірка коректності роботи таймера та систем гальмування | 1 раз на рік |  |
|  | Перевірка електробезпеки | Вимірювання струмів витоку корпусу та перевірка опору захисного заземлення згідно з медичними та лабораторними стандартами | 1 раз на рік |  |
|  | Заміна зношених компонентів | Заміна вугільних щіток електродвигуна (якщо двигун щіткового типу), гумових ущільнювачів кришки, амортизаторів двигуна (у разі виникнення підвищеної вібрації) | За необхідності |  |
| Пилки та дрилі |  |  |  |  |
| Пилка осциляторна КМ703 — 2 шт. Дриль канюльований КМ702 — 2 шт. | Огляд стану приладів | Візуальна перевірка цілісності корпусу, стану контактів підключення акумуляторної батареї, надійності фіксаторів та куркового механізму | Щомісячно |  |
|  | Перевірка механічних вузлів та змащування | Перевірка замків кріплення лез (для пилок) та патронів (для дрилів), нанесення спеціального медичного мастила на рухомі частини згідно з інструкцією виробника | Кожні 3 місяці |  |
|  | Перевірка герметичності | Огляд ущільнювальних кілець (О-рингів) та сальників для забезпечення стійкості до автоклавування та запобігання потраплянню вологи всередину | Кожні 6 місяців |  |
|  | Тестування функціональності та акумуляторів | Перевірка плавності регулювання швидкості обертання/осциляції, перевірка рівня шуму та вібрації редуктора, тестування ємності акумуляторних батарей та роботи зарядного пристрою | Кожні 6 місяців |  |
|  | Профілактичне розбирання та чищення | Глибоке очищення внутрішніх механізмів від залишків біологічних тканин та відпрацьованого мастила, перевірка стану підшипників | 1 раз на рік |  |
|  | Заміна зношених компонентів | Заміна ущільнювачів, підшипників, фіксаторів насадок або акумуляторних батарей (за результатами діагностики) | За необхідності |  |
| Стерилізатори |  |  |  |  |
| стерілізатор паровий ГК-100-3 стерілізатор повітря.ГП-80-2/3 стерил.паров.ВК-75-1 об"єм 75л з верт.камер. Стерилізатор паровий Sterimal Plus — 5 шт. | Огляд стану приладів | Візуальна перевірка цілісності корпусу, стерилізаційної камери, надійності механізмів замикання дверей та стану гумових/силіконових ущільнювачів | Щомісячно |  |
|  | Очищення та технічний догляд | Очищення внутрішньої камери та нагрівальних елементів (ТЕНів) від накипу, перевірка та очищення водяних і повітряних фільтрів, змащування рухомих частин замків | Кожні 3 місяці |  |
|  | Перевірка гідравліки та герметичності | Перевірка коректної роботи запобіжних клапанів, манометрів, трубопроводів та вакуумних помп (для парових) на відсутність витоку пари, води або повітря | Кожні 6 місяців |  |
|  | Контроль параметрів (калібрування) | Перевірка та калібрування температурних датчиків, датчиків тиску та таймерів; проведення тестових циклів стерилізації для підтвердження заданих режимів | 1 раз на рік |  |
|  | Перевірка безпеки | Перевірка електробезпеки (опір ізоляції, захисне заземлення) та перевірка безпеки роботи обладнання під тиском | 1 раз на рік |  |
|  | Заміна витратних матеріалів та зношених деталей | Заміна дверних ущільнювальних прокладок, бактеріологічних фільтрів, несправних нагрівальних елементів (ТЕНів) або електромагнітних клапанів (за результатами діагностики) | За необхідності |  |
| Інкубатори |  |  |  |  |
| інкубатор великого роз.IF-302 — 2 шт. інкубатор лаборатор. IF-152 — 3 шт. | Огляд стану приладів | Візуальна перевірка цілісності корпусу, стану внутрішньої камери, полиць, надійності замикання дверцят та цілісності ущільнювачів | Щомісячно |  |
|  | Очищення та технічний догляд | Очищення внутрішньої камери неагресивними дезінфікуючими засобами, перевірка та очищення вентиляційних отворів, змащування петель дверцят | Кожні 3 місяці |  |
|  | Перевірка системи циркуляції повітря | Тестування працездатності внутрішніх вентиляторів конвекції для забезпечення рівномірного розподілу температури всередині камери | Кожні 6 місяців |  |
|  | Контроль параметрів (калібрування) | Перевірка та калібрування температурних датчиків за допомогою еталонного термометра в різних точках камери, перевірка роботи термостата захисту від перегріву | 1 раз на рік |  |
|  | Перевірка електробезпеки | Вимірювання струмів витоку та перевірка опору захисного заземлення згідно з медичними та лабораторними стандартами | 1 раз на рік |  |
|  | Заміна зношених компонентів | Заміна дверних ущільнювачів (при втраті еластичності або пошкодженні), заміна несправних ТЕНів або вентиляторів (за результатами діагностики) | За необхідності |  |
| Ліжка медичні |  |  |  |  |
| Ліжко медичне функціональне ТИП 6 — 24 шт. Ліжко медичне функціональне ТИП 10 / Ліжко медичне MIMI — 24 шт. Ліжко для дітей до 5 років — 4 шт. Ліжко з підігрівом Lifetherm 2000 з регулятором висоти — 6 шт. (комплект під одним інв. №) | Огляд стану та безпеки | Візуальна перевірка цілісності металевої рами, пластикових/дерев'яних панелей, надійності фіксації бокових огороджень, стану коліс та гальмівної системи | Щомісячно |  |
|  | Перевірка механізмів та електроніки | Перевірка плавності роботи механічних регулювань (нахил спинки, секцій для ніг), роботи електроприводів, пультів керування та системи підігріву (для Lifetherm 2000) | Кожні 3 місяці |  |
|  | Технічний догляд та змащування | Змащування шарнірних з'єднань, осей коліс, рухомих частин підйомних механізмів; підтяжка різьбових з'єднань для усунення люфтів | Кожні 6 місяців |  |
|  | Електрична безпека (для електричних/підігрівних) | Перевірка цілісності кабелів живлення, тестування функції екстреного опускання спинки (CPR), вимірювання струмів витоку для моделей з електроживленням | 1 раз на рік |  |
|  | Заміна зношених деталей | Заміна несправних коліс, газових пружин (амортизаторів), пультів керування, механізмів фіксації бортів або елементів підігріву (за результатами діагностики) | За необхідності |  |
| Апарати для діатермії |  |  |  |  |
| Апарат діатермії — 6 шт. апарат діатермії аргоноплазмовий | Огляд стану приладів | Візуальна перевірка цілісності корпусу, дисплеїв, роз'ємів для підключення інструментів, кабелів живлення, ножних педалей та цілісності газових шлангів (для аргоноплазмового апарата) | Щомісячно |  |
|  | Перевірка систем безпеки та тривоги | Тестування системи контролю нейтрального електрода (REM/NEM), перевірка звукової та візуальної сигналізації, проведення процедури самотестування | Кожні 3 місяці |  |
|  | Перевірка газової системи (для поз. 7) | Перевірка герметичності системи подачі аргону, контроль роботи редуктора, пропорційних клапанів та точності швидкості потоку газу | Кожні 6 місяців |  |
|  | Контроль вихідної потужності (калібрування) | Вимірювання та калібрування параметрів високочастотних струмів у режимах монополярної та біполярної коагуляції і різання за допомогою спеціалізованого аналізатора | 1 раз на рік |  |
|  | Перевірка електробезпеки | Вимірювання високочастотних і низькочастотних струмів витоку та перевірка опору захисного заземлення згідно з медичними стандартами | 1 раз на рік |  |
|  | Заміна витратних матеріалів та деталей | Заміна пошкоджених роз'ємів, кабелів живлення, ножних педалей, антибактеріальних газових фільтрів (для аргону) або внутрішніх модулів (за результатами діагностики) | За необхідності |  |
| Електрокоагулятори |  |  |  |  |
| Електрокоагулятор ЕКВЗ-300 Електрокоагулятор ЕКВЗ-300 електрорадіохірург. Dr/Oppel ST-501 Електрохірургічний апарат ARC 400 у комплекті 024438 | Огляд стану приладів | Візуальна перевірка цілісності корпусу, дисплеїв, роз'ємів для підключення інструментів, кабелів живлення та ножних педалей | Щомісячно |  |
|  | Перевірка систем безпеки та тривоги | Тестування системи контролю нейтрального електрода (REM/NEM), перевірка звукової та візуальної сигналізації, самотестування | Кожні 3 місяці |  |
|  | Контроль вихідної потужності (калібрування) | Вимірювання та налаштування параметрів високочастотних струмів у режимах монополярної та біполярної коагуляції і різання за допомогою електрохірургічного аналізатора | 1 раз на рік |  |
|  | Перевірка електробезпеки | Вимірювання високочастотних та низькочастотних струмів витоку, перевірка опору захисного заземлення згідно з медичними стандартами | 1 раз на рік |  |
|  | Заміна зношених компонентів | Заміна пошкоджених роз'ємів, мережевих кабелів, контактів ножних педалей або внутрішніх елементів (за результатами діагностики) | За необхідності |  |
| Опромінювачі |  |  |  |  |
| Опромінювач бактер. передвиж. — 5 шт. Опромінювач для немовлят лво-02 | Огляд стану приладів | Візуальна перевірка цілісності корпусу, стійок, колісної бази, надійності фіксації ламп та стану мережевих кабелів | Щомісячно |  |
|  | Очищення та догляд | Обережне видалення пилу та забруднень з колб ламп і відбивачів (оскільки пил суттєво знижує ефективність випромінювання), перевірка плавності ходу коліс | Щомісячно |  |
|  | Контроль ефективності випромінювання | Вимірювання інтенсивності УФ-випромінювання (для бактерицидних) або терапевтичного синього світла (для ЛВО-02) спеціальним радіометром, контроль лічильника напрацювання годин | Кожні 6 місяців |  |
|  | Перевірка електричної частини | Перевірка роботи пускорегулювальної апаратури (ПРА), вимірювання струмів витоку та перевірка опору захисного заземлення корпусу | 1 раз на рік |  |
|  | Заміна витратних матеріалів | Заміна ультрафіолетових або терапевтичних ламп після вироблення їхнього ресурсу (зазвичай 8000-9000 годин або при критичному падінні інтенсивності випромінювання), заміна стартерів | За необхідності |  |
| Світильники операційні |  |  |  |  |
| 1. Світильник операційний Polaris 200 мобільний, у компл.: 18952 2. Світильник операційний Polaris 600 00000000002915 3. Світильник операційний Polaris 600 00000000002918 4. Лампа хірургічна EMALED 500\300 стельова 5. Освітлювач операційний Polaris 600\600 двохкупольний 6. Освітлювач операційний Polaris 600\600 двохкупольний. Світильник операційний Polaris 600 двокупольний (12 шт.) | Огляд механічної частини та кріплень | Перевірка стельових фланців, балансування підвісів та пружинних важелів, огляд колісних баз | 1 раз на рік |  |
|  | Перевірка електричної системи | Діагностика блоків живлення, акумуляторних батарей, цілісності кабелів, заземлення та контактів | 1 раз на рік |  |
|  | Перевірка оптичних параметрів | Тестування LED-модулів, налаштування фокусування світлового поля та безтіньового ефекту | 1 раз на рік |  |
|  | Перевірка систем управління | Діагностика пультів та панелей управління, перевірка синхронізації основного та допоміжного куполів | 1 раз на рік |  |
| Столи |  |  |  |  |
| 1. Стіл хірургічний Cmax S (нейрохірургічний) 2. Стіл хірургічний Cmax S (вертебрологічний) 3. Стіл операційний "Біомед" DL-01 4. Стіл операційний універсальний 3006. 5. Стіл операційний TruSystem 7500 (9 шт.) 6. Універсальний оглядовий стіл-крісло 4040X, електричний, 2 секції у комплекті 15756 7. Стіл лікувальний SAFARI LEOPARD S3.FO 23687 8. Стіл лікувальний SAFARI LEOPARD S3.FO 23689 9. Універсальний оглядовий стіл-крісло 4040х, електричний, 2 секції у комплекті 15750, 15752 10. Універсальний оглядовий стіл-крісло 4040х, електричний, 2 секції у комплекті 15750, 15753 | Перевірка механічної частини та приводів | Огляд стану колон, опор, колісних баз та гальмівних систем. Перевірка та змащування рухомих частин. Діагностика гідравлічних або електромеханічних приводів на відсутність протікань, сторонніх шумів та люфтів. | 1 раз на рік |  |
|  | Перевірка електричної системи та управління | Діагностика блоків живлення, перевірка ємності та стану акумуляторних батарей. Огляд кабелів живлення, заземлення, роз'ємів. Перевірка роботи дротових/бездротових пультів управління та резервних панелей. | 1 раз на рік |  |
|  | Функціональне тестування | Тестування всіх регулювань (зміна висоти, Тренделенбург/анти-Тренделенбург, латеральні нахили, нахили спинної та ножної секцій, функція нульового положення) під навантаженням та без нього. | 1 раз на рік |  |
|  | Огляд аксесуарів та зовнішнього стану | Перевірка цілісності антистатичних матраців, фіксаторів, замків для кріплення додаткових секцій (головної, ножної) та хірургічних аксесуарів. | 1 раз на рік |  |
| Нервові стимулятори |  |  |  |  |
| апарат стимулятор нервів Nerv Scout Стимулятор нервовий Stimuplex® HNS12 | Візуальний огляд та перевірка корпусу | Перевірка цілісності корпусу, захисного скла дисплею, кнопок/регуляторів управління та роз'ємів для підключення кабелів пацієнта. | 1 раз на рік |  |
|  | Перевірка системи живлення | Діагностика контактів батарейного відсіку, перевірка індикації рівня заряду та загального споживання енергії, тестування або заміна елементів живлення (за потреби). | 1 раз на рік |  |
|  | Функціональне та метрологічне тестування | Вимірювання точності вихідного струму, перевірка тривалості та частоти стимулюючих імпульсів. Тестування звукової та візуальної сигналізації (спрацювання при високому опорі або обриві ланцюга). | 1 раз на рік |  |
|  | Перевірка аксесуарів (кабелів) | Огляд кабелів пацієнта та конекторів на наявність перегинів, пошкоджень ізоляції, перевірка надійності електричного контакту з апаратом та голкою. | 1 раз на рік |  |
| Штативи |  |  |  |  |
| штатив апаратурний AS-01 (3 шт.) Штатив для тривалих вливань ШДВП-4 | Візуальний огляд механічної цілісності | Перевірка загальної стійкості основи, відсутності деформацій несучих стійок, тріщин, пошкоджень покриття та ознак корозії. Перевірка надійності зварних та різьбових з'єднань. | 1 раз на рік |  |
|  | Перевірка рухомих частин та фіксаторів | Діагностика механізмів регулювання висоти (затискних гвинтів, муфт). Перевірка плавності ходу телескопічних напрямних та надійності фіксації штатива на заданій висоті під робочим навантаженням. | 1 раз на рік |  |
|  | Обслуговування колісної бази | Огляд колісних опор на зношеність, перевірка плавності обертання та відсутності люфтів. Очищення осей від бруду/волосся. Перевірка справності гальмівних механізмів (стопорів) на колесах. | 1 раз на рік |  |
|  | Перевірка кріплень та підвісних елементів | Огляд гачків, тримачів для флаконів (для інфузійних штативів) та полиць (для апаратурних) на цілісність та здатність безпечно витримувати заявлену виробником вагу обладнання чи розчинів. | 1 раз на рік |  |
| Компресори |  |  |  |  |
| компресор медичний AD-3500XJ компресор медичний "DK50DS 8111" | Візуальний огляд та перевірка робочих параметрів | Огляд корпусу, коліс, амортизаторів. Перевірка рівня шуму та вібрації під час роботи. Контроль часу набору робочого тиску та коректності циклів включення/виключення компресора. | 1 раз на рік |  |
|  | Обслуговування пневматичної системи | Перевірка герметичності всіх пневмоліній та з'єднань (відсутність витоків). Тестування роботи запобіжних клапанів. Перевірка та очищення системи відведення конденсату (автоматичного зливного клапана). | 1 раз на рік |  |
|  | Заміна витратних матеріалів (фільтрів) | Ревізія та планова заміна (відповідно до напрацьованих годин або регламенту) вхідних повітряних фільтрів, бактеріальних фільтрів на виході та фільтрів тонкого очищення. | 1 раз на рік |  |
|  | Перевірка електричної частини та систем тривоги | Діагностика кабелів живлення, надійності заземлення, роботи вентиляторів охолодження. Тестування спрацювання звукової та візуальної сигналізації (при падінні тиску, перегріві або відключенні живлення). | 1 раз на рік |  |
| Сканери |  |  |  |  |
| сканер ультразвуковий SSA-325 | Візуальний огляд та перевірка робочих параметрів | Огляд корпусу, коліс, амортизаторів. Перевірка рівня шуму та вібрації під час роботи. Контроль часу набору робочого тиску та коректності циклів включення/виключення компресора. | 1 раз на рік |  |
|  | Обслуговування пневматичної системи | Перевірка герметичності всіх пневмоліній та з'єднань (відсутність витоків). Тестування роботи запобіжних клапанів. Перевірка та очищення системи відведення конденсату (автоматичного зливного клапана). | 1 раз на рік |  |
|  | Заміна витратних матеріалів (фільтрів) | Ревізія та планова заміна (відповідно до напрацьованих годин або регламенту) вхідних повітряних фільтрів, бактеріальних фільтрів на виході та фільтрів тонкого очищення. | 1 раз на рік |  |
|  | Перевірка електричної частини та систем тривоги | Діагностика кабелів живлення, надійності заземлення, роботи вентиляторів охолодження. Тестування спрацювання звукової та візуальної сигналізації (при падінні тиску, перегріві або відключенні живлення). | 1 раз на рік |  |
| Кардіографи |  |  |  |  |
| Електрокардіограф 100L, Cardioline S.p.A., Італія 00000000000447 Електрокардіограф 12-ти канальний | Візуальний огляд та профілактичне очищення принтера | Перевірка цілісності корпусу, дисплею, панелі управління (кнопок/сенсора). Очищення термоголовки вбудованого принтера та гумового валика подачі паперу від паперового пилу для забезпечення чіткості друку. | 1 раз на рік |  |
|  | Перевірка аксесуарів (кабелю пацієнта) | Діагностика магістрального кабелю та відведень на наявність заломів, перевірка цілісності ізоляції. Огляд конекторів та багаторазових електродів (прищіпок, присосок) на відсутність окислення та механічних пошкоджень. | 1 раз на рік |  |
|  | Функціональне та метрологічне тестування | Перевірка точності реєстрації ЕКГ-сигналу (за допомогою симулятора пацієнта). Контроль швидкості подачі паперу, калібрувального імпульсу (1 мВ), роботи ізолінії, фільтрів (мережевих, м'язових) та алгоритмів інтерпретації. | 1 раз на рік |  |
|  | Перевірка системи живлення | Перевірка роз'єму та кабелю живлення 220В. Діагностика вбудованої акумуляторної батареї (ємність, здатність тримати заряд, перевірка циклу заряджання/розряджання). | 1 раз на рік |  |
| Аспіратори |  |  |  |  |
| Медичний аспіратор Vacus 7308 (4 шт.) Ультразвуковий хірургічний аспіратор CUSA® Clarity Вакуумний аспіратор Тип 1 (11 шт.) аспіратор електр. MINIVAC 8-S 8045 Аспіратор ATMOS C 261 Aspirator / DDS 96809 Аспіратор ATMOS C 261 Aspirator / DDS 96809_1 Медичний аспіратор Vacus 7032 00000000000484 Аспіратор Accuvac pro (компл. 16221, 16225, 16229) - 3 шт. Аспіратор медичний Vario Vac (компл. 16423, 16425, 16427, 16431, 16433, 16437, 16439, 16441) - 8 шт. Аспіратор електричний Medela Basic (3 шт.) Аспіратор електр. Minivac 8-S (3 шт.) | Візуальний огляд механічної частини та магістралей | Перевірка цілісності корпусу, стійок, коліс. Огляд багаторазових ємностей (банок) на відсутність мікротріщин, перевірка ущільнювальних кілець, кришок та силіконових з'єднувальних трубок. | 1 раз на рік |  |
|  | Перевірка пневматичної/вакуумної системи | Діагностика вакуумної помпи. Вимірювання максимального рівня розрідження (вакууму) та продуктивності (л/хв). Перевірка роботи системи захисту від переповнення (поплавкового клапана або датчика). | 1 раз на рік |  |
|  | Заміна витратних матеріалів (фільтрів) | Ревізія та планова заміна антибактеріальних / гідрофобних фільтрів, які захищають помпу від потрапляння рідини та інфекцій з контуру пацієнта. | 1 раз на рік |  |
|  | Перевірка електрики, управління та УЗ-компонентів | Діагностика кабелів, педалей управління. Перевірка вбудованих акумуляторів (для портативних транспортних аспіраторів Accuvac). Для УЗ-аспіратора CUSA: перевірка роботи ультразвукового генератора, п'єзоелементів рукояток, системи іригації та охолодження | 1 раз на рік |  |
| Ультразвукова хірургічна система |  |  |  |  |
| Ультразвукова хірургічна система / LG4 Генератор LOTUS Series 4 (5 шт.) система ультразв. Z.One | Візуальний огляд та профілактичне очищення | Перевірка цілісності корпусів, роз'ємів, екранів та візків. Очищення вентиляційних отворів та заміна/чистка фільтрів системи охолодження (особливо важливо для потужних генераторів типу LOTUS). | 1 раз на рік |  |
|  | Обслуговування ультразвукових компонентів | Для Z.One: Огляд акустичних лінз діагностичних датчиків, перевірка цілісності їхніх кабелів та конекторів. Для LOTUS: Перевірка портів підключення хірургічних інструментів та п'єзоелектричних перетворювачів. | 1 раз на рік |  |
|  | Функціональне тестування та діагностика | Для Z.One: Перевірка режимів сканування, якості зображення та роботи панелі управління. Для LOTUS: Тестування вихідної потужності генератора, перевірка роботи ножних педалей управління (активація режимів). Зчитування логів помилок з пам'яті обох систем. | 1 раз на рік |  |
|  | Перевірка електричної безпеки та живлення | Діагностика кабелів живлення, перевірка надійності заземлення, вимірювання струмів витоку. Перевірка стану та ємності акумуляторних батарей (система Z.One має знімний портативний блок з батареєю). | 1 раз на рік |  |
| Джерела безперебійного живлення |  |  |  |  |
| Джерело безперебійного живлення CMU-SP 650 euro 600VA 2-7 Джерело безперебійного живлення LP 650 VA (6 шт.) | Візуальний огляд та профілактичне очищення | Перевірка цілісності корпусу, вхідних/вихідних розеток та кабелів живлення. Очищення внутрішніх компонентів, радіаторів транзисторів та вентиляційних отворів від пилу (для запобігання перегріву інвертора). | 1 раз на рік |  |
|  | Діагностика акумуляторних батарей (АКБ) | Перевірка свинцево-кислотних батарей (AGM/GEL) на відсутність здуття, протікання електроліту чи окислення клем. Вимірювання напруги, внутрішнього опору та оцінка залишкової ємності батарей. | 1 раз на рік |  |
|  | Функціональне тестування під навантаженням | Імітація збою електромережі: перевірка швидкості та коректності перемикання реле на живлення від батареї. Контроль часу автономної роботи при підключеному тестовому навантаженні. Перевірка стабільності вихідної напруги. | 1 раз на рік |  |
|  | Перевірка систем індикації, тривог та захисту | Тестування звукової та візуальної (LED) сигналізації при переході на батарею, низькому заряді, перевантаженні або несправності. Перевірка спрацювання захисту від короткого замикання на виході. | 1 раз на рік |  |
| Калькоскопи |  |  |  |  |
| калькоскоп МК-300 з відео системою | Перевірка механічної частини та штатива | Огляд стійкості колісної основи. Перевірка плавності ходу пантографічного механізму (важелів), надійності фіксаторів, гальм та шарнірів нахилу оптичної головки. | 1 раз на рік |  |
|  | Обслуговування оптичної та освітлювальної систем | Професійне очищення лінз об'єктива та окулярів від пилу спеціальними засобами. Перевірка механізмів діоптрійної корекції, фокусування та зміни кратності збільшення. Діагностика джерела світла (LED-модуля), перевірка регулятора яскравості та зеленого фільтра. | 1 раз на рік |  |
|  | Перевірка відеосистеми та передачі даних | Діагностика цифрової відеокамери. Перевірка цілісності з'єднувальних кабелів (USB/відеокабелів), конекторів. Тестування якості передачі зображення на монітор ПК та коректності роботи спеціалізованого програмного забезпечення (якщо застосовується). | 1 раз на рік |  |
|  | Перевірка електричної безпеки | Огляд блоку живлення, мережевих кабелів, перевірка заземлення приладу та відсутності пошкоджень ізоляції. | 1 раз на рік |  |
| Фотокаталітичні очищувачі |  |  |  |  |
| фотокаталітичний очищувач ФЗП-100 | Візуальний огляд та очищення корпусу | Перевірка цілісності корпусу, захисних решіток та кріплень (настінних/мобільних). Очищення зовнішніх поверхонь, повітрозабірних та випускних отворів від накопиченого пилу. | 1 раз на рік |  |
|  | Обслуговування системи попередньої фільтрації | Ревізія, очищення або планова заміна вхідних пилових фільтрів грубого очищення (запобігає забрудненню каталізатора та падінню ефективності приладу). Візуальний огляд фотокаталітичного елемента. | 1 раз на рік |  |
|  | Перевірка вентиляторів та УФ-випромінювачів | Діагностика роботи вбудованих вентиляторів (оцінка рівня шуму, плавності ходу, відсутності вібрацій). Перевірка працездатності ультрафіолетових ламп та зняття показників лічильника годин напрацювання (для планування їхньої заміни після вичерпання ресурсу). | 1 раз на рік |  |
|  | Перевірка електричної безпеки та управління | Діагностика цілісності кабелю живлення, перевірка надійності заземлення корпусу. Тестування кнопок включення, таймерів (якщо є) та світлової індикації роботи на панелі. | 1 раз на рік |  |
| Аналізатори |  |  |  |  |
| аналізатор-експр.біохіміч."Accutrend Plus" | Огляд та очищення оптичної системи | Перевірка цілісності корпусу та дисплею. Очищення вимірювальної камери (оптичного вікна) від пилу та можливих залишків біоматеріалу спеціальними безворсовими матеріалами для забезпечення точності фотометрії. | 1 раз на рік |  |
|  | Перевірка системи живлення | Діагностика контактів батарейного відсіку на відсутність окислення. Перевірка та, за необхідності, заміна елементів живлення (батарейок типу ААА). | 1 раз на рік |  |
|  | Метрологічне та функціональне тестування | Перевірка працездатності зчитувача кодових смужок. Проведення тестових вимірювань за допомогою спеціальних контрольних розчинів (Quality Control) для підтвердження правильності заводського калібрування. | 1 раз на рік |  |
|  | Налаштування та перевірка пам'яті | Перевірка коректності збереження результатів у пам'яті приладу. Контроль та коригування системних налаштувань (дати, часу, одиниць вимірювання). | 1 раз на рік |  |
| Морозильні каиери |  |  |  |  |
| Лабораторна морозильна камера Thermo scietific 232F-AV-Ts | Огляд та очищення оптичної системи | Перевірка цілісності корпусу та дисплею. Очищення вимірювальної камери (оптичного вікна) від пилу та можливих залишків біоматеріалу спеціальними безворсовими матеріалами для забезпечення точності фотометрії. | 1 раз на рік |  |
|  | Перевірка системи живлення | Діагностика контактів батарейного відсіку на відсутність окислення. Перевірка та, за необхідності, заміна елементів живлення (батарейок типу ААА). | 1 раз на рік |  |
|  | Метрологічне та функціональне тестування | Перевірка працездатності зчитувача кодових смужок. Проведення тестових вимірювань за допомогою спеціальних контрольних розчинів (Quality Control) для підтвердження правильності заводського калібрування. | 1 раз на рік |  |
|  | Налаштування та перевірка пам'яті | Перевірка коректності збереження результатів у пам'яті приладу. Контроль та коригування системних налаштувань (дати, часу, одиниць вимірювання). | 1 раз на рік |  |
| РН метри |  |  |  |  |
| РН метр МР-511. | Візуальний огляд та базове очищення | Перевірка цілісності корпусу базового блоку, дисплею, кнопок управління та штатива. Очищення приладу від пилу та можливих залишків хімічних реактивів чи солей. | 1 раз на рік |  |
|  | Обслуговування вимірювальних електродів | Огляд скляної мембрани та діафрагми рН-електрода (і термодатчика) на відсутність мікротріщин, подряпин чи осаду. Професійне очищення електрода спеціальними розчинами від білкових/неорганічних забруднень. Перевірка умов зберігання (наявність розчину KCl). | 1 раз на рік |  |
|  | Калібрування та метрологічна перевірка | Проведення багатоточкового калібрування приладу за допомогою стандартних еталонних буферних розчинів (наприклад, рН 4.01, 7.00, 10.01). Перевірка крутизни характеристики електрода (slope), швидкості відгуку та коректності роботи автоматичної температурної компенсації (ATC). | 1 раз на рік |  |
|  | Перевірка електричної частини та роз'ємів | Діагностика блоку живлення (адаптера), цілісності кабелів. Огляд та очищення роз'ємів підключення (типу BNC) від можливого окислення, що може створювати перешкоди для слабкого електричного сигналу від електрода. | 1 раз на рік |  |
| Денситометри |  |  |  |  |
| прилад Денсі-Ла-Метр | Візуальний огляд та профілактичне очищення | Перевірка цілісності корпусу, дисплея та кнопок управління. Акуратне очищення вимірювальної комірки (шахти для пробірок) від пилу, можливих патьоків або залишків рідин за допомогою безворсових матеріалів (для уникнення похибок у вимірюваннях). | 1 раз на рік |  |
|  | Обслуговування оптичної системи | Діагностика працездатності джерела світла (світлодіода) та фотодетектора. Перевірка відсутності подряпин чи помутнінь на внутрішніх оптичних елементах. | 1 раз на рік |  |
|  | Калібрування та метрологічне тестування | Перевірка точності вимірювань оптичної щільності (каламутності) за допомогою заводських еталонних пробірок (стандартів каламутності МакФарланда — зазвичай 0.0, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 тощо). Проведення процедури перекалібрування приладу за потреби. | 1 раз на рік |  |
|  | Перевірка електричної системи | Діагностика зовнішнього блоку живлення (адаптера), перевірка цілісності кабелю та роз'єму підключення до приладу на предмет зношення або люфту. | 1 раз на рік |  |
| Дестилятори |  |  |  |  |
| Дистилятор MIRO med DE20 | Візуальний огляд та декальцинація | Перевірка цілісності корпусу, камери випаровування та конденсатора. Очищення внутрішніх поверхонь та нагрівальних елементів (ТЕНів) від мінеральних відкладень (накипу) за допомогою спеціальних реагентів для відновлення продуктивності. | 1 раз на рік |  |
|  | Перевірка гідравлічної системи | Діагностика герметичності всіх шлангів, патрубків, ущільнювачів та кранів. Перевірка системи подачі водопровідної води, роботи електромагнітного клапана та контуру зливу (відсутності засмічень). | 1 раз на рік |  |
|  | Перевірка електричної системи та автоматики | Діагностика стану клем підключення нагрівальних елементів (зачищення від окислення або нагару, підтяжка контактів). Перевірка цілісності кабелів живлення, надійності заземлення (прилад працює з водою та високою напругою). Тестування датчика контролю рівня води (автоматичне відключення ТЕНів при нестачі води). | 1 раз на рік |  |
|  | Функціональне та метрологічне тестування | Пробний запуск дистилятора у робочому режимі. Контроль заявленої продуктивності (л/год). Перевірка якості отриманого дистиляту (вимірювання питомої електропровідності кондуктометром за потреби). | 1 раз на рік |  |
| Відсмоктувачі |  |  |  |  |
| Відсмоктувач медичний В-80 з педаллю (2 шт.) Відсмоктувач медичний В-90 з педаллю дистанційного включення-виключення Відсмоктувач медичний В-40 (в т.ч. інв. 9323_5, 9323_6, 96881) — 5 шт. Відсмоктувач медичний В-100 Відсмоктувач медичний Medela модель Vario 6518_2 Відсмоктувач медичний "Біомед" (7Е-В) — 6 Відсмоктувач медичний "Біомед" — 13 шт. Відсмоктувач електричний "Медика", модель Н-003А — 4 шт. | Візуальний огляд механічної частини та ємностей | Перевірка цілісності корпусів, стійок та колісних баз. Огляд багаторазових скляних або пластикових банок-збірників на відсутність мікротріщин, перевірка ущільнювальних кілець, кришок та силіконових трубок контуру. | 1 раз на рік |  |
|  | Перевірка та обслуговування вакуумної системи | Діагностика вакуумного компресора. Вимірювання максимального рівня розрідження та швидкості потоку повітря (л/хв). Перевірка механізму захисту від переповнення (коректне спрацювання поплавкового клапана в кришці). | 1 раз на рік |  |
|  | Заміна витратних матеріалів (фільтрів) | Ревізія стану та планова заміна антибактеріальних (гідрофобних) фільтрів, які запобігають потраплянню рідини та патогенів у вакуумну помпу. | 1 раз на рік |  |
|  | Перевірка електрики та педалей управління | Діагностика кабелів живлення та запобіжників. Окрема перевірка роботи ножних педалей (електричних або пневматичних) для моделей В-80, В-90 та інших: тестування надійності контактів, цілісності кабелю педалі та чіткості дистанційного включення/виключення. | 1 раз на рік |  |
| Молоковідсмоктувачі |  |  |  |  |
| Молоковудсмоктувач на стійці MEDELA — 4 шт. | Візуальний огляд механічної частини та стійки | Перевірка цілісності корпусу базового апарата, дисплея та кнопок управління. Огляд мобільної стійки, надійності кріплення блоку до неї, перевірка колісної бази (плавність ходу, стопори) та тримачів для пляшечок. | 1 раз на рік |  |
|  | Перевірка вакуумної системи та циклів | Діагностика роботи вакуумного компресора. Вимірювання максимального рівня розрідження (вакууму) та перевірка коректності роботи фаз апарата (фаза стимуляції та фаза зціджування). Перевірка герметичності портів підключення. | 1 раз на рік |  |
|  | Гігієнічний контроль та заміна фільтрів | Перевірка стану захисних мембран, які запобігають переливанню та потраплянню молока у двигун. Ревізія та планова заміна внутрішніх захисних (бактеріальних) фільтрів. | 1 раз на рік |  |
|  | Перевірка електричної системи та безпеки | Діагностика цілісності кабелю живлення (особливо в місцях перегинів). Перевірка роз'ємів підключення, надійності заземлення апарата. Тестування внутрішньої акумуляторної батареї (якщо вона передбачена модифікацією приладу). | 1 раз на рік |  |
| Распіраторні системи |  |  |  |  |
| Распіраторна система REC RT — 3 шт. | Візуальний огляд та заміна витратних матеріалів (фільтрів) | Перевірка цілісності корпусу, дисплею, роз'ємів підключення дихального контуру. Планова ревізія та заміна вхідних повітряних фільтрів грубого/тонкого очищення (для захисту турбіни/компресора та запобігання інфікуванню). | 1 раз на рік |  |
|  | Обслуговування пневматичної системи | Перевірка турбіни або компресора на рівень шуму, вібрації та перегріву. Діагностика клапанів вдиху та видиху. Перевірка герметичності внутрішнього пневмоконтуру та магістралей подачі кисню (якщо передбачено). | 1 раз на рік |  |
|  | Калібрування та тестування датчиків | Калібрування датчиків потоку та тиску. Перевірка точності показників кисневого датчика (O2) та його заміна за потреби (якщо його ресурс вичерпано). Тестування точності подачі заданого об'єму/тиску дихальної суміші (за допомогою тестової легені). | 1 раз на рік |  |
|  | Перевірка електричної системи та тривог | Діагностика цілісності кабелю живлення. Тестування вбудованої акумуляторної батареї (оцінка ємності та часу автономної роботи). Перевірка спрацювання звукової та візуальної сигналізації (тривоги: відключення мережі, апное, розгерметизація контуру, високий/низький тиск). | 1 раз на рік |  |
| Зволожуючі бази |  |  |  |  |
| База зволожувача Fisher & Paykel MR 850 (4 шт.) | Візуальний огляд та перевірка механічної цілісності | Перевірка цілісності корпусу та нагрівальної плити (відсутність глибоких подряпин, деформацій або корозії). Огляд фіксатора камери зволоження та надійності встановлення бази на стійці ШВЛ. | 1 раз на рік |  |
|  | Перевірка електричної системи та з'єднань | Діагностика цілісності кабелю живлення. Ретельна перевірка роз'ємів для підключення температурних датчиків та кабелів нагріву дихального контуру (відсутність окислення контактів та механічних пошкоджень). | 1 раз на рік |  |
|  | Функціональне та температурне тестування | Тестування швидкості та рівномірності нагріву плити. Перевірка працездатності датчиків температури та потоку (звірка показників з еталоном). Тестування перемикання режимів (Інвазивний / Неінвазивний). | 1 раз на рік |  |
|  | Тестування систем безпеки та тривог | Перевірка спрацювання звукової та візуальної сигналізації при перегріві, обриві датчиків температури, відсутності води в камері або збоях у ланцюгу нагріву контуру. Контроль системи захисту від термічних опіків. | 1 раз на рік |  |
| Кисневі концентратори |  |  |  |  |
| Кисневий концентратор AIR EP СВВ (3 шт.) | Візуальний огляд та очищення повітряної системи | Перевірка цілісності корпусу, коліс та кріплень. Очищення або заміна фільтра грубого очищення повітря (пилового). Огляд зволожувача та перевірка герметичності портів виходу кисню. | 1 раз на рік |  |
|  | Заміна витратних матеріалів та контроль фільтрації | Планова заміна фільтрів тонкої очистки (бактеріальних/впускних). Перевірка стану цеолітових колонок (адсорбера) та перевірка циклів перемикання клапанів пневматичної системи. | 1 раз на рік |  |
|  | Функціональне тестування та газоаналіз | Головний етап: вимірювання відсоткового вмісту кисню на виході (має бути не менше 90-93% при номінальному потоці). Перевірка точності роботи ротаметра (регулятора потоку) та тиску подачі газу. | 1 раз на рік |  |
|  | Перевірка електричної частини та тривог | Діагностика компресора (рівень шуму та вібрації). Перевірка систем безпеки: спрацювання звукової сигналізації при падінні концентрації кисню, перегріві компресора, відсутності живлення або низькому тиску. | 1 раз на рік |  |
| Системи обігріву |  |  |  |  |
| Система обігріву пацієнта IHC-2000 CosyTherm2 (4 шт.) Лампа для обігріву Isotherm (15 шт. під одним інв. номером) система обігріву конвекційна War Touch 9198 Система обігріву пацієнтів Warm 6100 (з матрацом Warm 5190 024930) лампа обігріваюча з сервоконтролем IW-910 (2 шт.) Інфрачервоний обігрівач SunflowerWarmer (відкрита реанімаційна система) Обігрівач для немовлят BW-50 нагрівач інфрачервоний CERAMOTHERM (в т.ч. на моб. стійці) — 19 шт. лампа фототерапії Natus NeoBlue (в т.ч. інв. номери) — 5 шт. система фототерапії BiliBlanket лампа д. фототерапії BILI-COMPACT WY1816 (в т.ч. на моб. стійці) — 11 шт. аналізатор білірубіну у новонароджених Транскутаний детектор жовтухи (білірубінометр) BM-100A (2 шт.) Пристрій неонатальний для фототерапії та обігрів 34у НО-АФ-КР1 Лампа фототерапії Natus NejBlue | Візуальний огляд механічної частини та стійок | Перевірка цілісності корпусів, захисних екранів, надійності кріплення на стійках. Огляд колісних баз, гальм та вузлів нахилу випромінювачів. Перевірка цілісності матраців та датчиків. | 1 раз на рік |  |
|  | Перевірка систем випромінювання та нагріву | Для обігріву: перевірка інфрачервоних елементів, ТЕНів та нагрівальних плиток. Для фототерапії: вимірювання інтенсивності синього світла (облученості) та перевірка ресурсу ламп/світлодіодів. | 1 раз на рік |  |
|  | Функціональне тестування та метрологічний контроль | Перевірка точності температурних датчиків (шкірних та повітряних). Тестування роботи сервоконтролю (автоматичне регулювання нагріву за температурою дитини). Для білірубінометрів: калібрування за еталонними пластинами. | 1 раз на рік |  |
|  | Перевірка електричної безпеки та систем тривоги | Діагностика кабелів, роз'ємів та заземлення. Тестування систем безпеки: спрацювання тривог при перегріві, відхиленні температури, несправності датчиків або збоях живлення. | 1 раз на рік |  |
| Кисневі концентратори |  |  |  |  |
| Кисневий концентратор Dynarex 5L-220V (3 шт.) Кисневий концентратор Newlife Intensity Oxygen Concentrator (1 шт.) Кисневий концентратор New Life Intensity Air Zer (2 шт.) Концентратори кисневі "Біомед" (1 шт.) | Ревізія системи фільтрації | Очищення або промивка фільтрів грубої очистки. Перевірка герметичності вихідного зволожувача та канюль. Контроль чистоти повітрозабірників. | Щомісячно |  |
|  | Перевірка продуктивності та тиску | Вимірювання вихідного тиску та швидкості потоку кисню (л/хв). Перевірка герметичності внутрішніх магістралей та з’єднань цеолітових колонок. | 1 раз на пів року |  |
|  | Газовий аналіз та електрична безпека | Головне: вимірювання чистоти кисню на виході (має бути >90%). Повна заміна фільтрів тонкої очистки. Перевірка робочого струму компресора та спрацювання сигналізації при низькій концентрації O2. | 1 раз на рік |  |
| Реанімаційне обладнання |  |  |  |  |
| Стіл реанімаційний для новонароджених NIW-3500 (1 шт.) Реанімаційний столик (1 шт.) Стіл реанімаційний для новонароджених NIW-350 (1 шт.) Стіл реанімаційний для новонароджених RW-82 / RESUSCITAIRE (2 шт.) Стіл реанімаційний BABYTHERM (1 шт.) Реанімаційний комплекс відкритий IW-930 (2 шт.) | Гігієнічний догляд та механічна ревізія | Очищення відбивних поверхонь нагрівачів. Перевірка цілісності матраца та бічних огороджень. Тестування плавності ходу коліс, гальм та механізмів нахилу ложа (Тренделенбург/Антитренделенбург). | Щомісячно |  |
|  | Калібрування системи обігріву | Тестування інфрачервоного випромінювача. Звірка показників температурного датчика пацієнта з еталонним приладом. Перевірка рівномірності розподілу тепла по поверхні ложа. | 1 раз на пів року |  |
|  | Перевірка систем інтенсивної терапії | Тестування вбудованих систем (якщо є в комплектації): аспіратора, системи подачі кисню, вбудованих ваг. Ревізія ламп освітлення та фототерапії (контроль потужності). | 1 раз на пів року |  |
|  | Комплексне ТО та безпека | Повна перевірка блоку управління та автоматики сервоконтролю. Діагностика цілісності нагрівального елемента. Тестування аварійних сигналів: перегрів, зміщення датчика, збій мережі. Перевірка заземлення. | 1 раз на рік |  |
| Зволожувачі |  |  |  |  |
| Зволожувач респіраторний FL-9000EU, ЄС 230В з 2-контактним штекером у комплекті (дріт адаптера для респіраторного зволожувача з однією лінією обігріву, дріт температурного датчика для респіраторного з 23614 Зволожувач дихальної суміші з підігрівом MR850ARU | Гігієнічний догляд та візуальний огляд | Очищення корпусу та нагрівальної плити. Перевірка цілісності портів підключення. Огляд багаторазових камер зволоження на відсутність накипу та тріщин. | Щомісячно |  |
|  | Контроль цілісності кабелів та датчиків | Ретельна перевірка дротів адаптера підігріву дихального контуру та дротів температурних датчиків на наявність механічних пошкоджень, заломів або окислення контактів. | 1 раз на пів року |  |
|  | Калібрування та функціональний тест | Тестування швидкості нагріву плити. Перевірка точності показників температурних датчиків (звірка з еталоном). Перевірка стабільності роботи в режимах «інвазивна» та «масочна» вентиляція. | 1 раз на пів року |  |
|  | Повне ТО та перевірка систем безпеки | Повна діагностика електронного блоку. Тестування аварійної сигналізації: перегрів, від'єднання датчика, несправність кабелю нагріву, низький рівень води. Тест електробезпеки (струми витоку). | 1 раз на рік |  |
| Термошафи |  |  |  |  |
| Шафа сухожарова А НЕ-3 (1 шт.) Термошафа універсальна Isotherm OFA, 110л 110-8OFA (1 шт.) Шафа сухожарова НЕ-152 (1 шт.) | Візуальний огляд та очищення камери | Очищення внутрішньої камери та полиць від забруднень. Перевірка цілісності дверного ущільнювача (герметичність камери). Перевірка роботи замків та петель дверей. | Щомісячно |  |
|  | Калібрування температурного контролера | Перевірка точності підтримання заданої температури за допомогою еталонного термометра. Калібрування датчиків. Перевірка рівномірності нагріву в різних точках камери. | 1 раз на пів року |  |
|  | Ревізія системи вентиляції та нагріву | Перевірка працездатності вентиляторів примусової конвекції (якщо є). Огляд стану ТЕНів (нагрівальних елементів) на відсутність деформацій або перегорання. | 1 раз на пів року |  |
|  | Повне ТО та перевірка безпеки | Ревізія електричних з'єднань та клем (підтяжка контактів, що слабшають через нагрів). Тестування аварійного термостата (захист від перегріву). Повний тест електробезпеки та заземлення корпусу. | 1 раз на рік |  |
| Підігрівачі розчинів |  |  |  |  |
| Підігрівач інфузійних розчинів, модель H20DS (2 шт., 025222, 025223) | Зовнішній огляд та очищення | Очищення нагрівального лотка/каналу та корпусу від пилу та залишків розчинів. Перевірка цілісності мережевого кабелю та фіксатора для кріплення на інфузійній стійці. | Щомісячно |  |
|  | Калібрування та температурний контроль | Вимірювання фактичної температури нагрівального елемента та розчину на виході за допомогою еталонного термометра. Звірка з показниками на дисплеї приладу. | 1 раз на пів року |  |
|  | Перевірка систем безпеки та тривог | Тестування спрацювання звукової та візуальної сигналізації при перегріві (>42°C або згідно з техпаспортом). Перевірка системи автоматичного відключення нагріву при досягненні критичних температур. | 1 раз на пів року |  |
|  | Повне ТО та перевірка електробезпеки | Ревізія внутрішніх з'єднань, перевірка цілісності заземлення корпусу та вимірювання струмів витоку (особливо важливо для приладів, що контактують з лініями пацієнта). Діагностика блоку живлення. | 1 раз на рік |  |
| Засоби переміщення та маніпуляцій |  |  |  |  |
| Каталка медична для переміщення пацієнта AD-227/K (2 шт., 20192, 20195) Візок анестезіологічний INSAUSTI (300 серія) (1 шт., 14509) Візок медичний (1 шт., 96709) Стіл для медикаментів (1 шт., 7891) | Гігієнічний догляд та візуальний огляд | Очищення поверхонь, матраців та шухляд. Перевірка цілісності каркаса, відсутності тріщин у зварних швах. Огляд стану бічних огороджень та тримачів. | Щомісячно |  |
|  | Ревізія ходової частини та гальм | Перевірка плавності ходу коліс, видалення сторонніх предметів (ниток, волосся) з осей. Тестування надійності стопорів (гальм). Змащування осей та поворотних вузлів. | 1 раз на пів року |  |
|  | Перевірка механізмів регулювання | Діагностика роботи пневмопружин (газліфтів) або гідравліки для регулювання висоти та нахилу ложа (для каталок). Перевірка фіксації висувних шухляд та замків (для анестезіологічного візка). | 1 раз на пів року |  |
|  | Повне технічне ТО та безпека | Капітальна перевірка всіх кріплень та з’єднань. Ревізія бамперів та захисних кутових дисків. Оцінка стану антистатичного покриття коліс (за наявності). Підтяжка розхитаних елементів конструкції. | 1 раз на рік |  |
| Оптичне обладнання |  |  |  |  |
| Мікроскоп A ECLIPSE E200 — 10 шт. Мікроскоп флюоресц. ECLPSE E600 — 2 шт. Мікроскоп B ECLIPSE E400 — 2 шт. Мікроскоп Primo Star (в т.ч. виробництва Carl Zeiss) — 6 шт. Мікроскоп Axio Scope. A1 (з системами документування, ДБЖ, системами для спільного спостереження) — 6 шт. Мікроскоп AxioScope.AL — 1 шт. Устаткування оптичне (мікроскоп Axiolmagager M1) — 1 шт. Мікроскоп Цейс 20 — 1 шт. Мікроскоп для діагностики in vitro mod No. DM 6 В (моторизований, з ДБЖ) — 1 шт. Мікроскоп для діагностики in vitro mod No. DMi8-в комплекті (інвертований флуоресцентний) — 1 шт. Мікроскоп для діагностики in vitro DM 3000 LED (в т.ч. морфологічні та з фазовим контрастом) — 3 шт. Мікроскоп для діагностики in vitro Leica DM2000 LED — 1 шт. Мікроскоп Leica DM 500 LED з цифровою камерою Flexacam i5 — 1 шт. Мікроскоп Leica DM500 — 1 шт. Мікроскоп оптич. медич. Olympus CX21 — 4 шт. Мікроскоп мікрофотг. оптич. складний BX-43 — 1 шт. Мікроскоп мікрофотг. оптич. складний BX-61 — 1 шт. Мікроскоп "Биолам" / "Биолар" — 2 шт. Мікроскоп МБС-9 (стереомікроскоп) — 1 шт. Мікроскоп для діагностики in vitro mod — 1 шт. Мікроскоп бінокулярний — 1 шт. Мікроскоп з об'єктивом — 1 шт. Мікроскоп (без специфікації) — 3 шт. | Профілактичне очищення зовнішньої оптики | Очищення окулярів, лінз об'єктивів та конденсорів від пилу та жирових плям спеціальними безворсовими серветками. Очищення предметного столика та корпусу. | Щомісячно |  |
|  | Технічний сервіс механічних вузлів | Перевірка та регулювання плавності ходу макро- та мікрогвинтів. Змащування напрямних предметного столика. Перевірка механізму револьверної головки та фіксації об'єктивів. | 1 раз на пів року |  |
|  | Оптичне юстування та налаштування світла | Налаштування освітлення за Келером. Центрування фазово-контрастних кілець та конденсора. Перевірка цілісності світлофільтрів. Юстування бінокулярної/тринокулярної насадки. | 1 раз на пів року |  |
|  | Обслуговування цифрових та моторизованих систем | Для Leica DM 6 B / DMi8 та Zeiss Axio: Діагностика електроприводів, оновлення ПЗ (за потреби), перевірка роботи цифрових камер та систем документування. Тестування джерел безперебійного живлення (ДБЖ). | 1 раз на рік |  |
|  | Повна ревізія та електробезпека | Очищення внутрішніх призм та дзеркал (у чистому боксі). Перевірка блоків живлення, цілісності кабелів та заземлення. Контроль інтенсивності випромінювання для флуоресцентних моделей (E600, DMi8). | 1 раз на рік |  |

Вимоги до  учасників:

- Довідка, складена в довільній формі яка містить данні про обладнання та матеріально технічну базу.

- Довідка про наявність власного або орендованого Сервісного Центру (складських приміщень) в м. Києві з підтверджуючими документами.

3.   Послуги повинні надаватися спеціалізованими сервісними інженерами,

Надати довідку (складена в довільній формі) щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, яких планується залучити до виконання зобов’язань по договору, завірена підписом уповноваженої особи Учасника. Довідка повинна містити інформацію про наявність кваліфікованих фахівців, що мають вищу технічну освіту за фахом: біомедична електроніка, промислова електроніка або радіоелектроніка , відповідні сертифікати для роботи з даним імпортним  медичним  обладнанням. З метою документального підтвердження відповідності необхідно надати чинні документи про проходження навчання щодо обслуговування обладнання. Додатково у складі тендерної пропозиції необхідно надати посвідчення допуску по електробезпеці працівників, які будуть безпосередньо залучення до надання послуг, які є предметом закупівлі.

4. Надати  довідку (складена в довільній формі) про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору. Надати копію договору

5. Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист щодо дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи»)

6. Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки (надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист в довільній формі)

7. Кожен учасник може ознайомитись з об’єктом обслуговування та технічною докуметацією на обладнання. Огляд проводиться на підставі офіційного листа-звернення на ім’я замовника (щодня з 08 год. 00 хв. до 16 год. 30 хв., крім суботи та неділі). Витрати на відвідування об’єкту Учасник несе за власні кошти.   Контактна особа: Інженер з ремонту медичного обладнання провідний відділу експлуатації Крамаренко Віталій Васильович; тел: 068 399 8251; vetkram@i.ua.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).