# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування обладнання Центру генетичної діагностики та клітинної імунотерапії (системи NS2400, каталожний номер 5400200) код ДК:021:2015: 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідувача центру генетичної діагностики та та клітинної імунотерапії Ольхович Н.В. №744 від 07.04.2026р., |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість визначається виходячи із наданої комерційної пропозиції при наявності авторизаційного листа. Вартість закупівлі: 110 160,00 грн. (Сто десять тисяч сто шістдесят гривень 00 копійок), з ПДВ. |

# ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Послуги з технічного обслуговування обладнання Центру генетичної діагностики та клітинної імунотерапії (системи NS2400, каталожний номер 5400200) код ДК:021:2015: 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

Місце надання послуг: м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1, м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1-Р  Державне некомерційне підприємство «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України»

Табл. 1

| № з/п | Найменування обладнання | Серійний номер обладнання | Інвентарний номер | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система NS2400, каталожний номер 5400200 (Автоматизована система в комплекті з програмним забезпеченням для проведення скринінгу новонароджених з сухих плям крові) | 2201011297 2201011358 | 1014518129 1014518131 | 2 шт |

Табл.2

| № з/п | Регламентні роботи |
| --- | --- |
| 1 | - Опитування лаборантів з питань працездатності системи. - Перевірка поточної роботи системи за допомогою програм старт-ап, клін ап. - Огляд та чистка Гідравлічної системи. - Розборка, чистка та заміна трубок Диск-ремувера. - Перевірка та виправлення каретки Диск-ремувера на люфт. - Підтягування голки, болтів та конекторів помпи FaWa. - Обслуговування Помпи Диск-ремувера. - Проведення «Тесту на випадкові рухи» кількістю 600 циклів, з повторною ініціалізацією кожні 200 циклів. - Чистка та змазування Х-рейки. - Калібрування позицій за допомоги спеціального накінечника Ref перевірки позиції LiHa. - Калібрування спеціальною насадкою Ref перевірки позиції RoMa. - Вирівнювання захоплювачів RoMa відносно стола. - Промивання розчином гіпохлороду та водою Вошера. - Перевірка диспенсованого об’єму Вошера. - Калібрування дозуючого об’єму за допомогою програми XFlex. - Калібрування векторів, перевірка переносу плашки в усі позиції. - Перевірка шприців, клапанів та трубок гідравлічної системи на протікання. - Чистка повітряного фільтра Рідера. - Перевірка чистоти світлофільтрів Рідера. - Тестування да допомогою «Тесту на тривалість» роботи Рідера - Виконання тесту «Тест адаптера наконечника» - Перевірка нагрівання в програмі SnS Термошейкерів. - Перевірка шейкування в програмі SnS Термошейкерів. - Перевірка роботи за допомоги скорочених програм користувача. - Перевірка роботи системи постановкою повної методики скринінгу. |

Технічні вимоги/ Технічна специфікація:

| Найменування/ критерії/ опис предмета закупівлі | Відповідність / так |
| --- | --- |
| Проведення планового технічного обслуговування обладнання Загальні вимоги до учасника: 1. Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника; 2. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів необхідних для проведення технічного обслуговування; 3. Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки; 4. Учасник повинен підтвердити можливість надання послуг, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист на обладнання, що підлягає ремонту та/або технічному обслуговуванню, яким підтверджується можливість надання Учасником послуг згідно з предметом закупівлі, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі; 5. Гарантія на якість виконаних робіт та послуг складає 6 місяців. На підтвердження Учасник надає гарантійний лист; |  |

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівал