# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування обладнання Центру генетичної діагностики та клітинної імунотерапії (діагностичного комплексу Acquity UPLC - I class/TQ-S micro з системою підготовки зразків Andrew Alliance) код ДК:021:2015: 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідувача центру генетичної діагностики та та клітинної імунотерапії Ольхович Н.В. №790 від 10.04.2026р., |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість визначається виходячи із наданої комерційної пропозиції при наявності авторизаційного листа. Вартість закупівлі: 2 166 990,00 грн. (Два мільйони сто шістдесят шість тисяч дев’ятсот дев’яносто гривень 00 коп.), у т.ч. ПДВ |

# ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Послуги з технічного обслуговування обладнання Центру генетичної діагностики та клітинної імунотерапії (діагностичного комплексу Acquity UPLC - I class/TQ-S micro з системою підготовки зразків Andrew Alliance) код ДК:021:2015: 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

Місце надання послуг: м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1, м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1-Р  Державне некомерційне підприємство «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України»

Табл. 1

| № з/п | Найменування обладнання | Серійний номер обладнання | Інвентарний номер | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Діагностичний комплекс Acquity UPLC - I class/TQ-S micro з системою підготовки зразків Andrew Alliance | QED1318 | 1014518659 | 1 шт |

Табл.2

| № з/п | Регламентні роботи |
| --- | --- |
| 1 | - Технічне обслуговування Насоса BSM - Огляд версії прошивки та оновлення її за необхідності - Огляд системи вентиляції на задній панелі модуля та її очистка за необхідності - Огляд системи зливу відходів на предмет наявності протікання та правильного покладання трубок до зливного контейнера - Огляд всіх фітингів та капілярів на предмет протікання - Огляд журналу помилок та за необхідності їх усунення - Заміна повітряних фільтрів - Заміна фільтрів розчинників - Заміна вхідних фільтрів, 20 мкм - Заміна 100 мкм змішувача - Заміна плунжерів - Заміна ущільнень плунжерів - Заміна ущільнень системи промивки плунжерів - Заміна кільцевих прокладок - Заміна зворотного клапана та його ущільнення - Заміна картриджа активного вхідного крана - Заміна з’єднувальних капілярів - Перевірка програмного забезпечення модуля шляхом самодіагностики - Перевірка системи на герметичність за допомогою вбудованого програмного тесту - Запис та обнулення показів лічильника реєстрації об'єму прокачаної рідини - Технічне обслуговування Мас-спектрометра TQ-S micro - Огляд версії прошивки та програмного забезпечення - Огляд наявності стандартів, необхідних для калібрування, та розчинників для очистки деталей МС - Огляд попередніх налаштувань МС перед обслуговуванням - Огляд журналу помилок та за необхідності їх усунення - Огляд механізму закривання (блокування) джерела іонізації - Огляд системи подачі рідин та зливної системи на наявність протікання - Перевірка системи вентиляції МС детектора засобами програмного забезпечення - Перевірка роботи охолоджувальних вентиляторів - Перевірка МС на наявність стабільного пучка іонів - Очистка механізму блокування іонного джерела - Очистка іонного блоку - Очистка джерела іонізації - Заміна ущільнень іонного блоку - Очистка першого елементу фокусування іонного пучка - Очистка другого елементу фокусування іонного пучка - Очистка першого квадруполя (за необхідності) - Очистка вмісту пастки для скидання азоту - Заміна капіляра пристрою розпилення зразка - Заміна ущільнень пристрою розпилення зразка (в залежності від типу) - Обслуговування опційного джерела іонізації та зонда (за наявності) - Заміна повітряних фільтрів - Очистка резервуара для зливу відходів - Перевірка системи подачі газів - Перевірка системи вентиляції відпрацьованих викидів - Перевірка вакууму в системі - Перевірка роботи нагрівача джерела іонізації - Перевірка та налаштування роздільної здатності МС - Перевірка та калібрування шкали мас МС - Технічне обслуговування Автосамплера SM-FTN - Огляд версії прошивки та оновлення її за необхідності - Огляд системи вентиляції на задній панелі модуля та її очистка за необхідності - Огляд системи зливу відходів на предмет наявності протікання та правильного покладання трубок до зливного контейнера - Огляд всіх фітингів та капілярів на предмет протікання - Огляд голки та станції промивки на наявність забруднень чи осаду. Їх очистка за необхідності - Огляд журналу помилок та за необхідності їх усунення - Огляд термостата колонок на наявність протікання чи забруднення. - Заміна повітряного фільтру - Заміна дозуючого шприца - Заміна шприца системи промивки - Заміна голки автосамплера - Заміна петлі автосамплера - Заміна ущільнення системи промивки голки - Заміна з’єднуючих капілярів - Заміна крана перемикача системи інжектування - Перевірка програмного забезпечення модуля шляхом самодіагностики - Перевірка системи промивки автосамплера - Калібрування осі R - Калібрування позиціонування голки по осі Z - Калібрування позиціонування трею - Позиціонування ущільнення голки - Калібрування ущільнення голки - Калібрування об’єму голки та петлі - Перевірка герметичності ущільнення голки за допомогою вбудованих тестів - Перевірка герметичності шприца системи промивки за допомогою вбудованих тестів - Перевірка герметичності дозуючого шприца за допомогою вбудованих тестів - Перевірка герметичності системи за допомогою вбудованих динамічних тестів - Технічне обслуговування генератора азоту XE35 - Огляд вимикача тиску на несправність - Огляд показів манометра тиску на відхилення від нормального - Огляд генератора на наявність побічного шуму - Огляд лічильника робочих годин компресорів - Заміна вхідного повітряного фільтра - Заміна фільтруючого елемента сепаруючого фільтра - Заміна фільтра тонкої очистки від вологи - Заміна реле управління клапанами - Заміна запірних клапанів системи управління потоками - Калібрування вимикача тиску - Заміна ущільнень першого компресора - Заміна ущільнень другого компресора - Очистка шатуна першої ступені - Заміна ущільнення шатуна першої ступені - Очистка шатуна другої ступені - Заміна ущільнення шатуна другої ступені - Заміна відкидних клапанів першої і другої ступені відповідно - Обнулення лічильника щорічного сервісного обслуговування - Перевірка роботи циклу набору тиску |

Технічні вимоги/ Технічна специфікація:

| Найменування/ критерії/ опис предмета закупівлі | Відповідність / так |
| --- | --- |
| Проведення планового технічного обслуговування обладнання Загальні вимоги до учасника: 1. Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника; 2. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів необхідних для проведення технічного обслуговування; 3. Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки; 4. Учасник повинен підтвердити можливість надання послуг, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист на обладнання, що підлягає ремонту та/або технічному обслуговуванню, яким підтверджується можливість надання Учасником послуг згідно з предметом закупівлі, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі; 5. Гарантія на якість виконаних робіт та послуг складає 6 місяців. На підтвердження Учасник надає гарантійний лист; |  |

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівал

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівал