# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування обладнання Центру генетичної діагностики та клітинної імунотерапії (газового хроматографа із мас-пектрометричним детектором: газовий хроматограф Trace 1310 та системи високоеф.рідинної хроматографії Ultimate 3000) код ДК:021:2015: 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі завідувача центру генетичної діагностики та та клітинної імунотерапії Ольхович Н.В. №718 від 02.04.2026р., |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість визначається виходячи із наданої комерційної пропозиції при наявності авторизаційного листа. Вартість закупівлі: 251 250,00 грн. (Двісті п’ятдесят тисяч двісті п’ятдесят гривень гривень 00 копійок), з ПДВ. |

# ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Послуги з технічного обслуговування обладнання Центру генетичної діагностики та клітинної імунотерапії (газового хроматографа із мас-пектрометричним детектором: газовий хроматограф Trace 1310  та системи високоеф.рідинної хроматографії Ultimate 3000) код ДК:021:2015: 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

Місце надання послуг: м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1, м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1-Р  Державне некомерційне підприємство «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України»

Табл. 1

| № з/п | Найменування обладнання | Серійний номер обладнання | Інвентарний номер | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовий хроматограф із мас-пектрометричним детектором: Газовий хроматограф Trace 1310 | 721002314 | 1014518203 | 1 шт |
| 2 | Система високоеф.рідинної хроматографії Ultimate 3000 | 8056917/8060537 | 10147140442 | 1 шт |

Табл. 2

| № з/п | Регламентні роботи |
| --- | --- |
| 1 | • Діагностичний огляд модулів системи; • Заміна ущільнень плунжерів та системи промивки плунжерів; • Очистка впускного та випускного клапанів насоса; • Заміна фільтрів елюента та тримачів фільтра; • Заміна голки, ущільнення сідла, сідла та шприця автосамплера; • Перевірка відтворюваності і працездатності системи. |
| 2 | 1. Автодозатор: • Очищення вентиляційних отворів від пилу • Перевірка зв’язку автосамплера та комп’ютера • Перевірка ініціалізації автосампрера та трея • Перевірка позиції випаровувача та трея • Очищення оптичного сенсора • Перевірка шприца автодозатора 2. Газовий хроматограф: • Очищення вентиляційних отворів від пилу • Проведення діагностичних тестів • Заміна фільтрів • Заміна септи та лайнера • Заміна вставки випаровувача • Перевірка герметичності газових ліній • Перевірка потоків газу випаровувача • Кондиціонування хроматографа • Остаточна перевірка роботи приладу 3. Детектор: • Очищення вентиляційних отворів детектора • Заміна масла форвакуумного насосу • Очищення іонного джерела • Кондиціонування • Перевірка герметичності вакуумної системи • Проведення діагностичних тестів • Остаточна перевірка працездатності хромато-мас спектрометру. |

Технічні вимоги/ Технічна специфікація:

| Найменування/ критерії/ опис предмета закупівлі | Відповідність / так |
| --- | --- |
| Проведення планового технічного обслуговування обладнання Загальні вимоги до учасника: 1. Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника; 2. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів необхідних для проведення технічного обслуговування; 3. Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки; 4. Учасник повинен підтвердити можливість надання послуг, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист на обладнання, що підлягає ремонту та/або технічному обслуговуванню, яким підтверджується можливість надання Учасником послуг згідно з предметом закупівлі, належної якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі; 5. Гарантія на якість виконаних робіт та послуг складає 6 місяців. На підтвердження Учасник надає гарантійний лист; |  |

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівал