# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування обладнання Центру генетичної діагностики та клітинної імунотерапії код ДК:021:2015: 50420000-5 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі начальника відділу експлуатації Кривошлика В.В. №641 від 26.03.2026р. |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість визначається виходячи із наданої комерційної пропозиції, яка надійшла тільки одна па запит. Вартість закупівлі: 159 360,00 грн. (Сто п’ятдесят дев’ять тисяч триста шістдесят гривень 00 копійок), з ПДВ. |

| # ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ на закупівлю за предметом Послуги з технічного обслуговування та ремонту PSA генераторів кисню код ДК 021:2015:505300000-9-Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки М Мсце надання послуг: м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1, м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1-Р Державне некомерційне підприємство «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України» |  |
| --- | --- |
| 1. | Найменування позиції із плану закупівель # код ДК 021:2015:505300000-9-Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (послуги з технічного обслуговування та ремонту PSA генераторів кисню) |
| 2. | Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також обсяг та зміст послуги. Предмет закупівлі: Послуги з технічного обслуговування PSA генераторів кисню NOXERIOR OXYSWING OS32 (4 од.), встановлених у ДНП НДСЛ «Охматдит» МОЗ України. #### Обсяг робіт: 2.1. Заміна витратних матеріалів та комплектуючих: - Заміна елемента магістрального повітряного фільтра С.02.204 – 4 шт - Заміна елемента магістрального повітряного фільтра С.02.205 – 4 шт - Заміна елемента магістрального повітряного фільтра С.02.206 – 4 шт - Заміна елемента магістрального стерильного фільтра PSMFO 04120 – 4 шт - Заміна електромагнітних клапанів – 4 шт - Заміна ремкомплекту технологічного клапана коаксіального типу 1 – 2 шт - Заміна ремкомплекту технологічного клапана коаксіального типу 2 – 1 шт - Заміна ремкомплекту технологічного клапана кутового – 1 шт 2.2. Проведення технічного обслуговування згідно регламенту: - Перевірка функціональності аналізаторів кисню - Функціональний контроль масових витратомірів (4 шт) - Візуальний огляд електромагнітних клапанів - Візуальний огляд технологічних клапанів - Візуальний огляд електричної системи та системи керування - Перевірка герметичності технологічних трубопроводів - Перевірка моментів затягування з’єднань модулів PSA - Перевірка запобіжних клапанів - Налаштування параметрів контролера керування - Проведення тестових випробувань після виконання робіт |
| 3. | Вимоги щодо якості надання послуги |
|  | #### Вказати нормативний документ або стандарт #### Нормативні документи: - ДСТУ ISO 9001:2015 - ISO 8573-1 (якість стисненого повітря) - Вимоги заводу-виробника NOXERIOR - Інструкції з експлуатації PSA генераторів |
| 4. | Термін надання послуги |
|  | Одноразово, протягом 30 календарних днів з дати укладання договору |
| 5. | Місце надання послуги |
|  | м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1-Р ДНП НДСЛ «Охматдит» МОЗ України |
| 6. | Відповідальна особа, її контактний тел., e-mail (поля для заповнення) Гордієнко Петро Степанович,тел.: +38 (067) 971-41-11 e-mail: slgohmatdyt@gmail.com |
| 7. | Вимоги до комплектуючих/товарів/матеріалів, які використовуються при наданні послуги |
|  | Загальні - Матеріали повинні відповідати технічним вимогам виробника - Використання лише нових, оригінальних або еквівалентних комплектуючих |
| 8. | Порядок прийому-передачі послуги та форма контролю за її наданням Надання акту виконаних робіт Надання технічного звіту про проведене обслуговування Фіксація параметрів роботи обладнання після обслуговування Підписання акту приймання-передачі уповноваженими особами Фіксація параметрів роботи обладнання після обслуговування Підписання акту приймання-передачі уповноваженими особами |
| 9. | Гарантійні строки Гарантія на виконані роботи – не менше 6–12 місяців Гарантія на встановлені комплектуючі – згідно з гарантією виробника |
| 10. | Кваліфікаційні вимоги до Виконавця Досвід виконання аналогічних робіт Наявність кваліфікованого персоналу Наявність сертифікатів/допусків на обслуговування PSA систем Досвід роботи з обладнанням NOXERIOR (бажано) |
| 11. | Додаткові вимоги (заповнюються у разі потреби) Дотримання вимог охорони праці та техніки безпеки Узгодження часу виконання робіт із Замовником Мінімізація простою обладнання Забезпечення безперервної подачі кисню під час виконання робіт (за потреби) |

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).