# ОБГРУНТУВАННЯ

# \ МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Реагенти для регіонального неонатального скринінгу: 1. Магнітні частинки для NGS NucleoMag; 2. Набір реагентів на СМА, EK5-FAM , 500 проб; 3. Набір на СМА, P021-100R, SD082; 4. Реагент SALSA Reference Selection DNA, MRC Holland BV, Нідерланди; 5. SALSA MLPA Probemix P050 -CAH – 100 rxn; 6. SALSA MLPA Probemix P034 DMD-1 – 100 rxn; 7. SALSA MLPA Probemix P035 DMD-2 – 100 rxn; або еквівалент - код ДК 021:2015 – 33690000-3 лікарські засоби різні.

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | Національний класифікатор України Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 | Національний класифікатор України Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, НК 031:2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магнітні частинки для NGS NucleoMag | набір | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 52521 - Екстракція/ізоляція нуклеїнових кислот, набір IVD |
| 2 | Набір реагентів на СМА, EK5-FAM , 500 проб | набір | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 41906 - Контроль детектування гібридизації нуклеїнових кислот IVD |
| 3 | Набір на СМА, P021-100R, SD082 | набір | 2 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 41906 - Контроль детектування гібридизації нуклеїнових кислот IVD |
| 4 | Реагент SALSA Reference Selection DNA, MRC Holland BV, Нідерланди | набір | 3 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 41906 - Контроль детектування гібридизації нуклеїнових кислот IVD |
| 5 | SALSA MLPA Probemix P050 -CAH – 100 rxn | набір | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 41906 - Контроль детектування гібридизації нуклеїнових кислот IVD |
| 6 | SALSA MLPA Probemix P034 DMD-1 – 100 rxn | набір | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 41906 - Контроль детектування гібридизації нуклеїнових кислот IVD |
| 7 | SALSA MLPA Probemix P035 DMD-2 – 100 rxn | набір | 1 | 33690000-3 Лікарські засоби різні | 41906 - Контроль детектування гібридизації нуклеїнових кислот IVD |

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги на закупівлю реагентів для Центру генетичної діагностики та клітинної імунотерапії

ДНП «НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України»

Загальні вимоги

- Мати документи, що підтверджують проведення оцінки відповідності запропонованого товару вимогам технічного регламенту, затвердженого постановами КМУ №753, №754, №755 від 02.10.2013 (копія сертифікату або свідоцтва або декларації відповідності) на товар, що закуповується або оригінал гарантійного листа учасника довільної форми про проходження виробником або уповноваженою особою виробника в Україні процедури оцінки відповідності товару, що є предметом закупівлі вимогам технічного регламенту з гарантією надати копії відповідних сертифікатів та декларацій на момент поставки товару. (У разі якщо товар підлягає реєстрації. Якщо товар не підлягає реєстрації, необхідно надати лист пояснення з посиланням на нормативно-правові акти та обґрунтуванням ненадання посвідчення/свідоцтва.)

- Мати копію Інструкції для застосування (копію Інструкції для медичного застосування) та/або копію сертифікату якості (аналізу) та/або копію технічної специфікації (опису) (у разі наявності)

- Поставлятись транспортом Учасника за умови попередньої заявки Замовника та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

- Мати терміни придатності не менше 6 місяців та не менше 80% від передбачуваного.

- Товар повинен бути новим, цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її вмісту, зберігатися та траспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції.

Загальні вимоги до реагентів

1. Магнітні частинки для NGS NucleoMag: Набір повинен бути призначений для очищення та відбору розміру фрагментів ДНК для підготовки бібліотеки NGS. Технологія та формат: сепарація за допомогою магнітних часточок. Об'єм зразка: 7,5 пг-5 мкг нуклеїнової кислоти у реакційних сумішах NGS. Розмір фрагментів: від 150 до 800 п.о. Об’єм елюції: 10−100 мкл. Фасування: не менше 50 мл.

2. Набір реагентів на СМА, EK5, 500 реакцій: Набір повинен бути призначений для проведення  мультиплексної лігат-залежної ампліфікації зонду (MLPA). Повинен бути наявний флуоресцентний барвник FAM. Фасування: не менше 500 реакцій.

3. Набір на СМА, P021, 100 реакцій: Набір повинен бути призначений для виявлення делецій або дуплікації в генах SMN1, SMN2 та в екзоні 5 гену NAIP у геномній ДНК людни методом MLPA. Набір реагентів повинен використовувати універсальну технологію вивчення варіацій кількості генних копій – MLPA. Аналіз роботи набору реагентів має проводитись за допомогою капілярного електрофорезу за методом Сенгера. Склад: не менше 32 зондів MLPA з продуктами ампліфікації від 175 до 445 п.н. Наявність не менше 9-ти фрагментів контролю якості, що генерують продукти ампліфікації між 64 і 105 п.н. Фасування: не менше 100 реакцій.

4. Реактив SALSA Reference Selection DNA, 30 мкл: Реактив повинен використовуватись як еталон при роботі з наборами для проведення MLPA. Фасування 30 мкл.

5. Набір SALSA MLPA Probemix P050  CAH, 100 реакцій: Набір повинен бути призначений для виявлення великих делецій та значних конверсій генів у гені CYP21A2 та навколишньому регіоні на хромосомі 6p21.3. Набір реагентів повинен використовувати універсальну технологію вивчення варіацій кількості генних копій – MLPA. Аналіз результатів має проводитись за допомогою капілярного електрофорезу за методом Сенгера. Склад: не менше 30 ДНК-зондів з продуктами ампліфікації від 130 до 382 п.н. Наявність не менше 10-ти фрагментів контролю якості, що генерують продукти ампліфікації між 64 і 118 п.н. Фасування: не менше 100 реакцій.

6. Набір SALSA MLPA Probemix P034 DMD-1, 100 реакцій: Набір повинен бути призначений для виявлення делецій або дуплікацій у гені DMD у геномній ДНК людини. Набір реагентів повинен використовувати універсальну технологію вивчення варіацій кількості генних копій – MLPA. Аналіз результатів має проводитись за допомогою капілярного електрофорезу за методом Сенгера Склад: не менше 49 зондів MLPA з продуктами ампліфікації від 130 до 500 п.н. Наявність не менше 9-ти фрагментів контролю якості, що генерують продукти ампліфікації між 64 і 105 п.н. Фасування: не менше 100 реакцій.

7. Набір SALSA MLPA Probemix P035 DMD-2, 100 реакцій: Набір повинен бути призначений для виявлення делецій або дуплікацій у гені DMD у геномній ДНК людини. Набір реагентів повинен використовувати універсальну технологію вивчення варіацій кількості генних копій – MLPA. Аналіз результатів має проводитись за допомогою капілярного електрофорезу за методом Сенгера. Склад: не менше 49 зондів MLPA з продуктами ампліфікації від 130 до 500 п.н.. Наявність не менше 9-ти фрагментів контролю якості, що генерують продукти ампліфікації між 64 і 105 п.н. Фасування: не менше 100 реакцій.

Очікувана вартість предмета закупівлі складає: 899 972,40 грн (вісімсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят дві гривнi 40 копійок) з ПДВ;